第三部分 项目说明

本项目内容为验室仪器设备采购，内容共分7个包，投标人可以就其一个或几个包进行投标，但供应商不得对包内的货物分解后进行响应。

- 采购清单及技术要求

A包：高频电刀分析仪

- 基本配置：主机一台、检测线一套

- 基本参数：

- 测量项目：功率、高频电流、峰-峰电压、波峰系数、高频漏电流

- 测试方式：手动及自动测试方案

- 高频功率输出量程：0-500W

- 高频电流量程范围20—2000mA，精度≤2.5%读数，分辨率0.1mA

- 高频漏电流量程： 0-250mA，精度≤1%读数，分辨率,0.1mA、带宽：0.3-10MHz

- 负载阻抗范围： 20-6000Ω可调

- 自动功率分布测试

- 负载阻抗范围：25—5000Ω可调

- RMS带宽：0.3—10MHz

- 脚踏开关输出检测

- 数据存储：支持存储功能，检测数据可导出并进行后续分析

B包：除颤起搏分析仪

- 基本配置：主机1台、除颤器胸电极接触板1套

- 基础参数：

- 测量项目：单向、直流双向、脉冲双向、AED性能测量、除颤能量、充电时间、同步延迟、起搏器灵敏度、不应期、噪声干扰、起搏脉冲测试（幅度、脉率、脉冲宽度）

- 除颤负载阻抗:50Ω

- 除颤能量范围：0.1—600焦耳

- 电压范围:20—5000V

- 脉冲宽度量程:1—50ms

- 同步延迟时间范围:-40—300ms

- 除颤充电时间范围:0.1—99.9s

- 起搏脉冲幅度范围: 4 - 250 mA

- 起搏脉冲频率范围:30—200次/分

- 起搏脉冲宽度范围:1—50ms

- 起搏测试负载范围:50—1500Ω，步进50Ω

- 起搏测试波形：方波、三角波、正弦波

- 起搏不应期（PRP）：50—500ms

- 起搏感知不应期（SRP）：50—500ms

- ECG模拟信号形式：直流、方波、三角波、正弦波、正常窦性心律

- 具备心率失常信号模拟功能

- 数据存储：支持存储功能，检测数据可导出并进行后续分析

C包：婴儿培养箱分析仪

一、基本配置：主机1台，传感器1套

二、技术参数：

- 检测参数：温度上升时间、温度偏差、温度均匀度、温度波动度、平均培养箱温度（与控制温度之差）、温度超调量等；湿度；噪声；气体流速。

- 主机与控制部分采用无线技术，操作不影响箱内环境条件。

- 主机自带湿度传感器和噪声传感器。

- 支持按照JJF 1260-2010和IEC 60601-2-19/20/21等标准建立自动测试序列，实现自动测量

- 独立温度传感器数量≥4个

- 温度量程5℃—50℃，精度±0.1℃，分辨率0.01℃

- 湿度量程0 - 100%，精度±5%，分辨率0.1%

- 气体流速量程0.1m/s—0.7m/s，精度± 0.1 m/s，分辨率0.01m/s

- 噪声量程30dB—80dB，分辨率0.1dB

- 数据存储：支持存储功能，检测数据可导出并进行后续分析

D包：血液透析机测试仪

- 基本配置：主机1台，导管及连接线1套。

- 技术参数：

- 检测项目：电导、温度、压力、PH值、流速

- 电导量程：0-200 ms/cm

- 电导精度：0-199.9 us/cm：± 0.6 us/cm，

200-1999 us/cm：± 6 us/cm，

2-19.99 ms/cm：± 0.03 ms/cm，

20-24.99 ms/cm：± 0.06 ms/cm，

25-99.99 ms/cm：± 0.3 ms/cm，

≥100 ms/cm：± 0.6 ms/cm

- 温度量程：10—90°C，

- 温度精度：25 - 40℃之间是± 0.05 ℃；

其它±0.1℃

- 压力量程：-600—1600mmHg

- 压力精度：0-300 mmHg：± 0.5 mmHg，

其它 ± 1 mmHg

- 流量量程：100 - 2000 ml/min，分辨率：1 ml/min，

精度：100 - 500 ml/min之间为±1%，

其他为±3%

- PH值量程0—14，分辨率0.01pH单位，精度± 0.1 pH 单位

- 10、数据存储：支持存储功能，检测数据可导出并进行后续分析

E包：输液设备分析仪

- 基本配置：主机一台、检测线及管路一套

- 技术参数：

- 可检测设备：单流量、双流量输液泵，镇痛泵

- 检测参数：单一流速、脉冲式流速、双流速、PCA泵、堵塞压力、瞬时流量、平均流量

- 流速量程：0.5—1000mL/h

- 流速分辨率: 0.001ml/h

- 流速精度: 平均流速±1%

- 采样容积：低量程：0.014 mL，高量程：1.1 mL

- 流量测量量程： 0-9999 mL, 最高显示分辨率：0.001 mL, 精度：±1%

- 背压量程：0-300 mmHg，精度：±1%

- 时间量程： 0-100 h, 精度： ±1 s

- 阻塞报警范围：0—1800mmHg，精度：±1%，分辨率： 1 mmHg

- PCA检测最小药量≤0.5mL

- 报警时间量程： 0 - 100 分钟，精度： ±2 秒

- 可同时显示平均流速、瞬时流速、平均-瞬时流速的检测波形

- 数据存储：支持存储功能，检测数据可导出并进行后续分析

F包：生命体征模拟仪

- 基本配置：主机一台、检测线一套

- 基础参数：

  - 检测项目：ECG、心律失常、ST段，ECG性能测试波形，心律失常，起搏器，温度、呼吸、有创血压、心输出量/心导管、无创血压、血氧饱和度

  - 性能测试波形： 可模拟多种方波、脉冲波、正弦波、三角波

  - 心率失常、传导缺陷模拟种类总数＞45种

  - 模拟正常窦性节律范围：30-300 BPM，精度：±1%

  - ST段分析范围：-0.8mV—0.8mV

  - 检测正常窦性心率范围:30—300BPM

  - ECG振幅范围： 0.1—5mV可调

  - 起搏器模拟种类总数≥8种。定速脉冲振幅：-700 - 700mV，定速脉冲间隔：0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 ms

  - 呼吸模拟基线阻抗：500Ω、1000Ω、1500Ω、2000Ω

  - 呼吸频率范围：15—120BPM，窒息时间选择：12, 22, 32秒以及窒息持续

  - 温度模拟范围及精度： 35—42℃可调

  - 心输出量：导管类型：Baxter Edwards，93a-131-7f，校准系数：0.542（0 ℃注入），0.595（24℃注入），血液温度：36℃到 38℃±2%，以 1℃递增

  - 血氧饱和度模拟范围：血氧范围：30 % 到 100 %，分辨率：1%。

  - 无创血压模拟范围、精度: 收缩压20-255 mmHg可调，舒张压10-200 mmHg可调，精度±0.5mmHg

  - 心电伪差模拟：类型：50 Hz、60 Hz，肌肉、基线漂移、呼吸，大小：对于每个导联，25 %、50 %、100 % 的正常窦性 R 波，导联选择：全部、RA、LL、LA、V1、V2、V3、V4、V5、V6

  - 胎儿、母亲心电模拟：胎儿心率60—240BPM，胎儿心率（固定）、胎儿心律（宫内压）、宫内压波形、宫内压时段

  - 有创血压通道数、压力范围: ≥2个，-10—300mmHg

  - 定义模拟：正常、高血压、低血压、心动过速、心动过缓、心脏病发作、心律停止、自动定序（默认）、监护测试序列、医疗培训序列、Oximeter 测试序列、心力衰竭序列、心律不齐序列、运动序列、呼吸序列、无创血压测试序列、有创血压测试序列、温度序列

  - 数据存储：支持存储功能，检测数据可导出并进行后续分析

- G包：气流分析仪

- 一、基本配置：主机一台、导管及检测线一套

- 二、基础参数：

- 检测范围：成人、儿童、新生儿治疗型呼吸机通气质量检测

- 检测参数：分钟通气量、潮气量、峰值吸气流速、峰值呼气流速、流量偏移、肺顺应性、大气压力、氧浓度、气体类型、呼吸频率、呼气时间、吸气时间、呼气保持时间、吸气保持时间、吸呼比、峰值吸气压力、平均气道压、吸气间歇压力、呼气终末正压、最小压力、辅助压力等

- 双向气流分析功能

- 高压通道量程： 0—100psi，精度：读数的±1%

- 差分压力通道量程：±112.5mmHg，精度：读数的±0.75%

- 流速通道量程：±300L/min（高流速），±20L/min（低流速），精度：读数的±0.75%

- 气道压力量程: 5—120cm水柱

- 气体温度量程：0 - 5 0℃，读数的±1.75%或±0.5℃

- 氧浓度范围:0 - 100%，精度±1%

- 检测气体类型: 空气、氧气、二氧化碳、氮气、混合气

- 呼吸频率量程：1—150bpm，精度：±1bpm或±2.5%

- 吸呼比量程：1:200 ～ 200:1，精度：读数的±2.5%

- 呼吸时间量程：0.05—60s，精度：±0.02 s

- 吸气时间/呼吸总时间量程：0 - 100%，精度：读数的±5%

- 潮气量量程：0—10L，精度：读数的±2%或±20 mL

- 分钟通气量量程：0—60L/分，精度：读数的±2.5%

- 峰值流速量程：0—300Lpm，精度：读数的±1.9%或±0.1 L/min

- 峰值压力/平台压力/平台压/呼气末正压量程：± 120cm水柱、±120cm水柱、±80cm水柱、-5cm水柱—40cm水柱，精度：读数的±0.75%

- 测量精度：±0.75%或者±0.1cm水柱

- 顺应性量程：0-1000 mL/Mbar，精度：读数的±3%或±1mL/Mbar

- 触发模式：成人、小儿和高频模式，流速或者压力触发，触发阈值可调

- 数据存储：支持存储功能，检测数据可导出并进行后续分析

二、商务要求及其它

1、付款方式：设备到货后，经乙方安装、调试并经甲乙双方联合验收合格入库三个月后，支付总货款的90%，一年后付清余款。

2、质保期：至少二年，投标人可自报更优惠的质保时间。质保期内所有服务及配件全部免费，质保期外只收配件成本费，不收取工时费。

3、服务：设备出现故障后投标人及厂家的维修人员须在24小时之内到达现场。

4、培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备。

5、交货时间：国产设备签订合同后30个工作日内交货，进口设备60个工作日内交货。

6、交货地点：用户指定。

7、在国内直接设立售后服务机构，服务机构具有ISO/IEC 17025:2005检测和校准实验室能力认证及ISO9000的认证。