第三部分 项目说明

本项目内容为验室仪器设备采购，内容共分4个包，投标人可以就其一个或几个包进行投标，但供应商不得对包内的货物分解后进行响应。投标人所投产品技术性能不应低于采购清单中所列的技术要求。

注：采购清单及技术说明中的尺寸、重量均为参考。

- 采购清单及技术要求

第一包

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子万能试验机 | 1.机架型式：带预应力的双立柱无间隙滚珠丝杠和导杠结构, 台式 2.载荷能力：5kN，满量程，不分档 3.试验速度：无级调速， 0.0005－1000mm／min（保证土0.１％的速度精度） 4.返回速度：1500 mm／min 5.横梁位置测量分辨率:0.02um 6.横梁位置测量精度：显示值的土0.１％以内，显示值在10mm以下则为+/-0.0１mm 7.速度控制精度：设定速度的土0.1％（全速度范围） 8.载荷测量范围:载荷传感器额定载荷的1/1～1/1000（5000N～5N） 9.载荷测量精度：指示值的+/-0.5％（1/1～1/1000） 10.电气控制：采用数字信号处理器技术 11.数据采集：5000Hz数据记录频率（数据采集间隔最快0.2msec），可以时间、载荷、应变设定采样速率。 12.试验方式：速度控制、载荷控制、应变控制和应力控制。 - 13.材料试验软件:系统采用WINDOWSXP中文或英文界面,软件的试验方法符合ASTM、ISO、DIN、BS、GB228-2002等标准。并能进行材料的拉伸、压缩、弯曲、剥离等性能试验。 | 1 | 套 |
| 2 | 八通道表面肌电仪 | 1.传感器采用肌电前置放大器技术； 2.不含50/60Hz陷波滤波，内置10Hz 1阶高通滤波； 3. 连接模式：USB接口，与电脑相连；兼容生物力学跑台，可同步测量、记录足底压力分布等力学参数，给出完整的步态分析报告等。 4.同时测量、记录8个通道的数据； 5.16位分辨率；原始采样率为1500Hz、3000Hz； 6.无线传输距离远达30米； 7.兼容多种生物力学传感器：倾角仪、3D加速计、2D关节角度计、足底开关鞋垫、握力计、心率仪等； 8.TTL 5V同步输入，TTL 3.3V同步输出； 9．配套数据储存和打印所需的品牌主流电脑和打印机等设备。 | 1 | 套 |
| 3 | 步态分析系统 | 1.使用惯性定向传感器可适用于全身任何一个部位；采样频率200Hz，接收器采样频率：200个样点/秒； 2.旋转速度：2000°/秒,加速度范围：16G； 3.可同时测量、记录9个通道的数据；不需要任何摄像镜头，可在室内/室外进行3D运动分析； 4.2.4GHz频带无线传输模式，无线传输距离远达30米； 5.同步延迟＜10μs，3.3V TTL同步输入，3.3V TTL同步输出； 6.多系统集成界面，系统及其软件可与其它多个配套系统兼容实现同步测试,提供三维方向的关节角度信息（冠状面、矢状面、水平面）； 7.骨骼建模允许局部或全身动作的捕捉以及回放；可对全身关节进行测试，如上肢关节、下肢关节、躯干关节、颈椎等. 8.配套数据储存和打印所需的品牌主流电脑和打印机等设备。 | 1 | 套 |

第二包

| 序号 | 设备 名称 | 规格参数 | 数量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动平板系统（含心电图、显示器） | 运动平板:1.具备独立SFDA认证； 2.最大承重>200Kg 3.坡度范围：0－25％ 4.速度范围：0－21.7km/h 信号采集系统:1.前置模数转换盒 2.15通道心电信号采集 3.采样频率>4000点/通道/秒 4.频率相应范围0.01-150Hz 分析系统：1.15通道心电信号同步采集分析 2.预置≥13种运动测试方案 3.电极阻抗检测，导联脱落报警 4.内置两种以上软件滤波技术，可选用不同的滤波模式 5.心律失常自动分析并存档 6.E,J和J-后点的测量可采用手动或计算机自动调整，15通道ST改变数值 7.监测指标包括：心率；MET值；RPP 8.运动中心电图全息原始数据存储 9.运动后心电图再分析功能 10.可通过SVE 编辑器根据N-N间期有比例的直方图及配合同步条图确定每个病人提前量，随时修正分析结果, 使房早分析达到准确快速. | 1 | 套 |
| 2 | 心肺运动测试仪 | 1.流量表双向数字涡轮式，氧分析器精确度:±0.02%，二氧化碳精确度:±0.02%。 2.无线遥测功能:有效范围1000米,机内储存容量≥16000次呼吸数据 3.主机自带液晶显示屏，不需通过电脑也可显示相关数据. 4.定位系统,能在户外测试时，实时显示测试者的行走路线、距离、速度及经纬度等相关参数。 5.升级功能：水下游泳肺通气测试和专用半身头罩静态能量代谢测试 6.测量参数:运动心肺功能测试：VO2、VCO2、VE、TI、TE、Ttot、Vt、FetO2、FetCO2、R、VE、FeO2、FeCO2、VD/Vt、PaCO2、P（a-et）CO2、PAO2、VE/VO2、VO2/HR、VO2/kg、BP、O2 PLUSE、WATT、RQ、AT、MET、BR、VO2max等,遥测心率：HR、HR max,全球定位系统测定：Long, Lat, Alt, GPS Speed, GPS Dist. 7.可以驱动运动平板、踏车、步态分析系统等多种设备连接配合使用. 8.配备品牌笔记本电脑，参数: CPU型号 Intel 酷睿i5 3210M,内存容量 2GB,内存类型 DDR3 1600MHz,显卡类型双显卡（独立+集成）,显卡芯片NVIDIA GeForce GT 610M+Intel GMA HD 4000,显存容量1GB.及打印机，配备可移动推车。 | 1 | 套 |
| 3 | 脑瘫患者训练支具 | 前、后置学步器各一个:设备高度17-22英寸，材质镀铬和粉饰钢管，装有易于滑行的滚轴，配有4度的后轮和定向前轮。 前、后置步态训练器各一个：设置躯干支撑架、骨盆稳定器和前部定位棒、脚踝促动器、锁定定向前轮以及后轮，设备高度17-20英寸，材质镀铬和粉饰钢管。 儿童滑行器: 高度范围：122——168cm,材质：金属,坐位到脚踏板范围：38——46cm,最大可承受重量：90kg,带靠背坐椅深度：36——48cm. 骨盆矫正椅：设备高度11-17英寸,材质：木质 可调式平衡长凳：高度可调，材质：木质 及成人、儿童韧带牵伸固定带各一个：轻便、柔韧，材质：针织品、橡胶。 | 1 | 套 |

第三包

| 序号 | 设备 名称 | 规格参数 | 数量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 解剖学互动光盘教学系统 | 1.互动功能解剖第二版DVD光盘、耐力训练DVD光盘、健身解剖DVD光盘各一套。 2.包括与运动相关的解剖学术语、骨骼系统、肌肉系统、心血管系统和呼吸系统五大部分。 3.视频和三维动画分别从头颈、上肢、骨盆、躯干、下肢五个环节展开。 | 1 | 套 |
| 2 | 低频电治疗仪 | 额定电源电压：220V（50/60Hz） 额定消耗电力：23W 治疗电流：≤38mA 治疗频率： 3~100Hz 自动处方≥31个（3~245Hz） 平衡调整：左右输出差异±25% 定时器：最长15分钟（每1分钟设定） 温热导子设定：≤43℃（5阶段调整） | 1 | 套 |
| 3 | 微波电治疗仪 | 电源电压：220V±22V，50Hz±1Hz;功率：100W 治疗时间：0-99min 输出功率：0-50W 工作频率：2450MHz±50MHz | 1 | 台 |
| 4 | 中频电治疗仪 | 1、电源电压：220V±22V，50Hz±1Hz。 2、中频频率范围：2kHz～6kHz。 3、中频调制频率范围：0～150Hz。 4、中频调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、尖波、锯齿波、组合波。 5、调制方式：连续、断续、间歇、变频和交替调制。 6、中频调幅度：25%、50%、75%、100%，允差±5% 7、中频输出电流：0mA ≤输出电流≤ 100mA(负载 500 Ω,连续可调) ，中频输出电流稳定度±5％ 8、具有电极板加热的功能，可以在治疗的同时，达到热敷的效果，电极板温度范围：38℃～55℃，分6档可调，级差3℃。 | 1 | 台 |
| 5 | 直流电治疗仪 | 1.直流输出：（负载阻抗500Ω+10%）电流0～50mA，分强、弱二档，连续可调 2.感应输出：为单向脉冲波，输出电压分强、弱二档，连续可调 3.定时时间：分10、15、20、25、30、40、50、60min八档，允差±10% 4.使用电源：220V±22V，50Hz±1Hz。 5.输入功率：20VA | 1 | 台 |
| 6 | 功能性电刺激仪 | 1、三路脉冲输出 2、治疗仪脉冲频率 第一档：输出脉冲频率为500Hz，调制波频率为0.5Hz-5Hz，允差15% 第二档：输出脉冲频率为0.5-5Hz，允差15% 3、输出脉冲宽度 第一档：连续5个宽度为1ms的矩形波，允差±20％； 第二档：1个宽度为10ms的矩形波，允差±20％。 4、治疗仪输出强度：每路输出电流0—100mA连续可调。 | 1 | 台 |
| 7 | 紫外线治疗仪 | 1、紫外线辐射：254纳米 其光谱≥85% ； 2、紫外线辐射强度：体腔灯管强度（直光导抵近照射）≥10mW/cm 体表灯管强度≥10 mW/cm 3、功率：≤60VA。4、治疗计时范围：1—999秒（可调）。5、安全类型：1类B型。6、熔断器：5×20BX 1A(2只)。7、使用条件：环境温度：5℃ ～ 35℃ 相对湿度：≤85% 电源：220V±22V 50Hz±1 Hz | 1 | 台 |
| 8 | 红外线治疗仪 | 光谱波长：600nm-700nm 光斑直径：距窗口3cm处大于60mm | 1 | 台 |
| 9 | 脉冲电磁场治疗仪 | 1、磁场感应强度为（MT）：脉冲磁1输出：第一档 ≥ 20 MT 第二档 ≥ 60 MT 第三档 ≥ 100 MT 第四档 ≥ 150 MT第五档 ≥ 200 MT脉冲磁2输出：第一档 ≥ 60 MT第二档 ≥ 100 MT第三档 ≥ 150 MT 2、脉冲频率 脉冲磁输出1各档分别为20、30、40、50、60、70、80次/分误差为±15%；脉冲磁输出2各档分别为次20、 30、 40次/分误差为±15%。 3、使用环境温度：5℃--40℃ 湿度≤85% 4、电源：220V±22 V 50Hz±1 Hz 5、功率：≤800VA | 1 | 台 |
| 10 | 超声治疗仪 | 电 源：220V±22V，50Hz±1Hz。 超声频率：≥1MHz 输出强度：0.1~1.5W/cm² 辐射范围：≥6/cm² 输入功率：≤50VA | 1 | 台 |
| 11 | 电针 | 1、输出脉冲波形：非对称双向脉冲波，分连续波、断续波以及疏密波。 2、电源电压：DC9V。 3、输出脉冲频率：连续波频率1-100Hz连续可调；断续波频率1-100Hz连续可调，断波时间为10秒，续波时间为30秒；疏密波：疏波频率是密波频率的1/5，密波频率为5-100Hz可调，疏波时间为10秒，密波时间为15秒。 4、输出脉冲幅度：0-50V可调。 5、输出脉冲宽度：≤1ms。 | 6 | 台 |
| 12 | 激光治疗仪 | 输入电压：交流220V±10%，50HZ±2%;3、激光波长：≥632nm（红光）；4、光导纤维输出激光功率：30mw±20%;5、时间控制1-99min,误差≤5%；6、机载功率计显示误差小于±20%；7、输入功率：150VA。 | 1 | 台 |
| 13 | 按摩床 | 外形尺寸（cm）：≥190×60×60，额定承载：≥135kg，材质采用国家标准钢型，静电喷塑、床面采用高密度泡沫海绵外包优质PU革。 | 6 | 张 |
| 14 | 加压冷敷仪 | 1.冰囊包括:大腿冰囊、膝关节冰囊、肩关节冰囊、背、臀、髋部冰囊 2.持续制冷、脉冲加压 3.作用部位压力峰值约为35mmHg后方缚带处压力最高值为15mmHg 4.11厘米×9厘米×3厘米、12-15℃ 5、10%-90%无冷凝 | 1 | 张 |
| 15 | 恒温加热盘 | 控温范围：室温以上3℃--80℃。加热功率：240W温度精度: 优于±0.5℃。温度稳定度：±0.1℃，配低温加热板材2.4mm和3.2mm各6张。 | 1 | 台 |
| 16 | 上下肢机械假肢 | 中等规格上下机械假肢一套，包括下肢的足假肢、膝部假肢、大腿假肢、骻部假肢；上肢的装饰性上肢假肢、工具型上肢假肢、主动型上肢假肢各一个。材质：接受腔内层为柔软聚乙烯微孔海绵板，外层为合成树脂与增强纤维织套或碳纤维复合材料。 | 1 | 套 |
| 17 | 上下肢支具 | 中等规格上下支具一套，包括脊柱矫形器、足矫形器、踝足矫形器、膝踝足矫形器、膝关节矫形器、髋关节矫形器、手指矫形器、手矫形器、腕手矫形器、对掌矫形器、肘矫形器、肩矫形器各一个。材质：聚丙烯、聚碳酸酯或复合材料。 | 1 | 套 |
| 18 | 平衡测试及训练系统 | 1、平衡测试：可测患者重心轨迹，自动记录时间及报告各项参数。 2、平衡训练：可设定目标区域，患者通过视觉反馈进行重心矫正与训练。 3、病例管理：可显示患者测试面积，路径总长平均速度、轴向长度最大摆幅、平均摆幅、摆幅比、路径长、面积比、可打印上述指标。 4、数据处理：可报告患者重心原始轨迹图、重心轨迹图、摆动曲线图、摆动频谱图，并可与正常人数值比较分析。 5、采用高精度压力传感器和电子计算机技术，精确地测量人体重心位置的轨迹及形态，并记录其相应参数，以评定平衡功能的状况：评估治疗康复的效果。 6、配套数据储存和打印所需的品牌主流电脑和打印机等设备。 | 1 | 台 |
| 19 | 心理沙盘治疗设备 | 专业沙具1 2 0 0件，个体实木沙箱2个，折叠实木沙箱架2个，多阶实木陈列架2个，专用海沙3 0斤。四件套辅助工具1套，网络课堂学习卡号及光盘1套，专业记录表10份。 | 1 | 台 |
| 20 | 认知图形插板 | 规格cm:45×35×3，材质：木材；插板图形：常见动物等。 | 1 | 套 |
| 21 | 中枢神经系统模型 | 包括脊柱骨和脊神经关系电动模型1台,规格:自然大，电动演示脊神经感觉和运动与脊髓的联系。 脊髓内部结构和上下行纤维电动模型1台, 规格cm:480×330×760,示上下纤维. 脑、脑干水平切和脑神经核立体关系模型1台, 规格cm:450×375×1000，显示脑干主要核团的断面及立体结构与立体神经核团位置关系.以上材质：无毒pvc.电源电压：220V±22V. | 1 | 台 |
| 22 | 平衡觉传入电动模型 | 规格cm:≥380×320×800，主要演示平衡觉传导路，材质：无毒pvc.电源电压：220V±22V. | 1 | 台 |
| 23 | 高级关节附肌肉模型 | 规格cm:自然大，包括膝、肩、髋三个关节关节可以活动. | 3 | 台 |
| 24 | 吞咽机制模型 | 规格:成人自然大,学习吞咽机制的医学模型。材质：无毒pvc.电源电压：220V±22V. | 1 | 台 |
| 25 | 骨发生机制模型 | 手骨间肌模型、足弓模型、骨发生模型、骨质疏松症模型各一台. 材质：无毒pvc. | 1 | 台 |
| 26 | 人体骨关节分类模型 | 规格cm: ≥720×470×130，示人体骨关节分类。材质：无毒pvc. | 1 | 台 |
| 27 | 肌肉的定点、动点、动态模型 | 规格cm: ≥150×170×960,运动系统、肌肉为海绵发泡件。 | 1 | 台 |
| 28 | 高级满月婴儿模型（女婴） | 规格:自然大,示教用,四肢可活动。材质：无毒pvc. | 6 | 个 |
| 29 | 全身肌肉解剖模型 | 规格cm: ≥660×370×1730，一侧示浅层，一侧示深层、深层侧大部分浅层肌肉能拆下，躯干及四肢能拆装。材质：玻璃钢。 | 1 | 个 |
| 30 | 全身骨骼解剖模型 | 规格cm: ≥1700-1730，运动系统，示全身骨骼，串制直立,材质：无毒pvc.。带六个游标卡尺。 | 1 | 个 |
| 31 | 实验跑台 | 1、跑道数：8通道 2、大鼠跑道单道规格：≥1000× 96× 120 mm 5、跑道速度无级可调，范围在1-60米/分。 6、计长最大运行距离：00000.00m，速度最大1-60米/分。 7、计算机操作及显示 9、跑台倾角±35°均可调 10、运行时间：00:00:00 ~ 99:99:59 11、休息时间：00:00:00 ~ 99:99:59 12、刺激电流：0.05 ~ 4mA 13、USB接口与计算机连接，数据采集软件，数据实时储存。 14、使用电压220V单相，频率50HZ，总功率200W。 15、刺激方式：声、光、电 16、采集数据：时间、距离、电击次数 | 1 | 台 |
| 32 | 微电脑下肢关节被动训练器 | 驱动平台移动距离/cm：膝关节：0～41 ,踝关节：0～17 小腿支架调节距离/cm：0～28,膝关节屈曲伸展范围：0°～120°,踝关节屈曲伸展范围：-25°～0°～50° 间隙时间/s：0～30,输入功率：70VA | 1 | 台 |
| 33 | 微电脑上肢关节被动训练器 | 驱动平台最大牵引力距：≤4600N.cm 支架平均角速度:0°～10°/s 前臂支架调节距离/cm：0～18 肘关节屈曲伸展范围：0°～135° 间隙时间/s：0～30,输入功率：70VA | 1 | 台 |
| 34 | 电动减重训练系统 | 最大载荷时内侧支架上升速度：11mm/s 最大载荷时外侧支架上升速度：12mm/s 内侧支架载荷调节范围/kg：5～135,外侧支架载荷调节范围/kg：5～80 训练时间调节范围/min：1～99 626电动跑步机： 速度范围：0～12MPH(英里/小时);跑台可调升降坡度：0～15% | 1 | 套 |
| 35 | 活动平板（磁控阻力） | 扶手之间宽度：≥55cm,高度：≥90cm,跑步带宽度：≥30㎝ 平板组倾斜度与水平夹角：10° 磁控阻力调节档：分8档调节,可以测控心率 跑步板额定承载：2000N | 1 | 台 |
| 36 | 训练用阶梯 | 相邻台阶的距离分别为/cm：10、11、12 扶手杠调节范围/cm：0～31,扶手杠侧向额定承载：750N, 阶梯踏板额定承载：2000N | 1 | 架 |
| 37 | 滑轮吊环训练器 | 升降支架调节范围/cm：0～50 训练器额定承载：150N 拉手、绳索额定承载：300N,包安装。 | 1 | 付 |
| 38 | 肩梯 | 外形尺寸/cm ：≥60×10×120 肩梯升降范围/cm ：0～29 | 1 | 架 |
| 39 | 肩关节康复训练器 | 升降装置调节范围/cm ：0～53.5 手柄至转动轴距离调节范围/cm：11～58 最大阻尼：≥1650N·㎝ | 1 | 台 |
| 40 | 腕关节康复训练器 | 升降高度调节范围/cm：0～54 最大阻尼：980N·cm | 1 | 台 |
| 41 | 前臂康复训练器 | 升降装置调节范围/cm：0～54 托架前后调节范围/cm ：0～20 最大阻尼：980N·㎝ | 1 | 台 |
| 42 | 手指功能训练器 | 配置小锥体（直径×长度）及数量/cm：≥Φ4.5×12/3个 大锥体（直径×长度）及数量/cm：Φ9×20/1个 齿圈直径及数量：Φ15cm/1个 握力圈直径及数量 ：Φ7cm/1个。 | 1 | 套 |
| 43 | 手功能训练器 | 外形尺寸/㎝：≥65×45×17,配迷宫训练器: 4种颜色，共16个彩色球 | 1 | 套 |
| 44 | 重锤式手指肌力训练桌 | 重锤质量：100g、200g、300g、500g,桌面额定承载：600N | 1 | 张 |
| 45 | 上肢协调功能练习器 | 外形尺寸/cm：≥30×20×35,配橡筋手指练习器搁手垫尺寸/cm ：≥55×20；橡筋框尺寸/cm ：≥50×35,橡筋拉伸长度/cm：10～15,橡筋框额定承载：450N | 1 | 台 |
| 46 | 体操棒与抛接球 | 体操棒外形尺寸/cm：≥φ2.5×100，数量5根 抛接球直径及数量：≥φ2.5cm/4个 | 1 | 套 |
| 47 | 踝关节训练器 | 座位：高度≥45cm，宽度≥50cm 座垫前后调节范围/cm ：0～10 脚踏板角度调节范围/cm： 0°～85° 靠背垫额定承载：750N 座位垫额定承载：2000N | 1 | 台 |
| 48 | 站立架 | 肘部垫宽度：≥3cm 膝部托架调节范围：20cm 肘部垫额定承载：500N 绑带额定承载：1000N | 1 | 台 |
| 49 | 划船运动器 | 油缸力值调节档数：12档 座垫中心至脚踏板轴线距离/cm ：70～105 把手至油缸力点距离 /cm：41、46、51 后横杆处座垫至地面距离/cm：21、25、29、33 额定承载: 2000N | 1 | 架 |
| 50 | 复式墙拉力器 | 拉力器套数：≥2套 配重块质量及数量：2kg/块，共12块 最大行程：≥110cm 拉手额定承载：480N | 1 | 台 |
| 51 | 肋木 | 外形尺寸/cm ：≥95×50×220 肋木杠直径：≥φ3.2cm 肋木杠间距：≥15cm 额定承载: 2000N | 1 | 架 |
| 52 | 胸背部矫正运动器 | 外形尺寸/cm≥ 150×70×210 拉力器数量：2个 配重块质量及数量：2kg/块，12块 最大行程：≥115cm;拉手额定承载：480N | 1 | 套 |
| 53 | 运动训练架 | 外形尺寸/cm：≥45×55×100 篮筐内径：≥30cm 篮框升降高度调节范围/cm：0～72 篮框承受额定承载：250N | 1 | 套 |
| 54 | PT训练床 | 外形尺寸/cm ：≥190×120×45 床面额定承载: 2000N, 材质采用木材，纺织布，国家优质型钢表面喷塑，优质皮革，泡沫海绵。每床配4个PT凳带液压油缸，360°旋转,额定承载：≥2000N | 2 | 张 |
| 55 | 电动直立床 | 床面宽度：≥60㎝, 高度：≥50㎝,床面角度转动范围：0°～90° 床面及脚踏板额定承载：2000N 承受额定承载时床面向上转动的平均角速度：≥1.60°/s 输入功率：250VA | 1 | 张 |
| 56 | 高级防潮软垫 | 外形尺寸/cm：≥200×120×10, 材质为高密度泡沫海绵外包优质布料 | 1 | 块 |
| 57 | 穿衣板 | 外形尺寸/cm：≥30×25×2,配有不同系扣的板共8块，材质：木材，纺织布。 | 2 | 套 |
| 58 | 套彩盘 | 外形尺寸/cm：≥80×15×70 立柱直径：≥φ2.8cm 配三角木块、正方形木块、圆板木块各4个 | 2 | 套 |
| 59 | 取物器 | 高度：≥80㎝,配防洒碗外形尺寸/cm：≥φ12×8,分指板: 外形尺寸/cm：大号 ≥22×22×3, 指板间距≥2.5,外形尺寸/cm：中号 ≥20×20×2, 指板间距≥2.2. | 2 | 个 |
| 60 | 手指阶梯 | 外形尺寸/cm：≥29×12×45 阶梯台阶距离：≥2㎝，台阶数量10层 | 2 | 台 |
| 61 | 淋浴坐椅 | 外形尺寸/cm：≥48×50×85 额定承载：2000N 座位离地高度：47㎝ | 1 | 张 |
| 62 | 牵引网架（网架和床） | 外形尺寸/cm：≥220×115×210 网架额定承载：800N,床面额定承载：2000N 床面高度：47cm，床面宽度：110cm | 1 | 磁 |
| 63 | OT综合训练工作台 | 操作台外形尺寸/㎝：≥190×100×94 左右操作面板外形尺寸/㎝：≥44×36×2 后操作面板外形尺寸/㎝：≥94×36×2 操作面板高度调节范围/㎝：48～85,配12套训练器材. | 1 | 套 |
| 64 | 儿童作业工作台 | 外形尺寸/cm：≥27×10×20，材质为硬木喷塑 | 1 | 套 |
| 65 | 手指阶梯 | 外形尺寸/cm：≥29×12×45 阶梯台阶距离：2.2㎝，台阶数量10层 | 1 | 台 |
| 66 | 手指插球器 | 玻璃球规格及数量：Φ25mm，5个；Φ20mm，5个； Φ16mm，5个，Φ11mm，5个 铁棒规格及数量：Φ6mm×60mm，5个； Φ4mm×60mm，5个。 | 1 | 套 |
| 67 | 手功能组合训练箱 | 外形尺寸/cm：≥55×40×14 配有木插棍、玻璃球、铁插棍、螺栓、螺母、握力圈、握力器、防盗扣、箱搭扣、模拟插头插座、锁搭扣及挂锁、台锁、窗插销、窗钩等14种训练用具。 木插棍外形尺寸（mm）及数量： 大： Φ26，3根,中： Φ18，4根,小： Φ13，5根. 玻璃球数量：大（4个）、中（5个）、小（5个） 铁插棍外形尺寸（mm）及数量： 大：Φ8×60 中：Φ6×60 小：Φ4×60，各21个 螺栓外形尺寸（mm）及数量： M8×40（5只）、M6×40（3只） 螺母外形尺寸（mm）及数量： M8（12只）、M6（6只） | 1 | 套 |
| 68 | 套圈 | 外形尺寸/cm：≥φ28×47 立杆直径：φ4cm | 1 | 套 |
| 69 | 作业训练器 | 架子外形尺寸/cm：≥50×15×50 小平板外形尺寸/cm：30×30×11.5 大平板外形尺寸/cm：60×40×9 | 1 | 套 |
| 70 | 训练用橱具 | 外形尺寸/cm：170×62×（141～164） 灶台尺寸/cm: 170×62×56.5～81.5 橱柜尺寸/cm：100×32×72.5 灶台台面高度/cm：56～81 电源参数：220V、50Hz。包安装。 | 1 | 套 |
| 71 | 可调式砂磨板及附件 | 沙磨板可调角度：分4档：15º、35º、55º、75º, 可折叠. 附件：沙磨斗、摇磨具、单手推板、单手磨具，各1件 | 1 | 台 |
| 72 | 上肢推举训练器 | 支架与底座角度调节范围：30°～63° 手柄推拉距离：39㎝ | 1 | 台 |
| 73 | 肩抬举训练器 | 架外形尺寸/cm：（71～42）×55×（17～73） 棍棒/cm：Φ2.8×100 支架角度调节为9档：10°～90° 支架高度调节分6档：每档9cm | 1 | 台 |
| 74 | 组合套凳 | 外形尺寸（长×宽×高）/cm： 55×36.5×61.5;50×33.5×51.5;45×30.5×41.5;40×27.5×31.5;35×23.5×21.5 凳面额定承载：2000N | 1 | 套 |
| 75 | 平衡板 | 面板摆动角度：≥-17°～+17°,额定承载：2000N | 1 | 块 |
| 76 | 花生球 | 外形尺寸：Φ56cm，Φ66cm各一个。进口橡胶材质 | 2 | 个 |
| 77 | 语言能力评估训练卡片 | 本套用具主要包括语言理解能力评估（词语、词组、句子、短文）训练卡片册和记录词表、词语的简单训练卡片册、语法的简单训练卡片册、句子的简单训练卡片册、会话的简单训练卡片册、语言理解能力训练记录词表、会话的简单训练卡片册和使用手册、奖励贴纸、卡通棋子、电子骰子、使用说明和配套光盘等。 | 6 | 套 |
| 78 | 辅助步行训练器 | 外形尺寸/cm：≥95×80×（100～145） 台面垫高度调节距离：45cm,手柄间距调节范围/cm：0～55, 台面垫额定承载：750N | 1 | 台 |
| 79 | 拐杖组合 | 拐杖凳外形尺寸/㎝：≥85×40×40 双轮助行器折叠尺寸/cm：≥80×60×10;手柄套宽度/cm：2～5 四角拐手柄宽/cm：2.5～5,支脚垫底部直径：φ3.5cm 高度调节最低时，手杖底座中心的垂直空间高度≥12cm;调节分6档，每档高度可调节3cm 手杖杖高/㎝：70～95,高度调节范围/cm：72～95,调节分10档，每档高度可调节3cm 肘杖杖高/㎝：124～144,肘托内侧深度：＞4cm,手柄宽/cm：2.5～5,支脚垫底部直径：≥3.5cm 腋杖杖高/㎝：113～133,腋托最小长度：19cm,把手最小长度：10cm | 6 | 套 |
| 80 | 轮椅 | 外形尺寸/㎝：≥91×26×93，材质：包括木材，纺织布，国家优质型钢表面喷塑，优质皮革，泡沫海绵。 | 6 | 张 |
| 81 | 引导性上肢协调训练器 | 台板角度调节范围：0～75°,电源参数：220V 50Hz, 训练时间：1s～9999s,训练次数：1～999, 训练速度：0.2 s/次～9.9s/次. | 1 | 台 |

第四包

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实时言语测量仪 | 功能要求 通过对言语和喉内窥镜图像信号进行实时检测、处理，为言语、喉功能障碍的评估、诊断提供相关信息。可开展： (1)言语呼吸功能、发声功能、共鸣功能的实时测量,提供最长声时、频谱倾斜率、共振峰、聚焦图等參数； (2) 可进行汉语构音语音能力的主观评估、根据共振峰轨迹进行构音运动测量、根据宽帶语谱图进行提供语音功能实时检测； (3) 声门波动态显示与测量,提供声门谱、开幂、速度幂等测量； (4) 声带振动动态显示及定量分析，通过喉图像信号提供声门面积、声带长宽比、粘膜波轨迹等测量； (5) 采用单一被试技术对言语康复效果进行全程监控； 配有台车、专用主机1台、单向型专业话筒1个、单通道低通滤波器1个、电声门图检测仪1个、有源音箱2个、彩色液晶宽屏显示器(≥22英寸)1台、彩色喷墨打印机1台。 技术指标 用于对言语信号进行检测、处理、编辑和储存，为言语障碍的诊断提供相关信息，其主要技术指标： 1、信号频率误差：≤±4% 2、信号电压误差：≤±5% 3、单通道低通滤波器： （1）增益 25、30、35、40 dB，每档误差≤±1.0dB （100-700Hz基频范围） （2）低通滤波5、10、20KHz （3）当无信号输入时，静止噪声＜2mV 喉内窥镜诊察仪软件用于对声带动态显示及其振动功能的测量，为发声（嗓音）障碍的诊断提供相关信息，其主要技术指标： 1、信号色度误差：≤15% 2、信号线性误差：≤2% 电声门图检测仪用于对喉声门图信号进行检测，其主要技术指标： 1、MIC放大器，频响：70Hz-500Hz范围内0.5到-2.5dB；当 无信号输入时，静止噪声＜2mV； 2、EGG放大器，频响：70Hz-500Hz范围内0到-3dB；当无信号输入时，静止噪声＜5mV； 3、必须提供电声门图仪电极板皮肤刺激试验报告； 4、主要技术指标必须和“电声门图仪《医疗器械注册登记表》中的产品性能结构及组成”相符合； 5、低通滤波：共三档 5kHz、10kHz、20kHz a）5kHz： 当输入信号频率为100Hz-700Hz时，信号衰减≤±1.0dB； 当输入信号频率为700Hz-2.5kHz时，信号衰减≤±2.0dB； 当输入信号频率≥5.5kHz时，输出信号电压≤20mV。 b）10kHz： 当输入信号频率为100Hz-5kHz时，信号衰减≤±2.0dB； 当输入信号频率≥11kHz时，输出信号电压≤20mV。 c）20kHz： 当输入信号频率为100Hz-10kHz时，信号衰减≤±2.0dB； 当输入信号频率≥22kHz时，输出信号电压≤20mV。 | 1 | 套 |
| 2 | 发声诱导仪 | 通过对言语和电声门图信号的实时检测、处理，为言语、嗓音障碍提供相应的康复训练，并提供康复过程的动态评估与监控。用于言语、嗓音障碍的康复训练及矫治。可开展： (1)实时声音、音调、响度、起音、清浊音的感知； (2)言语呼吸功能的视听反馈训练，通过实时声时、起音训练进行呼吸训练。根据逐步逼近、软起音等模式，提供实时呼吸支持不足、硬起音等障碍的矫治； (3)言语发声功能的视听反馈训练，通过实时音调、响度训练进行发声训练。根据升、降、升降调或自定义等模式，提供实时高、低音调、音调单一等障碍的矫治； (4)言语共鸣功能的视听反馈训练，通过实时韵母音位对比进行共鸣训练。根据单、双、三、四维对比等模式，提供实时前位、后位、喉位聚焦等障碍的矫治； (5)汉语构音语音功能的视听反馈训练，通过发音教育和实时清浊音训练进行构音语音训练； (6)言语呼吸、发声、共鸣障碍的促进治疗（常用39种）； (7)电声门图显示、测量及其发声训练，提供基频、基频微扰等參数，根据接触率、接触率微扰等參数测量及其常模进行声带振动规律、声门闭合程度的客观评估及其发声矫治； (8)采用单一被试技术对言语康复效果进行动态评估及全程监控，并根据汉语的言语功能评估标准提供个别化康复建议。 配有台车、专用主机1台、单向型专业话筒1个、单通道低通滤波器1个、电声门图仪1台、有源音箱2个、彩色液晶宽屏显示器(≥22英寸)1台、彩色喷墨打印机1台。 产品的主要技术指标 用于对言语信号进行检测、处理、编辑和储存，为言语障碍的诊断提供相关信息，其主要技术指标： 1、信号频率误差：≤±4% 2、信号电压误差：≤±5% 3、单通道低通滤波器： （1）增益 25、30、35、40 dB，每档误差≤±1.0dB （100-700Hz基频范围） （2）低通滤波5、10、20KHz （3）当无信号输入时，静止噪声＜2mV 电声门图检测仪用于对喉声门图信号进行检测，其主要技术指标： 1、MIC放大器，频响：70Hz-500Hz范围内0.5到-2.5dB；当 无信号输入时，静止噪声＜2mV； 2、EGG放大器，频响：70Hz-500Hz范围内0到-3dB；当无信号输入时，静止噪声＜5mV； 3、必须提供电声门图仪电极板皮肤刺激试验报告。 4、主要技术指标必须和“电声门图仪《医疗器械注册登记表》中的产品性能结构及组成”相符合。 5、低通滤波：共三档 5kHz、10kHz、20kHz a）5kHz： 当输入信号频率为100Hz-700Hz时，信号衰减≤±1.0dB； 当输入信号频率为700Hz-2.5kHz时，信号衰减≤±2.0dB； 当输入信号频率≥5.5kHz时，输出信号电压≤20mV。 b）10kHz： 当输入信号频率为100Hz-5kHz时，信号衰减≤±2.0dB； 当输入信号频率≥11kHz时，输出信号电压≤20mV。 c）20kHz： 当输入信号频率为100Hz-10kHz时，信号衰减≤±2.0dB； 当输入信号频率≥22kHz时，输出信号电压≤20mV。 | 1 | 套 |
| 3 | 构音测量与训练仪 | 通过对构音、鼻音信号进行实时检测、处理，为构音、鼻音障碍的评估诊断提供相关信息，并提供相应的康复训练，以及康复过程的动态评估与监控。用于构音、鼻音障碍的诊断评估、康复训练及指导、构音功能检测、构音损伤评定。可开展(1)构音运动能力评估；(2)构音语音能力评估。釆用华师大量表进行汉语构音语音能力的主观评估，提供声韵调音位习得、18项音位对比、36对最小音位对比情况以及构音清晰度得分；(3)下颌距、舌距、舌域距、口腔轮替运动速率等构音运动功能测量；(4)声道形状动态显示及测量，提供舌体中心点、舌尖位置、下颌角、唇开距、唇凸距、悬雍垂位置等参数测量，动态显示发音时的声道截面面积图，声道外形轮廓用于构音矫治；(5)浊音起始时间、语音类型等构音语音功能测量，提供清浊类型、共振峰幅度比、响音比值、元音比值、频率集中区、频谱坡度等参数进行语音分割；(6)实时口鼻分离式鼻流量测量，提供鼻流量、口腔共振峰、鼻腔共振峰等参数测量，釆用鼻共鸣增強区进行鼻音功能亢进的检测； 用于构音、鼻音障碍的康复训练及指导。可开展(1)口部运动治疗（常用60种）；(2)下颌、唇、软颚构音运动的康复训练；(3)构音音位感知、习得的康复训练；(4)构音音位对比、强化的康复训练；(5)电声门图测量及其发声训练,根据接触率、接触率微扰等參数测量及其常模进行声带振动规律、声门闭合程度的客观评估及其发声矫治；(6)实时口鼻分离式视听反馈训练, 提供实时鼻流量、口鼻腔共振峰、口鼻腔功率谱的视听反馈训练；(7)采用单一被试技术对言语康复效果进行动态评估及全程监控，并根据汉语的构音功能评估标准提供个别化康复建议。 配有台车、专用主机1台、单向型专业话筒1个、单通道低通滤波器1个、双通道低通滤波器1个、口鼻分录器1个、电声门图检测仪1个、有源音箱2个、彩色液晶宽屏显示器(≥22英寸)1台、彩色喷墨打印机1台。 主要技术指标： 构音障碍测量与训练仪用于对构音、鼻音信号进行检测、处理、编辑和储存，为构音、鼻音障碍的诊断提供相关信息，其主要技术指标： 信号频率误差：≤±4% 信号电压误差：≤±5% 单通道低通滤波器： （1）增益 25、30、35、40 dB，每档误差≤±1.0dB （100-700Hz基频范围） （2）低通滤波5、10、20KHz （3）当无信号输入时，静止噪声＜2mV 双通道低通滤波器： （1）增益 5、10、15、20 dB，每档误差≤±1.0dB （100-700Hz基频范围） （2）低通滤波10KHz （3）当无信号输入时，静止噪声＜2mV 主要技术指标必须和《医疗器械注册登记表》中的产品性能结构及组成”相符合。 电声门图检测仪用于对喉声门图信号进行检测，其主要技术指标： 1、MIC放大器，频响：70Hz-500Hz范围内0.5到-2.5dB；当无信号输入时，静止噪声＜2mV； 2、EGG放大器，频响：70Hz-500Hz范围内0到-3dB；当无信号输入时，静止噪声＜5mV； 3、必须提供电声门图仪电极板皮肤刺激试验报告。 4、主要技术指标必须和“电声门图仪《医疗器械注册登记表》中的产品性能结构及组成”相符合。 5、低通滤波：共三档 5kHz、10kHz、20kHz a）5kHz： 当输入信号频率为100Hz-700Hz时，信号衰减≤±1.0dB； 当输入信号频率为700Hz-2.5kHz时，信号衰减≤±2.0dB； 当输入信号频率≥5.5kHz时，输出信号电压≤20mV。 b）10kHz： 当输入信号频率为100Hz-5kHz时，信号衰减≤±2.0dB； 当输入信号频率≥11kHz时，输出信号电压≤20mV。 c）20kHz： 当输入信号频率为100Hz-10kHz时，信号衰减≤±2.0dB； 当输入信号频率≥22kHz时，输出信号电压≤20mV。 专业支持平台： 聋校综合康复支持平台 （1）提供听觉康复课程标准、训练手册、示范案例，与语文的教学配套 （2）提供康复会诊与评课支撑 | 1 | 套 |
| 4 | 语音评估与训练仪 | 通过对语音、鼻音信号进行实时检测、处理，为语音、鼻音障碍的评估诊断提供相关信息，并提供相应的康复训练，以及康复过程的动态评估与监控。用于语音、鼻音障碍的诊断评估、康复训练及指导，语音功能检测，语音损伤疾评定。可开展(1)超音段音位评估；(2)音段音位评估；(3)超音段音位测量：音调变化率，升调、降调、升降调能力；(4)混合式音段音位测量：发音部位比率、发音方式比率、音征、送气时间比率、清浊音比率；(5)分离式音段音位测量：发音部位比率、音征、低频鼻音；(6)采用单一被试技术对言语康复效果进行全程监控。 用于语音、鼻音障碍的康复训练及指导。可开展(1)超音段音位（升调、降调、升降调) 的康复训练；(2)音段音位（语音巩固、重复、切换、轮替) 的康复训练；(3)电声门图测量及其发声训练,根据接触率、接触率微扰等參数测量及其常模进行声带振动规律、声门闭合程度的客观评估及其发声矫治；(4)实时口鼻分离式视听反馈训练；(5)采用单一被试技术对言语康复效果进行动态评估及全程监控，并根据汉语的语音功能评估标准提供个别化康复建议。 配有台车、专用主机1台、单向型专业话筒1个、单通道低通滤波器1个、双通道低通滤波器1个、口鼻分录器1个、电声门图检测仪、有源音箱2个、彩色液晶宽屏显示器(≥22英寸)1台、彩色喷墨打印机1台。 主要技术指标： 语音障碍测量与训练仪用于对语音信号进行检测、处理、编辑和储存，为语音障碍的诊断提供相关信息，其主要技术指标： 信号频率误差：≤±4% 信号电压误差：≤±5% 单通道低通滤波器： （1）增益 25、30、35、40 dB，每档误差≤±1.0dB （100-700Hz基频范围） （2）低通滤波5、10、20KHz （3）当无信号输入时，静止噪声＜2mV 双通道低通滤波器： （1）增益 5、10、15、20 dB，每档误差≤±1.0dB （100-700Hz基频范围） （2）低通滤波10KHz （3）当无信号输入时，静止噪声＜2mV 主要技术指标必须和《医疗器械注册登记表》中的产品性能结构及组成相符合。 电声门图检测仪用于对喉声门图信号进行检测，其主要技术指标： 1、MIC放大器，频响：70Hz-500Hz范围内0.5到-2.5dB；当无信号输入时，静止噪声＜2mV； 2、EGG放大器，频响：70Hz-500Hz范围内0到-3dB；当无信号输入时，静止噪声＜5mV； 3、必须提供电声门图仪电极板皮肤刺激试验报告。 4、主要技术指标必须和“电声门图仪《医疗器械注册登记表》中的产品性能结构及组成”相符合。 5、低通滤波：共三档 5kHz、10kHz、20kHz a）5kHz： 当输入信号频率为100Hz-700Hz时，信号衰减≤±1.0dB； 当输入信号频率为700Hz-2.5kHz时，信号衰减≤±2.0dB； 当输入信号频率≥5.5kHz时，输出信号电压≤20mV。 b）10kHz： 当输入信号频率为100Hz-5kHz时，信号衰减≤±2.0dB； 当输入信号频率≥11kHz时，输出信号电压≤20mV。 c）20kHz： 当输入信号频率为100Hz-10kHz时，信号衰减≤±2.0dB； 当输入信号频率≥22kHz时，输出信号电压≤20mV。 专业支持平台： 聋校综合康复支持平台 （1）提供言语康复课程标准、训练手册、示范案例，与语文的教学配套 （2）提供康复会诊与评课支撑 | 1 | 套 |

二、商务要求及其它

1、付款方式：设备到货安装、调试无质量问题，学校组织专家验收通过后一次性付清货款。

2、质保期：最低免费质保一年，投标人可自报更优惠的质保时间。质保期内所有服务及配件全部免费，质保期外只收配件成本费，不收取工时费。

3、服务：设备出现故障后投标人及厂家的维修人员须在24小时之内到达现场。

4、培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备。

5、交货时间：国产设备签订合同后一个月内交货，进口设备免税证明出具后一个月之内交货，供应商也可自报最快交货时间。具体时间由采购方通知中标方。

6、交货地点：用户指定。