第三部分 项目说明

本项目为滨州医学院附属医院医疗设备采购，供应商对所报货物和服务必须整体响应，不得对其分解后进行响应。技术要求中“★”条款为重要条款，1条不满足即视为废标。

一、采购清单及技术要求

全高清鼻窦内窥镜摄像系统技术参数

一、摄像系统：（要求进口品牌）

1	全高清摄像系统：FULL HD

★2	图像传感器：3×1/3” CCD 晶片

有效分辨率：1920*1080

视频输出格式：16:9

视频扫描方式：逐行扫描

3	信噪比：≥60dB

4	具有IPM的图像处理模块

★5视频数字输出：双DVI输出，SDI输出

6	安全认证：IEC、CSA、UL认证，CF一类认证

7	兼容性: 配备一个高清接口和一个标清接口，可连接高清摄像头也可连接标清的三晶片或者单晶片摄像头以及电子镜

★8摄像主机内置刻录系统或外接同品牌工作站

二．医用专业液晶监视器要求：

1.≥24寸医用专用液晶监视器。

2. 全高清监视器，支持1080P信号接收和播放

三.光源要求：

1.300w氙灯冷光源色温可以达到6000K

2. 可连接各种品牌导光束

3.标配3.5mm导光束1根

4.符合安全标准，Ⅰ类CF型普通设备

四： 原装进口0度鼻窦镜、70度鼻窦镜各一只

1、规格：4mm，长度18cm

2、蓝宝石镜面、可高温高压消毒灭菌

五：仪器台车（国产）

二、商务要求

- 付款方式：设备验收合格后付总货款的90%，设备验收合格一年后付清余款。

- 交货地点：用户指定地点。

- 交货时间：设备合同签订后3个月内。

4、质保：设备验收签字完毕之日算起至少一年。提供原厂商标准质保和服务，同时供应商接到通知后维修人员应在24小时内赶到现场处理上门服务，质保期内所有服务及配件全部免费。质保期满后不得收取人工费（含工时费、差旅费）。