第三部分 项目说明

本项目内容为验室仪器设备采购，内容共分2个包，投标人可以就其一个或几个包进行投标，但供应商不得对包内的货物分解后进行响应。

- 采购清单及技术要求

A包：血液粘度仪

- 基本配置：主机1台、工作站1台

- 基本参数：

1、测试原理：锥板法、毛细管法。

2、测量方法：采用快速、全量程、逐点、稳态锥板法全血和血浆测量方式，采用微量毛细管快速测量（压力传感式）血浆模式

3、信号采集方法：锥板信号采集方法采用高精度光栅细分技术,                                                毛细管信号采集方法采用自跟踪液面微分捕获技术。

4、标本检测的TAT时间符合临床检测的质量管理规范。

5、测量精度：±3%

6、重复性精度：±3%

7、切变率范围1-200S-1

8、粘度范围0-30mpa.s

9、切应力范围：10-1000mpa.s

10、测试速度：全血测试≥60个/小时，血浆测试≥180个/小时

11、标本用量：全血加样量≤800ul范围可调，血浆加样量≤200ul

12、加样系统：旋转式或转盘式

13、样品盘规格≥100孔

14、混匀方式：搅拌或吸吐式

15、具有定标功能：具有配备的定标液。

16、具有质控功能：具有配套的质控液

17、具有自动清洗干燥功能

18、独立控制系统数量：2套

19、全血粘度测量范围：0-30mpa.s

20、温度控制：37±0.5℃

21、具有测试结果异常报警

22、工作站配置：双核CPU，2G内存，500G硬盘，DVD刻录机，黑白激光打印机，负责与LIS系统连接

23、耗材资质齐全，并单独报价。

B包：药物浓度检测仪

- 基本配置：主机1台

- 基本参数：

- 能测定甲氨喋呤、FK506、环孢霉素、霉酚酸；标准曲线稳定性大于10天，测定结果特异；试剂稳定

- 检测速度≥180/小时

- 可安装在线检测样本数量≥50个，可连续加载样本；样本针带液位探测功能

- 样本类型：血清、尿

- 每个项目质控≥3 个浓度

- 样本量范围10-30ul

- 进样方式：轨道或圆盘式

- 检测波长：340nm—700 nm

- 第一个测试结果时间（分钟）≤20分钟

- 检验技术原理：酶标记或发光法

- 离机时间≥2小时

- STAT处理样本类型包含急诊位

- 试剂冷藏功能，试剂量自动检查

- 试剂位≥15个

- 辅助试剂≥13个位置

- 温度控制：37℃± 0.2℃以内

- 配条形码阅读器

- 负责双向连接Lis及网络

二、商务要求及其它

1、付款方式：设备到货后，经乙方安装、调试并经甲乙双方联合验收合格入库三个月后，支付总货款的90%，一年后付清余款。

2、质保期：至少二年，投标人可自报更优惠的质保时间。质保期内所有服务及配件全部免费，质保期外只收配件成本费，不收取工时费。

3、服务：设备出现故障后投标人及厂家的维修人员须在24小时之内到达现场。

4、培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备。

5、交货时间：国产设备签订合同后30个工作日内交货，进口设备60个工作日内交货。

6、交货地点：用户指定。