第三部分 项目说明

本项目内容为验室仪器设备采购，内容共1个包，投标人可以就其一个或几个包进行投标，但供应商不得对包内的货物分解后进行响应。

- 采购清单及技术要求

生物电反馈刺激仪

- 配置：主机1台、工作站1台、传感器及刺激器1套、台车1个

- 参数：

  - 主机通道数≥3个：肌电通道、电刺激通道、反馈通道等

  - 电刺激参数

- 灵敏度调节范围：0μV～600μV

- 刺激范围: 0.2ms～0.5ms   刺激持续时间： 1-80S、刺激间隙时间： 1-80S；

- 刺激模式曲线≥20种

- 刺激频率2Hz～100Hz

- 频率与频宽模式≥50种、刺激波宽：50μs～500μs,连续可调

  - 肌电参数

    - 敏感度1u V/div---10 v/div

    - 阻抗≥1K欧姆，肌电反馈输入噪声≤0.2 μV  ；采样率：≥2048 Hz；肌电放大器带宽：30-450 Hz；外部传感器输入：0-500 Hz；采集精准度： ±0.5%；表面肌电灵敏度：≤0.1uV；上升和下降时间：  0—10S；电极种类：表面针型

  - 压力传感器

- 平衡范围±240cmH2O

- 测定范围-0-200 cmH2O

  - 反馈通道参数

- 通道数2个

- 设定接收范围0-600

- 反馈模式曲线≥25种

- 具有动画,音乐选择

  - 生物反馈电刺激盆底肌治疗仪（软件可免费升级）：

- 具有中英文显示界面。

- 界面个人化，参数自定义，自动储存和自动备份

- 具有远程服务软件，通过远程服务软件完成生物反馈操作个别指导和软件分享

- 反馈刺激同步进行，治疗过程可随时修改参数

- 自动断电保护

- 压力测量软件

- 具有肌电评估功能

- 具有生物反馈功能

- 具有刺激模式

8、工作站配置：CPU四核，2G内存， 2T硬盘，19英寸液晶显示器，DVD刻录机，黑白激光打印机

二、商务要求及其它

1、付款方式：设备到货后，经乙方安装、调试并经甲乙双方联合验收合格入库三个月后，支付总货款的90%，一年后付清余款。

2、质保期：至少二年，投标人可自报更优惠的质保时间。质保期内所有服务及配件全部免费，质保期外只收配件成本费，不收取工时费。

3、服务：设备出现故障后投标人及厂家的维修人员须在24小时之内到达现场。

4、培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备。

5、交货时间：国产设备签订合同后30个工作日内交货，进口设备60个工作日内交货。

6、交货地点：用户指定。