第三部分 项目说明

本项目内容为验室仪器设备采购，内容共分9个包，投标人可以就其一个或几个包进行投标，但供应商不得对包内的货物分解后进行响应。投标人所投产品技术性能不应低于采购清单中所列的技术要求。

注：采购清单及技术说明中的尺寸、重量均为参考。

- 采购清单及技术要求

第一包

| 序号 | 品目代码 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 技 术 规 格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D0107 | 16导生理信号记录分析系统（含微量注射泵系统） | 1 | 套 | 用途： 用途：可对实验对象的的生物电、体温、血动力学等参数进行研究。配备专业独立的心电、脑电等放大器。每个放大器型号不同，增益、滤波等硬件设置不同，根据每个放大器的特点而设置，更加专业化。并可联网工作,可多台电脑远程控制主机. 一：主机 1）硬件性能参数 - *主机与放大器采用直接插拔方式连接。 - *在放大器上可确定其在通道中的位置。 - *专业的心电、脑电放大器，非通用型生物电放大器。 - 16个模拟数据采集通道。 - 16个数字输入通道。 - 16个计算通道。 - 2个模拟输出通道。 - 16位A/D转换。 - 采样率：400KHZ（40万点/秒）。 10）*可联网工作，可多台电脑远程控制主机。 11）*可选择在核磁共振条件下工作。 12）主机系统可扩展到64通道。 13）*数字I/O口: 16双功能I/O口。 14）精度: 0.003%。 15）接口类型: Ethernet。 2）软件功能（配本设备最高软件版本，并且后期可免费升级） - *至少60个通道显示。 - 可选择外触发或内触发。 - 可进行数字滤波。 - 可计算dp/dt，最大值，最小值，平均值，峰值，心率，斜率，微分，积分，指数运算，对数运算，傅利叶变换，面积，偏差，标准差，绝对值，三角函数，曲线平滑，直方图、数学计算+、-、*、/、^、位移、自动峰值探测等。 - 自由设定存储时刻，时间，重复次数。 - 可用EXCEL进行统计计算。 - 资料作为WINDOWS文件长期保存。 - 软件中内置多种常用实验及其计算模板并都附有详细的软硬件操作说明,使实验设置更方便快捷。 - 可进行时时计算和离线计算。 - 系统软件中包含血压、心电、量效关系、峰直方图、心率变异性、ST段升高或降低、新陈代谢、心输出量、动作电位/诱发电位、呼吸、肺功能（气道阻力和顺应性）等专业的模块分析功能。 二、放大器 - 通用放大器 （三套） 增益：50，200，1000，5000。低通滤波：10Hz, 300Hz, 5000Hz。高通滤波：DC, 0.05Hz。躁声：小于0.11μV。 共模抑制比：90dB。 - 心电放大器（一套） 增益：500，1000，2000, 5000。低通滤波：35Hz, 100Hz。 高通滤波：0.05, 1.0Hz。躁声：小于0.1μV。共模抑制比：110dB。 - 脑电放大器（一套） 增益：5000，10000，20000, 50000。低通滤波：35Hz, 100Hz。高通滤波：0.1, 1.0Hz。躁声：小于0.1μV。 共模抑制比：110dB。 - 肌电放大器（一套） 增益：500，1000，2000, 5000。低通滤波：500Hz, 5000Hz。 高通滤波：1.0, 10Hz, 100Hz。躁声：小于0.1μV。 共模抑制比：110dB。 - 刺激输出模块（一套） 刺激输出电压：20V。输出驱动电流：+/-100mA（50Ω）。极性控制：手动或数控。衰减控制范围：126dB。 最小单相脉宽：10μs。最小双相脉宽：20μs。任意波形分辨率： 10μs。 - 激光多普勒血流模块（一套） 激光波长：780nm+/-10nm。输出功率：0.5-1.0毫瓦。 带宽：10Hz-22kHz。动态范围：116dB。线性度：0.35%。 响应时间：100ms。 - 体温放大器（一套） 增益: 5,2,1,0.5ºF/V。低通滤波：1Hz, 10Hz。高通滤波：DC, 0.05Hz, 0.5Hz。 灵敏度：0.0001ºC。 三．传感器 - 压力换能器（三套） 测量范围：-50mmHg到+300mmHg。过压：-400mmHg到+4000mmHg。动态响应：100HZ。8小时漂移：1mmHg。 - 温度探头 阻抗：2252欧坶。最高温度：60˚C。A) 快速响应温度探头，响应时间0.6秒。直径1.7毫米，长度5毫米。 B) 防水型温度探头，响应时间1.1秒。直径3.3毫米，长度9.8毫米。 3) 激光多普勒探头 A)针式探头，长度25毫米，直径480微米。医用不锈钢制造，创伤性内镜式微血管组织血流监测。可直接插入皮肤，肌肉，器官组织测量毛细血管血流。B)针式探头，长度25毫米，直径1mm。医用不锈钢制造，创伤性内镜式微血管组织血流监测。可直接放在皮肤，肌肉，器官组织表面测量毛细血管血流。C)片式探头，5毫米直径，厚度5毫米。适用于测量小动物皮肤表面下微血管血流。 四、电脑工作站：Win7系统32位；CPU I7 四核;4G内存；1G独立显卡；DVD刻录；硬盘500G;22寸液晶； 微量注射泵参数 1.步进式电机可以采取注射和吸收两种工作方式； 2.微量推进器可固定到立体定位仪操作臂上，通过定位仪的操作臂推进针头到达深度，控制精度为100um 3.注射器容量： 1μl-100μl 4.微量注射泵最小流速：0.01μl/min 5.微量注射泵最大流速：200μl /min 6.最小注射量设定：0.001μl.。 备注：允许进口设备参与竞标 |

第二包

| 序号 | 品目代码 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 技 术 规 格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D0107 | 流式细胞仪 | 1 | 台 | 工作条件： 1.1电源要求:220V (±10%)、50HZ（±10%） 1.2环境温度:5-35℃ 1.3在相应湿度10-80%的环镜下工作 2. 设备用途： 2.1 细胞检测分析功能用途：细胞亚群分析，细胞DNA检测分析，HLA-B27检测，DNA含量分析，RNA测量与分析、蛋白质总量测定，细胞增殖检测，细胞凋亡检测，特殊配体的检测，细胞內Oxidative Burst代谢产物，细胞表面电荷检测等多种检测分析用途。 2.2 细胞分选功能的用途：可进行各种神经细胞分选，抗原特异性干细胞的检测、分选和细胞治疗。应用于细胞形态学研究，纯化目的细胞，培养传代，分选免疫细胞，体外刺激培养，做细胞纯品/标准品，转染/感染细胞的纯化，纯化异常细胞以进行其分子生物学研究与诊断如FISH、PCR、RT-PCR等，其它微生物的纯化研究。 3. 技术规格： 3.1主机系统 *3.1.1细胞分析仪主机系统：含15mw 488nm氩离子蓝色激光器和635nm红色激光器，共两只激光器；4个荧光探测器和2个散射光探测器；机械式细胞捕获分选系统；完整的液流系统，鞘液桶、废液桶等。 3.1.2光路: 双激光立体空间激发方式实现四色荧光分析，其中488nm激光器激发三色荧光FL1、FL2、FL3，635nm激光器激发第四色荧光FL4。检测光路采用测向光路设计。 *3.1.3 必须配流式一体化分选系统，分选纯度达95%，分选速度达300个细胞/秒。 3.1.4 可升级细胞分选模式：3种模式：单细胞模式、纯度模式、收率模式 *3.1.5滤光片：488nm激光的荧光通道包括530/30nm、585/42nm、670nm LP；635nm激光的荧光通道：661nmLP 3.1.6可选用荧光： FITC, PE, PerCP,PI, PE-Cy5, PerCP-Cy5.5, PE-Cy，APC, Rhodamine, Cyanine等 3.1.7 检测池：采用光胶耦合物镜的石英杯流动检测池。 3.1.8流动检测室孔径：430um X 180um 3.1.9 检测器：4色荧光检测器采用光电倍增管，前向角散射光检测器采用光电二极管，侧向角散射光监测器采用光电倍增管。 3.1.10 光电倍增管:光谱检测范围300nm-1100nm 电压150V-990V 3.1.11 荧光检测灵敏度:<100MESF 3.1.12 荧光检测分辨率：全峰宽变异系数CV<3% 3.1.13 前向角和侧向角散射光灵敏度：能有效区分样本中混合的细胞碎片 3.1.14 前向角和侧向角散射光分辨率：能有效区分开淋巴细胞、单核细胞、粒细胞 *3.1.15脉冲处理系统：能同时分析脉冲信号峰值、脉冲积分（面积）及脉冲宽度,用脉冲宽度和面积区分双连体细胞（如假四倍体细胞） 3.1.16 信号处理通道：1024通道 3.1.17 信号动态范围：4色荧光和侧向角散射光信号为对数级动态范围 3.1.18 样本获取速度:>10，000个细胞/秒 3.1.19 检测颗粒大小: 0.1um(min)-50um（max） 3.1.20 最少样本体积：100μl 3.1.21 自动抽吸系统: 换样时自动吸去管道内剩余样本，避免样本之间的相互干扰 3.1.22 进样速度：3种可选。快速模式60ul/min、中速模式35ul/min、慢速模式12ul/min 3.2 数据处理系统 MAC Pro 工作站 3.2.1 CPU: 双核，主频 2.8G 3.2.2 内存：2G 3.2.3 硬盘：容量 300G 3.2.4 独立显卡 3.2.5 光驱：DVD-ROM, CD-RW 3.2.6 显示器：19英寸液晶显示器 3.3 应用软件 3.3.1全自动仪器校正软件 3.3.2多功能细胞分析应用软件 3.3.3 DNA分析软件 附加5000美元试剂，一大箱上样管 备注：允许进口设备参与竞标 |

第三包

| 序号 | 品目代码 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 技 术 规 格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D0107 | 全波长多功能酶标仪 | 1 | 台 | 一般技术要求 - 具有包括光吸收（紫外-可见光）、荧光强度、荧光偏振、时间分辨荧光以及化学发光等检测模式 - 微孔板格式：6，12，24，48，96，384孔板 - 具有三种不同检测模式的比色杯插槽，具有光吸收、荧光和化学发光的读值功能 - 光源：闪烁式高能氙灯 - 检测器：2个光电倍增管检测器和4个光电二极管检测器 - 振荡时间：0-999秒 - 温度控制：室温+2到60摄氏度 - 温度均一性：<1℃，37℃ - 温度准确度：±1℃，37℃ - 每个检测光路均有参比检测器，用于消除入射光微弱波动引入的噪音 - 微孔板提供动力学法，终点法，全波长扫描和单孔多点扫描模式；比色皿提供荧光、光吸收和化学发光3种检测模式； - 适用于CIS bio HTRF实验参数要求，具有HTRF认证 光吸收参数 - 读板能力：比色皿和微孔板 - 波长范围：200-1000nm - 波长选择：光栅单色器，可调连续光谱，1nm步进 - 波长带宽：<4.0 nm - 波长精确度：±2.0 nm - 波长重现性：±0.2 nm - 测读范围：0-4.00OD - 测读分辨率：0.001 OD - 测读准确度（微孔板）：<±0.006OD ±1.0%, 0-2OD - 测读准确度（比色皿）：<±0.005OD ±1.0%, 0-2OD - 测定精确度：<±0.003OD ±1.0%, 0-2 OD - 杂散光：<0.05% @ 230 nm - 具有pathcheck光程校准技术，可自动将微孔板读数转化为1cm标准比色杯读数，对于一直吸收率的样品，无须标准曲线 荧光偏振参数 - 波长范围：300-750 nm - 波长选择：光栅型单色器，可调连续光谱，1nm步进 - 带宽（EX, EM）：9nm，15nm - 精确度：< 3.5mP标准偏差（1 nM荧光素，96/384孔板） 荧光强度参数 - 读板能力：比色皿和顶读/底读微孔板 - 波长范围：250-850 nm - 波长选择：光栅型单色器，可调连续光谱，1nm步进 - 带宽（EX, EM）：9nm，15nm - 灵敏度：<1pM荧光素，96孔板或比色皿；<1.5pM荧光素，384孔板 - 斜角度光路设计，减少杂散光，提高性噪比。 时间分辨荧光参数 - 读板能力：顶读/底读微孔板 - 波长范围：250-850 nm - 波长选择：光栅型单色器，可调连续光谱，1nm步进 - 检测方式：连续光谱顶读和底读微孔板 - 带宽（EX, EM）：9nm， 15nm - 数据收集精确度：1-100闪，读板前延迟0-600usec., 检测时间从50-1500u sec. - 灵敏度：10 fM铕元素，96/384 孔板 化学发光参数 - 读板能力：比色皿和顶读/底读微孔板 - 波长选择：全波长或选定波长 - 波长范围：250-850nm - 灵敏度：< 2 fg/孔萤火虫荧光素酶低限检测，96孔板或比色皿，顶读 - 孔间干扰：<0.3%, 白色96/384孔板 - 动力学范围：大于6个数量级 SpectraMaxPro软件：标准配置，无需另外购买。一个软件完成仪器控制、数据采集、数据分析等工作，可直接分析处理绘图，具有10种曲线拟合方式；也可以将数据导出excel等数据处理软件；软件内置120种常用方法；软件界面友好，数据处理功能强大。 配置清单： - 主机一套：含光吸收，荧光，化学发光，时间分辨荧光和荧光偏振模块 - 专业分析和控制软件一套 - 防尘罩、使用手册、鼠标垫 - UPS稳压电源和台式电脑（知名品牌，主流配置） - 配件：0.5ml石英比色皿10个 - 备注：允许进口设备参与竞标 |

第四包

| 序号 | 品目代码 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 技 术 规 格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D0107 | 倒置荧光显微镜 | 1 | 台 | 1.1 倒置显微镜主体1.1.1 显微镜镜体1.1.1.1 物镜转换器：6孔式物镜转换器1.1.1.2 聚焦机构：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位： 1μm），行程11mm（向上8mm、向下3mm），粗调旋钮扭矩可调，备有上限调节1.1.1.3 原象光口：主机输出图像接口：2个；双层U型光路设计，目镜端口 100%, 左端口 20/80%；1.1.1.4 光学系统：CFI60无限远校正光学系统，齐焦距离60mm1.1.2 透射光照明装置：12V-100W照明系统，照明滤光镜包括：色温片、绿色镜、隔热片、衰减片。视场可变光阑可调1.1.3 多功能目镜筒及宽视野目镜：观察、CT镜、荧光照相用关闭三档转换；宽视野目镜：10X，视场数22mm；双双可调屈光度1.1.4 矩形载物台：X轴行程70mm×Y轴行程50mm，台面大小：310x300mm，单杆前后左右控制1.1.5 高分辨率聚光器配套：包含相差模块：PHL、PH1、PH2，以及明视场、暗视场模块,5孔转盘，孔径光阑可调，1.1.6 长工作距离平场荧光切趾相差物镜4X N.A. 0.13, W.D. 16.4 mm, PhL 10X N.A. 0.30, W.D. 15.2mm, PH-1 20X N.A. 0.45, W.D. 8.2-6.9mm, 40X N.A. 0.60, W.D. 3.6-2.8mm, 1.1.7 滤光镜包括：色温片、绿色镜、隔热片、衰减片。1.1.8 荧光系统：100W长寿命汞灯;带光闸六工位荧光滤色块转盘，带消杂光系统，提高性噪比5倍以上；配UV \B\G三色荧光激发UV： EX330-380 DM400 BA420B： EX450-490 DM505 BA520G： EX510-560 DM575 BA590 1.1.9. 图像采集系统：高分辨率彩色\黑白两用制冷型数码头：输出像素：1270万；CCD芯片大小：2/3英寸；致冷温度：-10℃（相当于常温下－40℃致冷）；转换模式：12-bit A/D转换；曝光时间：1/1000 to 60 sec；最大传输速度：28帧/秒；灵敏度：ISO200( 可变范围ISO100－ISO200)测光方式： 平均测光、峰值测光；范围： 可调节位置/尺寸；白平衡： 可调节设置方法、色彩平衡；图像调节： 伽玛校正、阴影调节、黑色调节、色调变化、色彩饱和度调节；存储格式： BMP、TIFF、JPEG、JPEG2000；支持TWAIN接口；显微摄影、摄像，分析40组以上数据；图像和通道的对比度，亮度，Gamma调节；去模糊，测量，交互式测量；各种测量网格，方便进行粗略测量；添加注释、箭头功能，通道混合，通道Ratio，通道算术，通道抽取/合并，通道间相对位置矫正，背景矫正；添加标尺；白平衡矫正；、视场平整度以及背景校正处理；自动拼图，拍摄超大视野图像；测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，对测量结果进行开放/ 关闭/扩张/腐蚀/骨架化等操作，多种编辑工具；到EXCEL导出功能，并于后期分析处理。1.2.0.电脑工作站：Win7系统32位；CPU I7 四核;4G内存；1G独立显卡；DVD刻录；硬盘500G;22寸液晶； 备注：允许进口设备参与竞标 |
| 2 | D0107 | 三目连续变倍体视显微镜 | 1 | 台 | 目镜：10X；物镜：1X；视场直径：Φ30mm；变倍体：0.65~7-----4.5~4.6X，连续变倍；总放大倍数：6.5（7）-----45（46）X；视场直径：32.8-5.1mm；工作距离：93mm-100（110）mm；底板尺寸：330mm*430mm底座：LED反射/投射照明底座（LED平均寿命6000小时）；选购件：测微尺；环行灯加配：（1）900万高像素高清显微镜摄像头（含接口和软件）； |
| 3 | D0107 | 显微镜 | 50 | 台 | 光学系统：UIS2光学系统（无限远校正系统）。照明装置：内置透射光柯勒照明，6V20W卤素灯 100-240V 50/60Hz通用。调焦系统：载物台垂直运动，粗调行程每一圈为20mm，微调最小距离2.5微米，具备粗调限位装置及张力调节环。换镜转盘：固定4孔物镜转盘 观察筒：双目观察筒，瞳间距48-75mm。载物台明装置：钢丝传动，尺寸为120mm × 132mm，活动范围为X轴向76mm ， Y轴向30mm，单片标本夹。聚光镜：阿贝聚光镜，数值孔径1.25（浸油时），内装式孔径光阑和日光型滤光片。物镜：平场消色差；4× N.A.0.10 W.D. 22.0mm；10× N.A.0.25 W.D. 10.5mm；40× N.A.0.65 W.D. 0.56mm ；100× N.A.1.25 W.D. 0.13mm。目镜（10×）：视场数F.N. 18 （防霉处理）。 选配件：测微尺， 箭头指示器，滤光片托盘，暗场光阑，100×物镜用香柏油 环保性能：所有光学原件均采用无铅玻璃制造，并且经过防霉处理。 |
| 4 | D0107 | 显微镜 | 2 | 台 | 光学系统：UIS2光学系统(无限远校正系统)。照明装置：内置透射光柯勒照明, 6V30W卤素灯; 100-120V/220-240Vg 0.85/0.45A 50/60Hz，视场光阑可调。调焦系统：载物台垂直运动由滚柱(齿条—小齿轮)机构导向, 采用粗微同轴旋钮, 粗调行程每一圈为36.8mm, 总行程为25mm, 微调行程为每圈0.2mm, 具备粗调限位器和张力调整环。物镜转盘：向内侧倾斜的固定4孔物镜转盘。观察筒：三目, 视场数20, 镜筒倾角为30度, 瞳间距48-75mm, 光路选择(50双目/50摄像)。载物台明装置：钢丝传动，活动范围为X轴向76 mm Y轴向50mm, 双片标本夹, 标配橡胶帽。聚光镜：阿贝聚光镜, 内置日光滤色片, 数值孔径1.25(浸油时), 内装式孔径光阑。物镜：平场消色差 ；4×、10×、20×、40×、60×、100× 配备1：投影仪 2台 参数：光学指标： 亮度：2500流明；显示方式：DLP 0.55英寸DMDx1；物理分辨率：XGA(1024×768) 最大支持:1080P(1920×1080)；对比度：4500:1；显示色彩：10亿7仟万色；芯片显示比例：4:3 兼容16:9；镜头规格：手动聚焦，1.1倍变焦，F=2.56-2.8，f=21.00-23.00mm。 影像指标： 投影尺寸：29-300英寸；投影距离：1.2-11.3米；梯形校正：手动梯形校正，垂直±40度； 投影方式：正投/背投/吊顶； 时钟：13.5-162MHz，最高到UXGA 60Hz；扫描频率：水平30-100KHz，垂直50-120Hz； 标称光亮均匀值：85%。 输入输出指标： 输入接口：VGA(D-sub 15-pin)×2；复合视频RCA(黄)×1；S-视频(Mini DIN)×1；S232C(D-sub 9-pin)×1；音频(立体声迷你接口)×1；B型USB口×1。输出接口：VGA(D-sub 15-pin)×1。 无线网络：无。 输入信号：数字-最佳：XGA，支持WUXGA/UXGA/SXGA/SVGA/VGA；视频-1080p/1080i/720p/576p/480p/576i/480i； NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM。内置扬声器：2×1。适用系统：Windows，Mac。 物理指标： 灯泡寿命：4500小时(标准)/6000小时(经济)。灯泡型号：190W UHP。显示芯片寿命：100000小时。整机功耗：280W(标准)/1W(待机)； 100-240V，50-60Hz。菜单语言：支持中英文。 断电保护：有。工作噪音：标准模式30dB，经济模式26dB。操作温度：5℃-35℃。安全认证：CCC/UL/CE/FCCB。 配备2：投影屏幕 2个 技术指标要求： （1）安装形式：固定安装屏幕，手动伸缩（有自锁装置）；（2）屏幕材质：无增益或极低增益，白塑屏幕；（3）尺寸和规格：100平方米实验室用，80--100英寸，宽高比：4:3或16:9（与投影机相匹配）。 配备3：500万像素高分辨率彩色CCD 1个 技术参数： CCD传感器：彩色。分辨率：2560 x 1944，500万像素。像素：3.4μm x 3.4μm。像素混合模式：2 x 2，3 x 3或4x4 ，彩色。曝光控制：1.6毫秒到17.9分钟，1微秒递增。制冷类型; 可选，热电制冷（Peltier cooling）至环境温度以下10度。实时预览: 全幅实时预览速度25幅/秒。帧频率: 全分辨率帧频3幅/秒。操作系统: Windows 2000，XP。数字界面: Usb2.0接口。快门控制: 电子快门。光学界面: 2/3"，C-Mount。 配备4：900万高像素高清显微镜摄像头 1个 显微镜数码成像装置主要参数： 图像设备 1/ 2.3” 彩色900万CMOS 。灵敏度 0.44 V/lux-sec (550nm) 。分辨率 3488x2616 有效像素，色深12bit光谱响应 400nm～1000nm 。像素点尺寸 1.75μm x 1.75μm。数据接口USB2.0 (480 Mbit / sec)。帧率2fps@3488x2616。电源DC 5V ± 5% 。30fps@640x480 。电流 ≈200 mA 。快门 电子快门。白平衡 自动/手动 一键白平衡。信噪比 40.5 dB。自动曝光控制。10μs–32ms,自动曝光。扫描方式 逐行。软件功能 图像显示、图像拍摄、录像。工作温度 -30°C ~ 70°C。应用场合 显微成像、普通图像采集、微距成像。 配备5：电脑 2台 参数：19英寸液晶显示器，500G硬盘，Intel CPU芯片G640 @2.80GHz，独立显卡，内存容量4G，品牌机。 |

第五包（需要携带样品）：

| 序号 | 品目代码 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 技 术 规 格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D0107 | 颅内仿真血管模型 | 1 | 台 | 可用于进行动态模拟；进口为颈内和椎动脉，出口为前中后动脉，动脉瘤位于大脑后动脉瘤体可根据需要在6－16mm定制，标准为12.5mm；可用于CT、MRI、DSA |
| 2 | D0107 | 颅内仿真血管模型 | 1 | 台 | 材料:硬度大、透明的丙烯酸； 右胫内动脉模型，可移动的三叉口，要与H+N-R-S-003联合使用 |
| 3 | D0107 | 颅内仿真血管模型 | 1 | 台 | 材料:硬度大、透明的丙烯酸；前交动脉最大直径9mm，最小4mm；后交通8mm和5mm，中交通10mm和7mm 注重高仿真度，用于手术模拟，并应用于科研和教学。动脉瘤与主血管之间有2－4mm连接，方便使用后瘤体清洗。 |
| 4 | D0107 | 主动脉弓及冠状动脉仿真血管模型 | 1 | 台 | 材料:硬度大、透明的丙烯酸； 主动脉弓及冠状动脉仿真血管模型，模拟主动脉弓及冠状动脉。其左冠状动脉包括回旋支，右冠状动脉包含后室间动脉。 |

第六包

| 序号 | 品目代码 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 技 术 规 格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D0107 | 小动物麻醉机（附加小动物脑切片模具、微量注射器夹持器） | 1 | 套 | 1、快速控制麻醉深度，确保麻醉动物的安全 ﹡2、精确可调范围（0-1000毫升/分钟） 3、安全锁定装置防止麻醉药意外挥发 4、玻璃窗便于观察药物的使用程度 ﹡5、配备麻醉机专用配件-100 6、输出浓度准确，不受流量、温度、流速、压力变化的影响 ﹡7、螺丝外径：3.3mm，螺纹长度：6.8mm 8、可以选择配备废气排放装置和多鼠组件 9、简单的倒药装置方便使用者 10、专业各种规格的面罩能满足大小不同动物的需求 ﹡11、回收器配备内置流量监控电路，在回收气体流量低的情况下会产生连续报警 整个系统应该包含以下附件： 1：废气回收装置；2：大、小鼠定位仪用麻醉面罩3：小鼠麻醉面罩平台；4：大鼠麻醉诱导盒（24*12*18）小鼠麻醉诱导盒（15*10*10）；5：大、小鼠麻醉面罩；6：100ml麻醉剂10瓶。 配件：1、不锈钢脑切片模具（小鼠冠状切片一个，大鼠175-300g冠状切，大鼠300-600g冠状切） 2、微量注射器夹持器 备注：允许进口设备参与竞标 |
| 2 | D0107 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 台 | 独立加热单元(主加热单元、底盘加热单元及外门加热单元)，微电脑独立控制加热器和湿度、CO2浓度，自动校正，支架可移动。腔体有效容积不低于160L，热导式探头，控温范围+5～50℃；温度均一性±0.2℃；CO2浓度范围0～20％ 备注：允许进口设备参与竞标 |
| 3 | D0107 | 快速自动编程PCR仪 | 1 | 台 | 1.1 可以升级为六通道荧光定量PCR仪 1.2 具有动态温度梯度功能，可同时运行8个不同的温度，每个温度孵育时间相同 1.3 半导体加热制冷方式 1.4 具有可更换的反应模块，包括96x0.2ml梯度单槽模块、2x48x0.2ml双槽梯度模块、384孔单槽梯度模块、定量PCR梯度模块等 1.5当安装梯度双槽模块时，可同时独立运行两个不同的程序，供两人同时使用梯度程序 1.6带有程序自动编写功能，输入退火温度和扩增片断长度等信息可自动生成扩增程序 2.1 显示：8.5寸高分辨率触摸屏，Windows操作界面，可选择图形编程、文字编程或自动编程 2.2内存容量：仪器自身可存储至少1000个反应程序，此外可使用U盘扩展内存 2.3最大升降温速率：5℃/秒（选配快速模块时） 2.4温度范围：0 -100℃ 2.5温控准确度：±0.2℃ 2.6温控均一性：±0.4℃（90℃10秒内达到） 3.2.7具有温度梯度功能，可同时运行8个不同温度；梯度温控范围：30-100℃；梯度温差范围：1-24℃；梯度温度孵育时间：相同 3.2.8接口：5个 USB A型接口，1个USB B型接口，可外接鼠标控制 备注：允许进口设备参与竞标 |
| 4 | D0107 | 酶标板离心转子 | 1 | 套 | 酶标板转子（包括 1套（ 2个）吊篮no. 13222, 3000 rpm, 1238 x g）高56 mm 备注：允许进口设备参与竞标 |
| 5 | D0107 | 双极电凝器 | 1 | 台 | 1、可以提供从300°F 到2200°F不同的操作温度 2、在与组织接触时保持该温度不会快速的降低,不会产生异常的辐射电流导致组织的损伤 3、通过采用不同的灼烧尖端，完成各种不同的手术操作过程 4、配置可重复用尖端（包括A型、B型、C型、D型、E型、V型） 5、配备套管，长度定制 配件：撑开器（2.1cmX3.2mm）4个 备注：允许进口设备参与竞标 |
| 6 | D0107 | 微量移液器 | 1 | 台 | 2.0-20ul，四位数字清晰显示 备注：允许进口设备参与竞标 |
| 7 | D0107 | 微量移液器 | 1 | 台 | 10-100ul，四位数字清晰显示 备注：允许进口设备参与竞标 |
| 8 | D0107 | 微量移液器 | 1 | 台 | 100-1000ul，四位数字清晰显示 备注：允许进口设备参与竞标 |
| 9 | D0107 | 洗板机 | 1 | 台 | - 1洗扳头：8通道 - 2.洗液通道：4通道 - 3.洗液分配体积： 50-3000ul洗涤, 50ul增量；50-400ul 注液，50ul增量 - 4. 每孔洗液残留量：≤2ul - 5.分配准确度≤2% - 6.整板CV≤4% - 7.真空度 150-850mbar - 8.振板方式：线性，高、中低三档可选。 2、主要功能： 1. ELISA 和细胞清洗功能 2.磁珠分离功能可选 3.真空抽滤功能可选 4.模块化设计---通过不同的模块配置，满足您不同实验的需求。 5.多点吸液---每孔采用多点吸液模式，保证最低的残余量。 6. 加液量精确到滴，避免对细胞的损害。 7真空泵---具有压力传感器，抽滤时自动调节压力，无需人工操作。 8.两种控制模式---可使用键盘操作，也可用电脑软件操作。 备注：允许进口设备参与竞标 |
| 10 | D0107 | 细胞离心涂片机 | 1 | 台 | 1 应用范围： 适用于以下样品： 脑脊髓液，胸膜液，腹膜液，滑液，尿液，口腔清洗液，胃清洗液，分泌液和渗出液，痰液，血液； 2 技术特点： 2.1 可同时处理8个样品； 2.2 离心转速：100-2000rpm；可设定9个程序； 2.3 安全特性：机器必须关闭，否则无法启动转子，机器运行时机盖被锁定，不能打开； 2.4 操作时间：可设定程序1-99分钟； 2.5 可选双样品腔，在一块玻片上处理两个样品，效果与单样品腔同样出色； 2.6 样品腔可一次性使用，也可以适当清洗、高压灭菌后再利用 3 技术参数： 电源要求：200-240V，频率50-60HZ，最大60W功率； 转速范围：100-2000rpm；可设定9个程序 样品腔容量：0.3mL每腔（单样品腔） 0.5mL每腔（双样品腔） 细胞涂片区域：7mm直径 4 主机同时具备细胞涂片和染色功能 备注：允许进口设备参与竞标 |
| 11 | D0107 | 细胞密度计 | 1 | 台 | 光源：LED光源 波长(nm):565nm±15 范围McFarland 单位:0.3到15 McFarland 单位 标准偏差0.5McF：0.5±0.1 3.0McF：3.0±0.1 6.0McF：6.0±0.2 ≥7.5McF：7.5±0.2 精度：±3% 测量时间(秒)：1 管径 外径(mm)：18 带D16适配器(mm)：16 样品容量(ml)：大于等于2 显示：2线LED 外部电源：12V，300mA |

第七包

| 序号 | 品目代码 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 技 术 规 格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D0107 | 崩解度测定仪 | 4 | 台 | 定时范围：0～24小时任意设定 温度预置范围：0～50℃任意设定，显示分辨率为0.1℃ 测控温精度：±0.5℃ 吊篮升降频率：30～32次/分钟 吊篮升降振幅：55mm±1mm 筛网至杯底最小间距：25mm±2mm 工作环境: 工作噪声：小于60dB 安全性能：符合我国医药行业标准YY0132～1993的规定 交流电源：220V±10% 50Hz 整机功率：小于850W（配8～10A保险管） 环境条件：温度：10～30℃ 湿度：≤75% |
| 2 | D0107 | 磁力搅拌电热套 | 20 | 台 | 500mL 220V~50Hz 智能数显±1℃ 室温~360℃ 220W 数显 0-2000r/min |
| 3 | D0107 | 氮气吹干仪 | 2 | 台 | 技术参数： 1. 样品位数：24位 2. 样品支架：圆周型样品支架可自由旋转，操作者可从正面接触样品 3. 支架底座：支架底部装有环型弹簧支撑装置 4. 可容纳样品试管尺寸范围：进行常规和大体积浓缩：直径10-29mm，内装液体体积1-50ml（常规），1-250ml＊（大容量/大体积浓缩＊）。 5. 适用于试管、离心管、锥形瓶、容量瓶、烧瓶、烧杯、量筒 6. 吹扫气源：使用氮气或空气吹扫样品表面 7. 总气消耗量：0-20lpm 8. 总气输入压力：30-150psig 9. 总气输出压力：0-30psig 10. 总气量调节：带针阀的气体流量计，可控制气体消耗量 11. 吹扫气消耗量：氮气消耗量低，0～350ml/min/样品位 12. 吹扫气量调节：每个位置上都带有一个针形阀，可分别调节各个位置上的气体流量 13. 吹扫针：不锈钢材质，4英寸*19号（可更换、清洗），并可独立调节吹扫高度 14. 温控类型：水浴式，四位数字式电子控制，LED显示 15. 最大功率：1500W 16. 水浴温度控制范围：室温～100℃，加热温和均匀 17. 温度控制精度：±0.5℃ 18. 材质：主体采用优质不锈钢，耐酸碱，抗腐蚀，耐高温。 |
| 4 | D0107 | 电加热套 | 20 | 台 | 1000mL 220V 50HZ 室温-380℃ 500W 单孔 |
| 5 | D0107 | 电加热套 | 10 | 台 | 500mL 220V 50HZ 室温-380℃ 250W 单孔 |
| 6 | D0107 | 电加热套 | 50 | 台 | 250mL 220V 50HZ 室温-380℃ 250W 单孔 |
| 7 | D0107 | 电动搅拌器 | 50 | 台 | 25W 起动-3000r／min 0-120min或常开 220V 50HZ |
| 8 | D0107 | 电脑快速冷冻、石蜡两用切片机 | 1 | 台 | 切片厚度范围：0～60μm ；切片厚度选择：0～25μm，1μm增量；切片精度：±10%；切片调节最小分度值：1μm；样本水平移位：28mm ；样本垂直移位：60mm ；预置温差：室温 -55℃；冷冻台最大温差：≥60℃ ；冷刀器最大温差：≥50℃ ；微电脑控制冷刀、冷台，半导体制冷，数字显示实时温；自动除霜温度显示，除霜后自动恢复致冷工作状态；能快速致（不大于5~10分钟）短时间内即可达到切片工作温度。 配件：1、KD-30不锈钢脱水提篮（2个） 2、KD-28 铜质染色架（15片10个，30片20个） 3、KD-04 铜制脱水盒（30个） 4、KD-21 晾片板（30个） 5、KD-07 包埋框（4个） |
| 9 | D0107 | 电脑生物组织摊片烤片机 | 1 | 套 | 摊片水温：室温～90℃可调，自动恒温 烤片温度：室温～90℃可调，自动恒温 具有记忆功能，运行后自动保留设置温度 电源电压：AC220V±10％ 50HZ 功率：≤550VA 环境温度：0～40℃ |
| 10 | D0107 | 恒流泵(培养基过滤器） | 1 | 台 | 技术参数： 转速范围：0.1~100rpm 正反转可逆 转速分辨率：0.1 rpm 调节方式：薄膜按键连续调节 显示方式：3位LED数码转速显示 外控接口：启停控制，方向控制，速度控制(0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz可选) 适用电源：AC 90V-260V，50Hz/60Hz 消耗功率：≤30W 工作环境： 环境温度0 ~ 40℃ 相对湿度＜80% IP等级：IP31 |
| 11 | D0107 | 恒温摇床 | 1 | 台 | 主技术参数： 1. 容积：280L 2. 温控范围：5-50℃ 3. 温控精度：+1℃ 4. 振荡速度：启动-300r/min 5. 振幅：20mm(回旋) 6. 振荡组数：2组 7. 装瓶量：试管：￠16×200 8. 100ml×15×2 9. 200ml×9×2 10. 加热功率：400W 11. 压缩机功率：180W 12. 电源：交流220V 50HZ |
| 12 | D0107 | 连续萃取机 | 1 | 台 | 转鼓直径（mm） 20 转速范围（rpm） 1500～15000 分离因数 25～2500 处理能力（L/h） 1～10 电机功率（kw） 0.15 重量（kg） 4.5 两相比重适用范围 0.04～3 单相最大黏度（cp） 单台使用5000 多级使用2000 两相流比范围 1/50～50/1 液体中的固含量 ≤3‰ |
| 13 | D0107 | 手持式高速匀浆机 | 1 | 台 | 技术特点 1、六档无极调速，最高转速可达 35000rpm 2、专为组织捣碎、微量分散乳化 均质而设计 3、一体化调速开关、手持式设计，双重防护绝缘 4、分散头采用不锈钢材质， 5、可选配3种不同的分散头；最大处理量（0.2-150ml），适用于EP管、离心管、小试管等。 6、通过ISO9001认证，通过CE认证 适用于：细胞破碎/组织匀浆/捣碎/均质/乳化 技术参数 ： 功率 145W/115W 电源 220V 50Hz / 60HZ 转速范围 5000-35000rpm无级调速 转速显示方式：刻度显示 标准工作头配置 10G 可选配工作头 6G，8G 接触物料材质 316L 浸入液体部分轴套材质 PTFE 配套 拆卸工具一副； |
| 14 | D0107 | 双层小容量全温度恒温摇床 | 3 | 台 | 1、振荡频率： 旋转频率:60~300rpm 2、频率精度:±1r/min 3、温度： 温度范围:4-60℃ 4、温控精度:±0.1℃（恒温状态） 5、定时功能： 0—500小时 6、容量：100ml*48 250ml*24 7、交流感应长寿命电机设计，宽调速，恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养 8、电子控制可调式封闭循环加热、制冷系统，静音风扇设计 9、不锈钢电抛光摇板、烧瓶夹。 |
| 15 | D0107 | 透皮吸收测定仪 | 2 | 台 | 1、 杯数： 6套 2、 透皮扩散面积： 2.8cm ² 3、 接收池体积： 6.5ml 4、 控温范围： 30～45℃ 5、 控温精度： <±0.05℃ 6、 搅拌调速范围： 100—1000 r.p.m 7、 稳速误差： <±0.2％ |
| 16 | D0107 | 脱色摇床 | 1 | 台 | 1. 电源：220V 功率：35W 2. 频率：40-240转/分 3. 旋幅：回转半径15mm 4. 速度：无级调速，表头显示 5. 托盘：320×265mm |
| 17 | D0107 | 脱色摇床 | 1 | 台 | 无刷电机驱动；微电脑智能控制，触摸式控制面板，数字显示，频率：20-240转/分； |
| 18 | D0107 | 微型手式颅钻（配颅脑钻钻头） | 1 | 台 | 1. 方便操作，转速高达35,000RPM，多种型号钻头可选，可以手动或脚踏方式控制转速 2. 钻头直径： 3. 0.6mm ,0.8mm,1.0mm,1.2mm,1.4mm |
| 19 | D0107 | 漩涡振荡器 | 2 | 台 | 技术参数： 1. 振荡方式： 圆周振荡 2. 周转直径：4.5 mm 3. 速度范围：1,000 – 2,800 rpm 4. 最大混合重量： 0.1 kg |
| 20 | D0107 | 液氮罐 | 1 | 个 | 有效容积6L口径：50mm;静态液氮保存期：≥46天 |
| 21 | D0107 | 液氮罐 | 1 | 个 | 30L储存式 |
| 22 | D0107 | 真空油泵 | 10 | 台 | 0.24m3/s 4L/S -0.1 6.0X10-2 1440 0.55 0.55 25 22 |
| 23 | D0107 | 真空油泵 | 2 | 台 | 极限分压强（Pa) ＜6×10 -2 (＜5×10 -4 torr) 极限全压强（Pa) ＜2.66(＜2× 10 -2 torr ) 抽速（L/S) 8 三相防爆电机功率（Kw) 1.1 进气口直径（mm)34(40) 冷却方式 自然风冷 注油量0.6 |
| 24 | D0107 | 自动颗粒制冰机 | 1 | 台 | 1.产量：100kg/日 2.储冰量：30kg 3.产冰形状：小颗粒碎花冰 4.制冰压缩机：进口 5.电源：交流220V 10A |
| 25 | D0107 | 制冰机 | 1 | 台 | 制冰过程全微电脑控制，全自动连续制冰，全不锈钢内胆、外壳； 强制风冷式冷却方式，最好是无氟全密闭压缩机。 具有电压过载保护装置：缺水和冰满自动停机功能。 停电、断水自动记忆恢复功能：制冰机工作时突然停电断水，恢复水电后从停电、断水时状态开始自动继续运转。制冰量：45Kg/24小时；储冰量15Kg；电源：AC/ 220V |

第八包

| 序号 | 品目代码 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 技 术 规 格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D0107 | 超高压纳米均质机 | 1 | 台 | 压力：从0到30,000PSI 最大样品处理量：50ml/min 压力表：高精度卫生级指针式压力表 乳剂样品粒径100nm或者200nm以下 均质模块：独立均质模块，带加套控温，可独立灭菌。 最小物料量：最小使用量7ml. 动力源：采用220V电机驱动，无需液压或气动；压力的调节可通过气压实现 控制器：控制器电路带过压保护和自动断路功能. 配置强制进料系统：可通过气压强制进料，适合于高粘度样品处理，不会产生气堵现象 使用后物料可全部排空。 |
| 2 | D0107 | 电子分析天平 | 1 | 台 | 液晶数码显示，称量范围：0-500g; 称量精度：0.01g； |
| 3 | D0107 | 电子分析天平 | 1 | 台 | 外部校准砝码 称量质量： 210g 读数精度：0.1毫克 称量范围：0-210g 除皮范围： 0-210g 稳定时间： 8s 积分时间： 3/6/12s 重要性（标准偏差）：0.02mg 线性： 在210g时±0.3mg 在5g时±0.2mg-0.1mg 容许操作室温灵敏度漂移： 10-40℃时， 2-10-6/℃ 内置过载保护系统 备注：允许进口设备参与竞标 |
| 4 | D0107 | 电子天平 | 2 | 台 | 0-2000g 10mg千分之一 |
| 5 | D0107 | 高精密低温恒温液浴槽50L | 1 | 台 | 温度范围(℃) －40～95 温度波动度(℃) ±0.1 液槽容积(L) 50 最大流量（L/M）20 循环方式： 内外双循环 开口尺寸 （CM） ∮29 内胆尺寸 （CM） ∮40×42 加热功率(W) 6500 制冷量0℃/w 4400 最高扬程（M） 10 |
| 6 | D0107 | 高速离心机 | 10 | 台 | 台式微量高速离心机技术参数: 1. 最高转速:16500r/min 2. 最大相对离心力:18360xg 3. 控制方式:微机控制、无刷直流电机 4. 转速控制精度:±30r/min 5. 定时范围:0-99min 短时离心 整机噪声:<65dB(A) 6. 电源:Ac220V 50Hz 3A No1:角转子16500rpm,18360rcf,12×1.5/2ml No2: 角转子13500rpm,12300rcf,8×5ml |
| 7 | D0107 | 恒温金属浴 | 2 | 台 | 温度范围 ：-10℃~100℃；升温时间 ≤15min (从20℃升至100℃)；降温时间 ≤20min (20℃到-5℃),(环境温度为30℃下检测) ≤30min (20℃到-10℃),(环境温度为25℃下检测)；温度稳定性 ≤±0.5℃；模块最大温差 0.3℃ ；模块温度均匀性 ≤±0.3℃；显示精度 0.1℃ ；最长时间设置 99h59min；最高温度 105℃ ；最高温度100℃；最低温度-10℃； 最大转速：1500rpm；A型 96×0.2ml标准板 |
| 8 | D0107 | 恒温金属浴（制冷） | 1 | 台 | 1. 温度范围：-10~105 ℃ 2. 控温范围：0~100 ℃ 3. 时间设置：1 min ~ 99h59min 4. 升温时间：≤ 35分钟 ( 20℃ 到100℃) 5. 降温时间：≤ 25 分钟 ( 从 20℃ 到 0℃);≤ 50 分钟 ( 从 100℃ 到 0℃) 6. 温度波动度 ：≤±0.5℃ 7. 显示精度：±0.5 ℃ 8. 模块温度均匀性：≤± 0.5 ℃ 9. 控温精度：≤±0.5℃ 10. 输入电源：AC220V±22V 150VA 50Hz±1Hz 11. 模块：H：40*2.0ml，G：26*0.5ml+24*1.5ml（混合模块） |
| 9 | D0107 | 恒温水浴锅 | 10 | 台 | 数控恒温浴锅 2L 温控范围室温～100℃ 浴锅功率（KW）600W-1.5KW 浴锅尺寸（cm），容量，材质 Φ24×15,6L,SUS304 升降（mm）110 电源220V,7A 整机尺寸（cm） 35×28×23 |
| 10 | D0107 | 实验室精馏装置 | 2 | 台 | 塔节（填料层）真空镀银柱，内直径：Ф40mm，高0.75m，上、下端24#磨口；填料：玻璃波纹调料 塔头（含冷凝器），下端和塔节标准磨口连接，含测温口，电磁阀，采出管 回流控制器：适用于控制精馏塔塔顶分配装置对凝液进行准确地回流或采出。输入电压：AC220V，输出电压：DC24V（配外置开关电源，AC220V * 单独设定采出时间、回流时间，设定定时值掉电不丢失；* 回流比调节范围：0～99秒（分钟）任意设定 ，"设置"状态时进行全回流操作；* 控制方式：继电器，单触点控制；* 工作环境温度：-10～50℃； |
| 11 | D0107 | 实验室色谱分离纯化系统 | 1 | 台 | 高压制备输液恒流泵 2台 流量范围： 0.01-100ml/min（步长0.01ml/min） 流量准确度： ≤1% 流量稳定性： RSD≤0.2% 最高工作压力： ≤30Mpa |
| 12 | D0107 | 双层玻璃反应釜 | 1 | 台 | 反应瓶（L) 30 瓶口数 6 转速（rpm） 0—680 搅拌轴径(mm) 12 搅拌功率（w） 180 电压/频率 220V/50HZ 变频调速 ●立式冷凝器 ●数显转速 ●测温管 ●四氟组件密封 ●加料活塞 ●蒸馏装置 ●回流装置 ●低速增力 ●下放料 ●真空表 ●万向节连接 ●高低温智能数显 ○螺旋推进搅拌器 ○防爆电机 ○防爆控制器 ○ |
| 13 | D0107 | 双排管 | 4 | 台 | 节门组数：4 阀门：0-4mmHg（真空度）高真空阀 总长度：450mm |
| 14 | D0107 | 台式高速低温离心机 | 1 | 台 | 1. 最高转速:20500r/min 2. 最大相对离心力:29200xg 3. 最大容量:4×300ml（水平转子） 4. 转速精度:±50r/min 5. 温度范围:-20℃～+40℃ 6. 温控精度:±1.5℃ 7. 定时范围:0～999min 连续/短时离心 8. 整机噪声:<65dB(A) 9. 电机:交流变频电机 10. 电源:AC220V 50Hz 18A NO.1角转子20500r/min，29200xg，12×1.5/2.2ml NO.2角转子15000 r/min，23120xg，12×10ml，5ml NO.3酶标板转子 4000 r/min 2850xg 4×2×96孔 |
| 15 | D0107 | 温度表 | 10 | 台 | 测量范围：-200℃~+1300 ℃；特殊的需要符合环境要求。 供电电源：内置，一般可连续工作10年； 现场显示：3½位或4½位大数码管显示 ； 精 度：0.5级；0.2级；0.1级（内标可达0.01 ℃）。 稳 定 性：在12个月内±0.1%F.S。 环境温度：-25°C~85°C，特殊-40°C~85°C。 |
| 16 | D0107 | 药品柜 | 2 | 台 | 温度控制：可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2～8℃。 制冷方式： 直冷 ；制冷类型： 压缩机制冷；定频/变频： 定频 ；总容积(升)： 117L-150L ；冷藏室(升) ：117L-150L ；能效等级： 2 级；运转音dB(A) ：37；制冷剂：R600a |
| 17 | D0107 | 真空表 | 5 | 台 | 接头螺纹 M14x1.5 精度等级 2.5 测量范围 (MP) -0.1—0.3 使用环境条件 温度 -40—70℃； 相对湿度≤85％ |
| 18 | D0107 | 兔子系统饲养笼架 | 1 | 个 | 不锈钢干养式，包括一个不锈钢架（尺寸：2000x650x1720mm）和12个不锈钢兔笼 |
| 19 | D0107 | 大鼠系统饲养笼架 | 4 | 个 | 不锈钢大鼠饲养盒搁置架，多层可调节高度 |
| 20 | D0107 | 大鼠饲养盒 | 20 | 套 | 大鼠20套（尺寸480x350x200） |
| 21 | D0107 | 小鼠饲养盒 | 20 | 套 | 小鼠20套（尺寸318x202x135） |

第九包

| 序号 | 品目代码 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 技 术 规 格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D0107 | 低温冷却液循环泵 | 2 | 台 | 温度范围(℃) -80～常温;控温精度(℃)±2;制冷量 (W)-40℃ 510、-60℃ 210、-80℃ 80；流量(L/min) 12；扬程(m) 5～7；储液槽容积(L) 20；开口尺寸(mm) ф280×300；最佳环境温度(℃) 5～25；电源(V/Hz)220/50；整机功率(W)2400；外壳材质冷板静电喷塑； 温度范围(℃)-80～常温；控温精度(℃)±2；制冷量 (W)-40℃ 260；-60℃110；-80℃40；流量(L/min)12；扬程(m)5～7；储液槽容积(L)5；开口尺寸(mm)ф210×130；最佳环境温度(℃) 5～25；电源(V/Hz)220/50；整机功率(W)1300；外壳材质：冷板静电喷塑； |
| 2 | D0107 | 不锈钢粉碎机 | 2 | 台 | 粉碎细度：20--80目；产量：200克/次；电机转数：25000转/分； 功率：0.8KW； |
| 3 | D0107 | 部分收集器 | 4 | 台 | 收集试管：40支，每支最大容量50ml 定时收集范围：1秒－24小时59分59秒；任意选择 断电数据保存时间：十年 升级：芯片控制；菜单操作；功能提示；倒、顺定时选择。 收集试管：100支，每支最大容量12ml定时收集范围：1秒－24小时59分59秒；任意选择 断电数据保存时间：十年 升级：芯片控制；菜单操作；功能提示；倒、顺 定时选择 |
| 4 | D0107 | 超微粉碎机 | 1 | 台 | 电源：220V 功率： 2.5HP（约合1800W） 转速： 23000r/min 重量： 10KG 体积：260×240×460mm 产量： 纤维性物料1-3KG 细度： 粉碎细度可达12-44μm |
| 5 | D0107 | 氮气发生器 | 1 | 台 | 氮气流量: 500ml/min 氮气纯度: O2<3×10-6，含水量露点-56℃ 输出压力: 4Kg/cm2 空气流量：0－2000ml/min 空气压力：0－4Kg/cm2 工作噪音：< 40dB(A) 消耗功率：275W |
| 6 | D0107 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1 | 台 | 触摸式控制面板；微电脑智能控温仪，设定、箱内温度同时数字显示，垂直强迫对流。带数字定时器，定时可长达6天。带加热功率调节功能。不锈钢内胆，带观察窗。鼓风电机原装进口。 工作室尺寸450×550×550(mm)；控温范围：室温+10-200℃；控温精度：±0.1℃ 温度波动度：±1℃； |
| 7 | D0107 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1 | 台 | 触摸式控制面板；微电脑智能控温仪，设定、箱内温度同时数字显示，垂直强迫对流。带数字定时器，定时可长达6天。带加热功率调节功能。不锈钢内胆，带观察窗。鼓风电机原装进口。 工作室尺寸450×550×550(mm)；控温范围：室温+10-300℃；控温精度：±0.1℃ 温度波动度：±1℃； |
| 8 | D0107 | 多功能电子蠕动泵 | 10 | 台 | 1、管号选择：1#、2#、3#、5#、6#、8# 2、流向选择：正向、反向 3、流量显示：0.001～9999ml/min 4、计量显示：0.001～9999ml 5、定量设置：0.1～9999ml 6、时间设定：0～9999s 7、间隙设定：0～9999s 8、精度校准：≤2% |
| 9 | D0107 | 空气发生器 | 2 | 台 | （1）. 输出流量：0-2000ml/min(0.4MPa状态下) （2）. 输出压力：0-0.4MPa （3）. 压力稳定性：< 0.003MPa （4）. 工作噪音：< 35dB(A) （5）. 工作环境：0-45℃ 相对湿度≤85% (无大量粉尘及有害气体) （6）. 消耗功率：175W （7）. 工作电压：220V±10%V |
| 10 | D0107 | 冷冻干燥器 | 1 | 台 | 冷阱盘管温度：<-50℃, 真空度：<15Pa； 冻干面积：0.08-0.13m2； 捕水能力：4Kg/24h 普通型：物料干燥盘直径为200mm，共四层；可放置物料约1500ml(料厚10mm)； 压盖型：物料干燥盘直径为180mm，共三层；可放置物料约1100ml(料厚10mm)； 冻干时间：物料厚度不超过10mm时，冻干时间一般24小时左右 |
| 11 | D0107 | 冷凝循环泵 | 2 | 台 | 循环方式 密闭式循环 温度设定范围 -20~30℃ 温度调节精度 ±2℃ 冷却能力W（kcal/h） 1200（1030）at液温10℃ 950（820）at液温0℃ 650（560）at液温-10℃ 外部循环能力 最大流量：16L/min 最大扬程：9.5m 温度控制方式 冷冻机ON-OFF控制 温度设定・显示 触摸式按键输入・液晶显示，最小值0.1℃ 安全功能 漏电・电流过载保护、冷冻机高压压力开关、过载继电器保持线路、冷冻机保护定时器、周边装置连接插座用保险丝（2A）、温度调节器自身诊断功能、循环泵热保护装置 外部输入输出 记录仪输出端口、报警输出端口 冷冻机・冷媒 空冷式675W・R407C 外部循环泵 最大流量27L/min 最大扬程9.5m 冷却盘管材质 铜镀镍 外部循环接咀 出水口、回水口相同适用外径11mm配管 水槽尺寸（mm）・容量 Φ280×270H・约16.5L（液量14L） 水槽材质 SUS304 |
| 12 | D0107 | 迷你PH计 | 10 | 台 | 精度 ±0.1pH 温度补偿范围 0℃～50℃（℃） 工作温度 0℃～50℃（℃） |
| 13 | D0107 | 溶剂真空过滤器(包括真空泵) | 5 | 台 | 要求配备无油真空过滤器，滤瓶、滤杯，铝夹 |
| 14 | D0107 | 手提式高压灭菌锅 | 6 | 台 | 容 积：18L；加热方式：电加热；工作压力/温度：0.14Mpa/126；电源电压：220V/50Hz加热管功率：2Kw；最大定时：60MIN；性质：自动、自动型配置原装进口断水器件；不锈钢、配备的压力表能直观地指示工作压力和对应温度、配置安全阀和放气阀，密封性能好，有效地防止蒸汽的外泄。 |
| 15 | D0107 | 数控超声波清洗器 | 6 | 台 | 长×宽×高（mm） 长×宽×高（mm） （L） （KHz） （W） (%) （W） （oC） （min） 320×264×320 300×240×150 10 40 250 40-100 600 20-80 1-480 |
| 16 | D0107 | 数控超声波清洗器 | 1 | 台 | 微电脑触摸式控制面板，单片机程序控制；数字显示温度、时间、超声功率；内槽、外壳、隔音盖均采用优质304不锈钢制作；清洗槽内尺寸：500×300×180（mm）；容量：27（L）；超声频率：45/80/100（KHZ）可调；频率转换率时间可调；超声功率不低于：500（W），功率可调； 加热功率不低于：800（W）；温度可调：10-80（℃）；时间可调；不锈钢清洗槽含网架：带降音盖；电子控制自动进排水； |
| 17 | D0107 | 数显不锈钢电热恒温鼓风烘箱 | 1 | 台 | 技术参数： 立式电热恒温鼓风干燥箱(垂直对流)；控温范围(℃)：RT+10~400；工作尺寸(mm)：400*400*450；消耗功率(W):1800；不锈钢工作室带观察窗；控温精度 0.1 ℃ |
| 18 | D0107 | 台式小型循环水式真空泵 | 6 | 台 | 工作电源：～220/50V/Hz；流量60L/min；扬程8M；机体材质1Cr18；最大真空度0.098Mpa；抽气头数2个；储水箱容积15L； |
| 19 | D0107 | 微波干燥器 | 1 | 台 | 电源输入：220V±10%；50Hz±1% 微波频率： 2450MHz±50Hz 额定输入视在功率：≤9KVA 微波输出功率：≥6KW （可调） 杀菌处理量：每小时60公斤左右 内部转盘直径×炉腔高：Φ600×700mm 控制方式：普通按钮控制（带时间控制器） 微波泄漏：符合国家GB 10436-1989微波辐射卫生标准 |
| 20 | D0107 | 显微熔点仪 | 1 | 台 | 1. 显微镜采用4倍物镜，10倍目镜 ；2. 测量范围：室温∽320℃ ；3. 测量精密度：室温∽200℃的误差±1℃ ；200℃∽320℃的误差±2℃ ；4. 电源220V 50HZ 功率 80；５.性能：采用LED数字显示熔点温度值；升温速率连续可调；采用热台控制系统和显微镜组合成一体的结构；使用毛细管法进行测量；也可用载波片——载波片法进行测量。 |
| 21 | D0107 | 旋转蒸发仪 | 2 | 台 | 技术参数：主机:跷板式按键,快速自动升降,0-150毫米；转速:电子无级调速20-200转/分,功率40W；加热锅:特氟隆复合锅,全封闭加热器,功率1.4KW；温度范围:温度自动控制,数字显示水温,室温-90度；总功率:1.5KW,电压:-220V50HZ；冷却器:立式,耐高温优质玻璃精致双回流一体化标准口冷凝管套接标准口收集瓶；加料器:阀门式加料管套接四氟乙烯管；密封圈:氟橡胶真空密封垫圈。 |
| 22 | D0107 | 旋转蒸发仪 | 1 | 台 | 技术参数：旋转瓶:容量6L(6升)；收集瓶:容量3L(3升)；主机转速:数字显示10-150转/分 主机升降:快速自动升降0-180MM；加热水锅:不锈钢复底,全封闭加热器,功率1.8KVA；温控器:智能控制,数字显示,室温-400度； |
| 23 | D0107 | 液体定量分装机 | 1 | 台 | 分装容量:1~5ml 分装速度:40支/分钟 |
| 24 | D0107 | 真空干燥箱 | 1 | 台 | 电源电压 220V ,50Hz ；控温范围 RT+10℃～200℃ ；消耗功率 400W ；温度波动 ±1℃ ；真空度 <133pa ；工作室尺寸 320×320×300mm；工作室材料 1Grl8Ni9Ti ；不锈钢内胆，双层钢化、防弹玻璃门、带直联式真空泵、且装有真空电磁充气阀门 |
| 25 | D0107 | 真空离心浓缩仪(样品浓缩仪) | 1 | 台 | 容量：1.5ml×48或10ml×16＋1.5ml×16 转速：1500rpm 固定型 温度：加热温度 室温-65℃，室温50℃，室温-30℃，常温型四档可调 制冷功能：空冷式F12 冷阱温度：-40℃ 冷阱容量:标配 10L 真空度：0.1-0指针式指示,电子气阀, 释放真空 电源：AC220V 50Hz |
| 26 | D0107 | 植物生长箱 | 1 | 台 | 1)容积：395L；2)温度范围：0 ～ 70°C；精度±0.1°C；稳定性± 0.1°C；3)湿度范围：0 ～ 100% RH；精确度± 2%RH；湿度显示稳定性0.1%RH；4)光照控制：显示稳定性0、33、66、100；5)光照强度：8000 Lux(前面)，2000Lux (中间)，22000Lux (后面)；6)PID控制器，LCD显示，带硅片传感器；7)搁架数(标准/最大)：4/14；8)内尺寸WDH：586×600×1123mm；9)外尺寸WDH：1025×790×1780mm；10)内部平面尺寸WD：430x430mm；11)电源：220V，50Hz，2000W |
| 27 | D0107 | 自动凯氏定氮仪 | 1 | 台 | 技术指标 Specifications 测定范围：含氮量0.05%-90%； 精 度：相对差≤2%，平行差≤0.2% 测定时间：消化45分钟左右（视样品含氮量而定）， 蒸馏6分钟左右 电 源：AC220V/50 Hz 功 率：消化器（四孔）1200W 体 积：04消化器650×220×150 蒸馏器380×330×740单位（mm） 自动式蒸馏控制、自动加水、自动水位控制、自动停水和水压过低报警。 各种安全保护：消化管安全门装置，蒸汽发生器缺水报警。 |

二、商务要求及其它

1、付款方式：设备到货后，经乙方安装、调试并经甲乙双方联合验收合格后，于2013年9月30日前全额付款，无预付款。

2、质保期：最低免费质保一年，投标人可自报更优惠的质保时间。质保期内所有服务及配件全部免费，质保期外只收配件成本费，不收取工时费。

3、服务：设备出现故障后投标人及厂家的维修人员须在24小时之内到达现场。

4、培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备。

5、交货时间：国产设备签订合同后一个月内交货，进口设备免税证明出具后一个月之内交货，供应商也可自报最快交货时间。具体时间由采购方通知中标方。

6、交货地点：用户指定。