项目说明

本项目为济宁医学院医疗设备采购，供应商对所报项目包内货物和服务必须整体响应，不得对其分解后进行响应。标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何偏离将导致废标。

- 采购清单及技术要求

心脏射频及电生理记录系统                  1套

一、心脏电生理多导记录系统

1、配置要求

1、系统工作站配置：

1.1处理器: 双Intel Pentium 4 XeonTM双核商务服务器级别处理

器，主频3.0CHz

1.2双硬盘驱动器: 磁盘阵列技术, 500G

1.3内存：2G DDR

1.4双面DVD光盘刻录机

1.5≥21英寸1024*768高分辨率液晶显示器4台

1.6激光打印机

1.7导管连接模块

1.8原装车架，可扩展安装三维标测系统，配X射线防护铅屏

1.9显示器：≥21寸LCD，分辨率≥1024*768

*1.9.1  ≥140导前置信号采集放大器

1.9.2  ≥1500W 高级电生理信号处理主机及隔离变压器

1.9.3  ≥550W 信号采集放大器及 隔离变压器

*1.9.4  Image Capture Board 影像采集板

1.9.5  电缆及导管接口导线盒

1.10导线盒接线12-Lead ECG Cable12导体表电缆

1.11  HP Laser Printer HP 激光打印机

*1.12  FFT 频谱分析软件包：RF Ablation Device Data Interface RF Generator Interface，Software射频参数通信接口软件

2、技术参数

2.1  适用范围：用于心内科电生理研究和手术，以及相关的学术、临床研究

2.2  信号采集：单极信号采集及分析：前端截取信号源为单极信号，术中、术后单极双极信号可随时切换

2.3  操作系统：Windows 7操作平台，界面直观

2.4  HOLTER 窗：便于术中迅速查找心电异常

2.5  分屏显示：实时屏和回顾屏，心电对比分析

2.6  设备兼容：设备支持所有主流射频消融仪：提供，能显示功率和温度阻抗等信息。

2.7  触发扫描：单心跳心电实时分析，对关键位置的心腔信号进行标测

2.8  病例报告：采用 Windows Word编辑软件，用户可订制生成手术报告；手术报告：用户自定义，标注，过滤事件标注，便于浏览打印

2.9  分页显示：实时分页显示，7种页面组合，每页可显示64导以上波形

2.10  信息记录：全程记录，不遗漏患者术中任何信息

2.11  刺激对比：双回放窗显示实时刺激对比

2.12  波形控制：具备随时调节屏幕显示波形的位置，颜色，增益等

2.13  导管接口设置：导管接口设置软件与导管连接盒为一对一同步设计

2.14  回顾屏：回顾屏可随时固定实时波形，进行测量分析，多标尺同时测量

2.15  事件标注：心率失常，药物，特殊事件等记录

2.16  事件索引窗口：事件索引窗口：时间，刺激部位，刺激类型，刺激间期，事件标注等，方便查找

2.17  心电图输出：可以随时打印出任何时候的体表12导心电图

2.18  编辑：屏幕直接编辑图形文件，直接将所选图形或文字粘贴到演示文档

2.19  存储 格式：心电信号可输出为短片形式，X光影像可记录为短片形式。所有数据既可直接记录在硬盘，也可记录在DVD光盘上

2.20 输出 端口：HL7格式的数据输出接口，标配X光影像输入，能提供DICOM连接选项

2.21 影像储存功能：同时储存 / 查找与某一心电信号相关的动态与静态X光影像

*2.22 分析模块：频谱分析模块复杂心律失常分析软件包：可对心腔内电位进行FFT（快速傅立叶转换）及复杂心律失常量化分析。

2.23  事件回顾：回顾软件：回顾软件包

*2.24双控功能：刺激仪可以使用触摸屏和多导电生理记录系统来控制刺激方案的制定和输出

2.25  Total solution方案：系统带有内置进口刺激仪，可与多导仪联动，由多导仪控制刺激输出，最大刺激频率可到达50Hz

3、放大器参数

3.1前置放大器：

3.1.1、数据采集通道数：≥140导

3.1.2、全部导联心电信号实时同步显示记录，每一导联参数(增益、颜色）均可在手术过程中单独快速设置。

3.1.3、内/外置刺激仪接口。

3.1.4、采样率：1-10KHz。

3.2阻抗参数：输入阻抗 > 10 MΩ，CMRR > 100 dB

3.3电源 ：工作电压：85-265 VAC，电流频率：46-63 Hz，功率：1500 W

3.4漏电流：人体漏电流 < 10 uA，单一故障漏电流 < 50 uA

机壳漏电流 < 100 uA

3.5采样频率：采样频率：2 KHz

3.6数据分析：模/数转换（A/D转换）：32位

3.7滤波：

3.7.1高通滤波:DC,0.05,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30,40,50,60,80,100,120 Hz

3.7.2低通滤波：10，20，30，40，50，60，80，100，200，300,400，500Hz

3.7.3工频滤波：off，50或60Hz

二、心脏射频刺激仪

1、配置要求

1.1心脏射频刺激仪主机

*1.2刺激仪配套高分辨率液晶触摸控制屏

1.3刺激电缆

1.4变压器电源

1.5USB转化器及电缆

2、技术参数 *2.1刺激通道：独立的刺激通道：≥4通道

2.2刺激频率：最高刺激频率：50Hz

2.3脉冲振幅:范围：0.1 – 20 mA    增量：0.1 mA

*2.4脉冲持续时间：范围：0.1 – 10.0 msec   增量：0.1 msec

2.5脉冲间隔：（ISI）：   S1：100 msec – 30 sec   S2 – S7：50 msec – 10 sec   Burst：10 msec – 1 sec 增量：1 msec

2.6AV延迟范围：序列（AV）延迟： 范围：10 – 1000 msec

2.7刺激方案：预先编程的刺激方案：9个 （  1．阈值；2. 窦房结恢复时间；

3. 超速起搏；4. 递减起搏；5. 不应期检查； 6. 诱发心律失常；7. 起搏；8. Wenckebach；9. Burst）

2.8应用：可编程的使用者：≥6人

2.9刺激数量：额外刺激数：≥6（S2 – S7）

2.10紧急起搏功能：紧急起搏功能：   周期：1000 msec   恒定电流：10 mA

脉冲持续时间：2 ms   同时输出通道：2 个   感知（ECG同步）：   自动或手动触发设置   输入范围（灵敏度）：1 – 500 mV   触发中断（不应时间）：50 – 1000 msec

2.11其他输出：刺激标记   辅助编程/送纸   ECG感知触发标记

2.12电源配置：可以直接使用交流电源，从而降低在治疗过程中电池失效的风险。

2.13扩展功能:能内置在多道生理仪中，由多道仪的键盘进行控制发放刺激。

能单独作为独立的刺激仪使用，便携性好。

三、心脏射频消融仪

1、配置要求

1.1心脏射频消融仪主机

1.2电源线

1.3移动式脚踏开关

1.4带连接电缆线,一次性背部电极板

1.5  EGM心电图连线

1.6地线

1.7计算机通讯连接线

2、技术参数

2.1输出功率：1-150W，100Ω，可以1W的增量进行调节

*2.2温度监测：4通道热电偶，能够独立同时显示数据，单通道热敏电阻

2.3电阻测量范围：25Ω — 300Ω，超出此范围显示“Low”或“High”

2.4输送射频时间：１到240秒，可以１秒的增量进行调整

2.5射频控制模式：温度控制模式和功率控制模式

*2.6能量输送模式：独立；序列；同步三种模式

*2.7数字显示参数:输送射频的最大持续时间：１到240秒

输出射频的最大能量：1-150W

温度监测：150C-800C

电阻监测：25Ω — 300Ω

2.8放电模式：可多极同时、顺序及选择放电

可使用环状电极标测及放电

2.9便捷性：无需转接盒，放电时可以同时看到记录仪信号

2.10兼容性：

1、可以使用任何品牌的非温控、温控热敏电阻和热电偶导管进行消融手术，可与任何品牌的多道电生理记录仪匹配

- 可与盐水灌注泵联动进行灌注消融手术

- 可记录并显示消融放电次数，计数范围1-99

4、可与三维导航系统兼容，显示术中温度、阻抗等曲线

二、商务要求

- 付款方式：设备验收合格后付总货款的90%，设备验收合格一年后付清余款；

- 交货地点：用户指定地点。

3、交货时间：设备合同签订后2个月内。

4、质保：设备验收签字完毕之日算起至少三年，终身维护，每年免费上门维护服务不少于2次。质保期内所有服务及配件全部免费。质保期满后不得收取人工费（含工时费、差旅费）。

5、培训：省级以上三级甲等医院培训1-2名医生及现场培训至熟练操作。

6、业绩：提供所投机型三级甲等医院用户名单。

7、耗材单独报价。

8、投标方至少是省级一级代理商，并具有良好的售后服务。