第三部分 项目说明

本项目内容为验室仪器设备采购，内容共分1个包，供应商不得对包内的货物分解后进行响应。投标人所投产品技术性能不应低于采购清单中所列的技术要求。

- 采购清单及技术要求

第五包

| 序号 | 品目代码 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 技 术 规 格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D0107 | 在线反应色谱装置与全自动多用吸附仪综合平台 | 1 | 台 | - 在线反应色谱装置的指标参数：1. 化学反应器：石英；2. 催化剂装样量：1mL；3. 反应温度：室温-600度；4. 反应压力：常压；5. 控温精度：0.2％FS；6. 流量控制精度：1％；7..其它要求：配备气相色谱、色谱工作站、压缩空气钢瓶气体、高纯一氧化碳钢瓶气体、高纯氢气钢瓶气体、高纯氧气钢瓶气体、高纯氮气、氩气钢瓶气体。 - ②全自动多用吸附仪的指标参数：1.具备TPR/TPO/TPD等功能；2. 催化剂装样量：0～1毫升；3. 程序升温速率0.5～90℃/min；4. 九段程序升温具有独立的PID参数自整定，控制精度：±0.2%FS；5. 开机后仪器稳定所需时间：约20分钟；6. 适用于颗粒与粉体（纳米）催化剂。 |
| 2 | D0107 | 实验室色谱分离纯化系统 | 1 | 台 | - 高压输液泵（2个）1.1 流量范围：0.01-100.00ml/min（步长：0.01mL/min）1.2 上入式柱塞清洗装置1.3 单向阀位置能保证溶剂先进先出1.5 流量准确度：≤1%(30mL/min，8.5MPa，水，室温)1.6 流量稳定性RSD：RSD≤0.2%(30mL/min，8.5Mpa，水，室温)1.7 最高工作压力：≤30MPa 1.8 压力脉动：0.5Mpa(30mL/min，8.5Mpa，水，室温)1.9 嵌入式软件 - 紫外－可见检测器2.1 波长范围(nm)：190-7002.2 基线噪声（AU）：≤1×10-5AU (空池、254nm、1.0s) 2.3 基线漂移AU/hr：≤2×10-4 (空池、254nm、稳定60min)2.4 最小检出浓度：4.0×10-9g/mL(萘的甲醇溶液)2.5 波长精度（nm）：0.22.6 线性范围：1.8AUFS 2.7 嵌入式软件 - 制备色谱柱3.1 内径：50mm3.2 长度：650mm3.3 内壁粗糙度：≤0.2um3.4 材质：316L3.5 活塞材质：316L3.6 过滤片孔径：3-5um3.7 液压缸最大工作压力：40Mpa3.8 柱床最大作用压力：120bar3.9 气源需求：0.5-0.8Mpa3.10 接液材质：SUS316、PTFE、PEER、TEFLON3.11 装柱方法：下装法3.12、色谱填料：ODS 10um 500g - 色谱工作站4.1 仪器的控制、柱温箱控制、切换阀控制、收集阀控制、数据采集、打印由同一工作站、在同一界面同时显示与控制。该工作站至少预留8个切换阀和16个馏分收集接口。切换阀与馏分收集都可以通过工作站反控，并且可以根据实际需要作相应添加。4.2 具有自主软件著作权，可以根据需要定制相关功能4.3 具备审计追踪功能，系统全面符合GLP/GMP等规范要求4.4 采用多线程，多进程技术，实现数据采集，仪器控制，数据处理同时工作4.5 可实现连贯操作，自动保存数据及备份4.6 数据存储符合ASTM相关标准，输入输出 CDF格式数据，实现数据共享4.7 可连接分析型，制备型和大规模工业制备级色谱仪4.8 方便的谱图调整处理功能4.9 优秀便捷的定性，定量计算和编辑功能 - 制备进样阀（含20ml定量环） - 预装柱（均填装10um C18）：10mm预装柱1根，20mm预装柱1根，30mm预装柱1根 （ 内径：10mm，20mm，30mm长度分别为：250mm,250mm，500mm）7 制备型动态混合器8 启动工具包9 在线过滤器10 制备型流通池（100ml/min）11 备用氘灯 1 12 笔记本电脑：14英寸，500G硬盘，Intel CPU芯片G640 @2.80GHz，独立显卡，内存容量4G，品牌机。13 氮气钢瓶: 配减压阀; 容积：40L；直径：219mm；高度：1450mm； - 高压制备输液恒流泵 2台 流量范围： 0.01-100ml/min（步长0.01ml/min） 流量准确度： ≤1% 流量稳定性： RSD≤0.2% 最高工作压力： ≤30Mpa 功率： 200W 外形尺寸： 460*310*180mm 紫外-可见制备检测器 1台 波长范围： 190-700nm 基线噪声： ≤1×10-5AU（空池、254nm、1.0S） 基线漂移： ≤2×10-4AU/hr 波长准确度： ±1nm 波长精度： 0.2nm 光谱带宽： 8nm 线性范围： 1.8AUFS 功率： 100W 制备进样阀 配20ml定量环 1个 制备流通池 100ml流通池 1个 制备用启动工具包 系统所需管线与接头、工具 1套 色谱数据系统软件 1套 三通道动态混合器 1个 50mm动态轴向压缩柱 1根 在线过滤器（20mm） 1个 色谱柱C18(250×4.6mm，5um) 2 备用氘灯 1;计算机（19英寸液晶显示器，500G硬盘，Intel CPU芯片G640 @2.80GHz，品牌机） 250×10mm色谱柱空柱，带封头及接口，不带填料(材质：不锈钢) 1 250×20mm色谱柱空柱，带封头及接口，不带填料(材质：不锈钢) 1; |

二、商务要求及其它

1、付款方式：设备到货后，经乙方安装、调试并经甲乙双方联合验收合格后，于2013年6月30日前全额付款

2、质保期：最低免费质保一年，投标人可自报更优惠的质保时间。质保期内所有服务及配件全部免费，质保期外只收配件成本费，不收取工时费。

3、服务：设备出现故障后投标人及厂家的维修人员须在24小时之内到达现场。

4、培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备。

5、交货时间：国产设备签订合同后一个月内交货，进口设备免税证明出具后一个月之内交货，供应商也可自报最快交货时间。具体时间由采购方通知中标方。

6、交货地点：用户指定。