第三部分 项目说明

本项目内容为验室仪器设备采购，内容共分2个包，投标人可以就其一个或几个包进行投标，但供应商不得对包内的货物分解后进行响应。投标人所投产品技术性能不应低于采购清单中所列的技术要求。

- 采购清单及技术要求

第一包

| 序号 | 品目代码 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 技 术 规 格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D0107 | 多功能微循环显微镜 | 1 | 1 | - 多功能微循环显微镜：具有体视、生物显微镜性能，具备最安全的紫外防护，主体表面防静电、防水、防霉设计。 - 变倍主体：连续变焦比：1：8，内置图像输出系统：0.6X数码延迟镜，内置视场光阑； - 三工位物镜转换器：能自动显示各物镜倍率和比例尺； - 人机学三目筒：倾角调节范围：0--30°(100%/0、80%/20% 两种分光方式）； - 10X目镜：视野数：22mm，屈光度双双可调； - *10X目镜下，总放大倍率范围：4X-400X； - *物镜配套： - 0.5X平场复消色差物镜：N.A.0.05，W.D.45mm； - 1X平场复消色差物镜：N.A.0.1，W.D.35mm； - 2X平场荧光物镜：N.A.0.2，W.D.45mm； - 4X平场复消色差物镜：N.A.0.4，W.D.20mm； - 5X平场荧光物镜：N.A.0.5，W.D.15mm； - 落射荧光附件：电动荧光激发波长4工位转盘，长寿型HG 灯：120W，2000小时以上寿命，预定中心； - 荧光系统：使用真正的独立荧光三通道技术，能够在纯黑背景下清晰，表现最微弱的荧光结构，荧光光强可调，自动光栏对应不同观察； - *微循环荧光实验用高品质激发带通型滤色块GFP、CFP、YFP、FITC/MBA双标、CY3/TRITC双标、荧光激发波长智能显示； - *双调焦系统： - 调焦行程：85mm，粗调：8.5mm/圈，微调：3.27mm/圈； - 载物台调焦部：调焦行程：10mm，粗调：37.7mm/圈，微调：0.27mm/圈； - 微循环配备大面积透射型样品工作台：带有X、Y手柄调节样品移动，行程X x Y=150 x 100mm，配备35mm、50-60mm培养皿托板，多孔板万能夹持器等； - 微循环环境设置：水浴加热系统，环境温度---50℃，温度控制精度：±0.3℃； - 透射照明（底座）：12V-100W卤素灯，光纤照明，无热传导现象，确保微循环实验； - 锥光照明插板：特别适用于透明无色样本观察； - 分叉冷光源照明：LED照明，双分叉光纤任意调节角度和距离； - 激光刺激波长系列调节488nm、561nm、405nm，功率分别为：20mW、20mW、100mW，全部由软件控制波长与光强； - 高灵敏度高分辨率荧光检测器：5组，成像速度：10fps(512x512)，微循环流向线路动态高速成像速度：130fps（512x32）； - 高清晰度的微循环荧光成像的最大分辨率：1678万像素； - 各物镜配备的DIC三维立体成像为电动型，与荧光各通道形成共定位； - 电动显影成像组合包括：点成像、线成像、和面成像方式，以及X-Y-Z-T-λ-Point显影成像，以判断微循环变化程度； - 微循环全套图像分析软件： - 微循环3D图形获取：三维（X，Y，Z）图像获取，重建三维、旋转可视图像； - 软件应该可进行各种生命科学领域常用的研究与测量： - 可利用成像系统进行激光刺激、解笼锁等目前比较先进的研究 - 微循环所标记的荧光寿命的荧光漂白后恢复实验（FRLP）：荧光漂白后恢复: 管壁细胞对特异性生物大分子进行定点漂白实验； - 微循环实验中包括的荧光共振能量转移（FRET）实验； - 微循环Ca2+离子浓度图像: 支持离子浓度图像获取 - 成像调用功能，从已保存图像中快速调用并将硬件设定的原始成像参数迅速恢复； - 图像、图像备注信息和原始成像条件可保存于同一文件，以图像数据库方式管理组织数据；可以从数据库中直接使用成像条件调用功能调用硬件设置； - 图像浏览软件，可用于微循环实时成像系统以外的任意计算机，以便于浏览、输出共聚焦图像； - 延时摄影: 支持微循环时间序列扫描和获取图像（X、Y、T和X、Y、Z、T、波长）, 重建时间序列；动态图像, 以及按照时间序列对相应图像进行分析； - 商用PC机； 防震型微循环工作台：1200mm x800mm，气垫式防震，台面粗糙度0.8~1.6um，不平度0.02~0.05mm/m2自动水平，自动充气，面板采用高导磁不锈钢板。 备注：允许进口设备参与竞标。 |

第二包

| 序号 | 品目代码 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 技 术 规 格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D0107 | 高效液相色谱仪 | 1 | 台 | 1 四元梯度输液泵 1.1 工作模式：相互独立、电子控制的双柱塞直线驱动装置，双压力传感器反馈回路，无需混合器和阻尼器 1.2 溶剂数：四元 1.3 流速范围：0.050～10.000mL/min，以0.001递增； 1.4 流速精度：≤0.075%RSD 1.5 流速准确度：±1.0%； 1.6 延迟体积：<650µL（包括进样器扩散体积），并且不随反压变化 1.7 最大耐受压力：40 MPa（6000psi）； 1.8 混合范围：0.0—100.0% 以 0.1% 增量 1.9 梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化； 1.10 梯度精度：0.15%RSD ，不随反压变化 1.11 压缩补偿：自动，连续；1.12 梯度曲线：11种，包括 线性、步进（2）、凸线（4）和凹线（4） 1.13 控制器：内置程序控制器，液晶显示，按键操作，E2PROM程序存储器 延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化 2 手动进样器 2.1方式：六通阀；2.2进样注射器：25µL、100µL；2.3定量环：5µL、20µL、50µL、200µL 3 光电二极管阵列检测器 3.1波长扫描范围：190～800nm；3.2 光源：全程氘灯（190～800nm），不需要转换钨灯 3.3光路：光程尽可能短，仅使用两个椭球形反光镜聚光及消色差光栅；3.4波长准确度：±1nm 3.5光谱分辨率：1.2nm，始终保持不变；3.6噪音值： 1.0x10-5AU，在254nm、1.2nm光学分辨率、10mm流通池下测定 3.7漂移：1 x 10-3 AU/hour；3.8测量范围：0.0001～2.0000AUFS；3.9可以设定波长范围扫描检测或者定点波长检测 3.10梯形狭缝的光路设计，从硬件上消除示差折光效应；3.11流通池：池体积：9.3uL；池长：10mm；耐压：1000psi 3.12采样速率：80Hz 4 柱温箱 4.1温度范围：室温+5℃至65℃；4.2可以放置250mm长的色谱柱及保护柱； 5 色谱柱：C18，5um，4.6*250mm色谱柱。 6 色谱软件 6.1 是在最新Windows 7 操作系统下编写和测试。 6.2 可以双向连接（仪器控制和数据采集）各种泵和检测器（紫外、示差、二极管阵列、蒸发光散射、荧光、电化学、电导、单级质谱 6.3 原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。 6.4 内置ORACLE® 10g版图文数据库：强大的数据管理功能，保证数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据。 6.5 多级操作界面：操作者可根据需要，选择不同操作界面，适合初学使用、常规实验分析和专家级分析。 6.6 报告的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。报告的版式可以编排。 6.7 操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。 6.8 具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰，防止了数据的误删除。 6.9 支持多种定量曲线方式。 6.10 原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。 6.11谱图比较功能：对光电二极管检测器的数据可以建立光谱谱库；可以对色谱峰进行纯度分析以判断是否有共流出物。 6.12 溶剂角及噪音角计算色谱峰一致性。 6.13 三维光谱图可以任意转动。早期维护预警 （EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护； 7 安装验证（IQ ）：仪器软、硬件的自动认证； 8 电子日志：实时记录仪器使用操作情况，随时查阅仪器状态。 9 仪器工作条件：电源：220V, 50Hz；环境温度：4-40oC；相对湿度：20%-80% 10 配置：电脑：商用台式机，P4CPU，3.0GMHz主频，1G内存，100GB硬盘（分区），DVD驱动器带CD刻录，标准PCI插槽，串行接口，10M/100M网卡，19”液晶显示器，Windows Win7中文专业版（正版）打印机： A4幅面，黑白激光。 11 现场安装，专门培训。 备注：允许进口设备参与竞标。 |
| 2 | D0107 | 高效液相色谱仪 | 6 | 台 | 1．二元泵 1.1泵型：串联双柱塞方式；1.2流量设定范围：0.001 ml/min -10.000ml/min； 1.3最大排液压力： 40.0Mpa； 1.4.流量准确度：±2%或±2µL/min（其中较大值为准） 1.5流量精密度：0.06%RSD或0.02min SD（其中较大值为准）；1.6送液脉动：0.08MPa（水，1.0 mL/min，7MPa送液时）； 1.7梯度混合准确度：1%以内 2.紫外可见检测器 2.1波长范围：190－700nm；2.2 带宽： 8nm；2.3波长准确度：±1nm；2.4 波长重现性：±0.1nm；2.5光源：氘灯； 2.6噪声：±0.35×10-5AU以下； 2.7漂移：1×10-4AU/h以下；2.8线性范围：2.5AU(ASTM)； 2.9两波长通道：从190-370或371-600任意两波长； 2.10信号输出：两通道；2.11检测器功能：双波长检测、比例色谱输出、停泵波长（UV）扫描、时间程序 3．手动进样器 标配定量环：20ul 4. 色谱柱：C18，5um，4.6*250mm色谱柱（进口品牌）。 5．仪器控制及数据处理系统 全中文32位图形化操作界面 参数输入：仪器控制参数，数据采集及计算处理参数的设定； 报告：内置多种报告格式； 早期维护预警 （EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护； 安装验证（IQ ）：仪器软、硬件的自动认证； 电子日志：实时记录仪器使用操作情况，随时查阅仪器状态。 计算机及打印机：商用品牌电脑（酷睿2四核PC机、1G内存、100G硬盘、DVD光驱带刻录功能）一套（配正版简体中文Windows XP专业版一套）、HP激光打印机一台。 |
| 3 | D0107 | 色谱柱 | 10 | 台 | C18(250×4.6mm, 5μm) 备注：允许进口设备参与竞标。 |

二、商务要求及其它

1、付款方式：设备到货后，经乙方安装、调试并经甲乙双方联合验收合格后，于2013年9月30日前全额付款，本项目无预付款。

2、质保期：最低免费质保一年，投标人可自报更优惠的质保时间。质保期内所有服务及配件全部免费，质保期外只收配件成本费，不收取工时费。

3、服务：设备出现故障后投标人及厂家的维修人员须在24小时之内到达现场。

4、培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备。

5、交货时间：国产设备签订合同后一个月内交货，进口设备免税证明出具后一个月之内交货，供应商也可自报最快交货时间。具体时间由采购方通知中标方。

6、交货地点：用户指定。