第三部分 项目说明

本项目内容为验室仪器设备采购，内容共分3个包，投标人可以就其一个或几个包进行投标，但供应商不得对包内的货物分解后进行响应。投标人所投产品技术性能不应低于采购清单中所列的技术要求。

- 采购清单及技术要求

第一包

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 用途 | 主要技术参数指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凯塞快速纸页成型器 | 1 | 实验用纸样抄片 | 一.技术参数： 1.由纸页成型器、转移装置、2个干燥器及附件组成； 2.设备与浆料或水接触的部分耐腐蚀(不锈钢、铜或工程塑料)； 3.自动和手动两种抄片模式，抄片直径200mm；自动程序符合ISO5269-2和GB/T24326-2009标准，手动程序包括上水，鼓气，沉降、脱水、排水和停止等程序。 4.纸页成型器包含贮浆器、筛网、抽吸室贮浆器； 5.贮浆室内径为200±0.5mm的透明圆筒，容积不少于10L；筛网部：包括成型网和支撑网； 6.成型网由磷青铜丝制成，经线60根/厘米，纬线55根/厘米，线径（0.060～0.065）mm； 7.支撑网由磷青铜丝单线平织而成，经线8根/厘米，纬线7根/厘米，线径0.35mm； 8.抽吸室：容积大于10L，与真空泵相连。有调节阀，限制抽吸室最大真空度为27kPa； 9.转移装置包括伏辊、载纸板； |
|  |  |  |  | 10.伏辊直径为120～130mm，长为240～260mm，重3.0±0.2kg，外层由20mm厚有弹性毛布制成； 11.干燥器：包括加热室、支撑网和蒸汽室。加热室：包括一个进口和一个出口，用于循环（93±4）℃热水。加热室底部安装有耐高温、高弹性、（1～2）mm厚的橡胶膜，接触手抄片接触部分为织物，直径稍大于201mm，加热室连接设备底部的自动恒温加热器（附带水槽），加热后的热水由泵送各个加热室干燥纸页，管道均为耐压耐热型硅胶管，干燥器装有冷水腔（ISO5269-2和GB/T24326-2009标准），冷却水温度不高于20℃； 12.干燥器支撑网为多孔平板，有2层磷青铜网，该平板能承受100kPa表面压力而不变形。 上网：经线32根/厘米，纬线24根/厘米，线径（0.16～0.17）mm；下网：经线8根/厘米，纬线7根/厘米，线径0.35mm； 13.干燥器支撑板：厚2mm，孔径（3～4）mm，孔距5mm； 14.稀释水泵：向贮浆器内以18～20L/min的流量注入经过滤器过滤的清水，采用探针控制液位； 15.压缩气泵：向贮浆器内以60L/min的流量进气； 16.热水加热器：提供93±4℃热水，带有低液位报警器； 17.热水泵：在热水加热器和加热室间提供3～6L/min热水循环，流量可调节； 18.真空泵：能在10秒内使蒸汽室的真空达-0.08Mpa；高效率真空泵压力：-0.094±0.002Mpa； 19.绷网器，用于更换成型网； 20.循环热水干燥温度：93±4℃ 21.电源: 380V / 50Hz 22.所有按钮（除主电源开关）24V，IP65防水。 二.设备配置： 1. 带二个水浴真空干燥器的主机,循环加热介质，胶膜外覆该织物接触湿纸页加热。 2. 磷青铜丝抄片筛网备用五张，经线60根/厘米，纬线55根/厘米，线径（0.060～0.065）mm 3. 成型桶、干燥器备用密封圈各一个（共四个） 4. 干燥器支撑网二个 5. 成型器支撑网一个 6. 毛毯伏压辊一个 7. 硅胶垫一个 8. 载纸板100张 9. 绷网器一个 11. 操作手册二份 三.另外配置与用户要求： 1. 磷青铜丝抄片筛网备用20张； 2. 成型器干燥器密封圈10套； 3.成型器支撑环1套； 4.超静音空压机一台； 5.工具盒一个（内含密封胶、扳手、一字改锥和十字改锥各壹）； 6.干燥器支撑网二个； 7. 成型器支撑网一个； 8. 热水泵一个； 9. 干燥器橡胶膜与织物20套； 10. 载纸板1000张； 11. 盖纸板1000张。 |
| 2 | 离子色谱自动进样器 | 1 | 用于自动完成大量离子色谱分析样品的上样过程，可减少人为操作步骤，节省人力和时间。 | 1. 具有50个进样瓶物理位置的自动进样器 2. 定量环上样方式可以实现0.4 μL至5 mL 3. 可以实现浓缩进样，体积0.1 mL至5 mL 4. 与ICS 5000离子色谱联用，完成给双系统进样功能。 5. 上样速度：0.1-5.0 ml/min 6. 单一样品瓶装样后可实现同一样品40次以上上样 7. 预留额外的六通阀或十通阀位置，可用于在线样品前处理等应用 8. 样品瓶带有样品瓶盖，自动进样器带有样品盘保护罩 9. 标配500个进样瓶 |

第二包

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 用途 | 主要技术参数指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双平台行星式球磨仪 | 1 | 进行硬性、中硬性、软性、脆性、弹性、纤维质材料以及其他许多材料简单快速无损的粉碎，在一台仪器上可实现干磨和湿磨。 | 1、仪器系统 行星式球磨仪由行星式球磨系统和电子控制系统组成，可以进行硬性、中硬性、软性、脆性、弹性、纤维质材料以及其他许多材料简单快速无损的粉碎，可实现干磨和湿磨。 2、球磨仪球磨系统 2.1 进样尺寸：不超过4毫米，最终出样尺寸：小于等于1μm； 2.2 研磨平台数：2个； 2.3太阳轮转速：100～650转/分钟； 2.4 研磨罐自转最大转速：1300转/分钟； 2.5液晶显示器，可以设置仪器参数，并且可以储存10组运行程序； 2.6控制系统有能量输入显示功能； 2.7 2.8快速紧固装置，安全滑块自动检测快研磨罐是否紧固 2.9玛瑙、碳化钨、氧化锆、烧结刚玉型研磨罐都具有不锈钢防护外套；研磨平台上有定位孔，确保研磨罐固定 3、配置要求： 3.1 双平台行星式球磨仪主机，1台 3.2 研磨罐体积、个数： 125mL氧化锆研磨罐，4个； 50 ml舒适性研磨罐（氧化锆制），4个； 3.3 研磨球大小、数量： 20mm直径氧化锆研磨球，40个 10mm直径氧化锆研磨球，120个 5mm直径氧化锆研磨球，500个 2mm直径氧化锆研磨球，1kg 3.4 适用于50ml、125ml研磨罐的O型圈各20个； 4、售后服务 4.1供应商必须提供生产厂家的项目授权书原件。 *4.2 二年的免费原厂保修期，仪器终生维修。 4.3免费培训一次 |
| 2 | 纸浆粘度测定仪 | 1 | 制浆造纸工业中，其结果可反映纸浆纤维素分子链的平均长度，进而衡量纤维质量和制浆过程各种处理工艺对纤维的破坏程度 | 执行标准：GB-T1548-2004; ISO5351-1:1981; 技术特点：(1.)冷热双重快速恒温，开机后10分钟内即可达到检测要求；(2).噪音小，发热低，最高可连续工作8小时。(3).自动型、大屏人机会话界面，自动计时，自动计算检测结果. 配置：（1）一体式纸浆粘度计主机 一台；（2）测定用毛细管粘度计 一支；（3）粘度检测耗材包 一个（包括：具塞溶解瓶 10个；电解铜片 三包；高硅玻璃珠 五包；简易进样器 8支；铜乙二胺溶液 2L ）（4）专用高振频振荡溶解器 一个 (5) 校准用毛细管一套； 售后服务：一年以上免费质量保修服务，终身提供维修服务。提供技术咨询服务。如果有问题，全年24小时随时电话咨询服务。 |

第三包

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 用途 | 主要技术参数指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室中央纯水系统 | 1 | 经济、高效的纯水系统，可连续不断地生产优于蒸馏的实验室用水。 | 1、纯水系统关键设备、关键部件的材质及性能要求 1.1 RO增压泵、管路与主机24小时不间断工作变频循环泵、RO膜、压力表、水箱、管路除菌UV灯、水箱空气过滤器、360°喷射球、远程显示、返控模块及进口树脂DI柱等的材质及性能要求应为纯水主机标准配置。 1.2 系统应包括包含预处理模块在内的集产水、储水和循环分配于一体的纯水系统. 2、技术参数及要求 2.1 纯水机进水水源为城市自来水，系统应带有全自动加压、软化及自动反冲和三级过滤预处理系统。主机内置水箱不小于200L，具有自循环功能,全管道消毒功能。 2.2 出水水质： 2.2.1 产水量：单台产水量：≥400L/小时； 2.2.2 电导率: <5--10µS/cm； 2.2.3 总有机碳TOC: <50ppb（可升级到<30ppb）； 2.2.4 细菌: <0.1CFU/ml； 2.2.5 内毒素：0.25EU/ml 2.2.6 颗粒: 0.05um在线微过滤器； 2.3 纯水产生量：国际品牌DOW反渗透RO模块：应具备废水循环回路设计，系统回收率≥75％，且可自动依照温度的变化自行调节； 2.4 纯水储水箱：主机需要内置PE材质无死角水箱，水箱内表面光洁度需<0.8um（需提供认证文件支持），配有除菌复合空气过滤器。 2.5 纯水主机的屏幕显示和菜单操作 2.5.1纯水主机应具有电压安全保护，微型断路器保护，泵热超载保护，出水水质以及出水水温报警和保护，所有过滤单元的耗材更换提醒，主机内部管路泄漏报警，内置RS485 / BMS / RS232数据传输端口。 2.5.2纯水系统应具备软件及硬件两方面解决方案，除可设定的实时循环及系统可全管路消毒功能外，还需具备并且配备紫外灯及0.05μm超微滤过滤器实时在线功能。 2.5.3纯水主机及相关配件应尽量的一体化整机设计，纯水系统外壳使用耐酸碱材料，内部材质为PVDF管材； 2.5.4 占地面积要求<8㎡，整个纯水系统使用时应处于封闭环路自循环状态. 2.5.5 供应商必须提供生产厂家的项目授权书原件 3. 设备可提供验证服务。基本配置要求： 1）自来水预处理系统1套（含RO膜系统）。 2）原厂原装纯水系统，1台，含水机、反渗透膜保护预过滤柱2个，内置型进水增压泵 1 台； 3）设备正常使用的其余配件； 4）配置本型号中央水处理系统正常使用的2年耗材。 4. 技术能力及售后服务保障 1）应具有专业的技术支持人员。技术支持人员就熟悉分析实验室用水质量控制标准及水质影响因素，并在出现问题时能及时做出较可靠的技术判断。 2）维修点：济南市内有固定维修点，具有专职维修工程师者优先考虑。 3)二年的免费原厂保修期，仪器终生维修。 |

备注: （投标供应商需提供纯化工艺流路图、说明书、宣传手册、网站资料以保证与制造商官方提供的文件保持一致且与最终投标设备对照相符）

二、商务要求及其它

1、付款方式：设备到货后，经乙方安装、调试并经甲乙双方联合验收合格后，按合同约定付款。

2、质保期：最低免费质保一年，投标人可自报更优惠的质保时间。质保期内所有服务及配件全部免费，质保期外只收配件成本费，不收取工时费。

3、服务：设备出现故障后投标人及厂家的维修人员须在24小时之内到达现场。

4、培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备。

5、交货时间：国产设备签订合同后一个月内交货，进口设备免税证明出具后一个月之内交货，供应商也可自报最快交货时间。具体时间由采购方通知中标方。

6、交货地点：用户指定。