第三部分 项目说明

本项目内容为仪器设备采购，内容共分3个包，投标人可以就其一个或几个包进行投标，但供应商不得对包内的货物分解后进行响应。投标人所投产品技术性能不应低于采购清单中所列的技术要求。

- 采购清单及技术要求

第一包

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术要求（参数） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测序仪 | 1用途 1.1 未测序物种基因组的全新测序（De-novo Sequencing） 1.2 环境(宏)基因组（Metagenomics）测序 / 病源微生物快速鉴定 1.3 已测序物种的基因组重新测序 1.4 扩增片段深度测序 1.5 全基因组转录组（Transcriptomics）/ 小分子RNA（sRNA）分析 1.6 基因组表达谱 / 基因调控分析 1.7 染色质免疫互沉淀分析（ChIP-sequencing） 1.8 基因组单核苷酸多态性（SNP）/ 基因组结构变异（Structural Variation）分析 1.9 基因组甲基化（Methylaiton）分析 1.10 基因捕获序列(Seq-Cap)测序分析 2．工作条件 2.1工作环境温度： 15-30℃； 2.2工作环境湿度： 20-80%； 2.3电源: 220VAC  10% ，50-60Hz。 3．技术要求 3.1 测序速度：单次测序反应可在10小时内完成 3.2 有效数据：单次测序反应得到的有效数据≥35Mb 3.3 测序读长：测序平均读长≥400bp 3.4 有效数据条数：10万（基因组DNA）/7万（PCR产物） 3.4 上样样品数：利用长达10bp的序列标签，每次反应可同时测超过132个独立样品 3.5 准确率：第400个碱基的准确率达到99%（Q20） 3.6 样品：基因组DNA，cDNA，PCR产物 3.7 提供原厂分析软件，单轮测序反应得到的数据分析时间不超过3小时 整个分析软件包括： 3.7.1未知基因组序列拼装分析软件 3.7.2已知基因组序列拼装分析软件 3.7.3 扩增片段测序分析及多重SNP分析软件 3.8 原厂配套试剂可以独立完成 3.8.1基因组DNA测序文库构建 3.8.2单分子扩增(emPCR) 3.8.3上机测序 3.9 提供两端（Paired End）测序文库构建方法，间隔跨度从3Kb，8Kb，到20Kb 4．配置: 4.1测序仪主机 1套 4.2原厂配置的测序控制及序列分析工作站 1套 4.3已知基因组序列拼装分析软件 1套 4.4未知基因组序列拼装分析软件 1套 4.5扩增片段测序分析及多重SNP分析软件 1套 4.6说明书及操作手册 1套 4.7必须含有完成测序及分析功能所需的所有配套设备。 | 1 | 台 |

第二包

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超级多脉冲活体/细胞电转化仪 | 1.可高效转化活体，体外组织，贴壁细胞，悬浮细胞 2.仪器可提供多模式脉冲，包括动态衰减脉冲，静态衰减脉冲，方波脉冲和恒电流脉冲。 3.大尺寸PAD触摸屏可直观设定及观察检测参数 4.实际转染电压值，电流值，电阻值实时检测 5.无需特殊的转染试剂或耗材。 6.转染穿孔电压：1 – 400V，1V调节 7.转染驱动电压：1 – 350V，1V调节 8.穿孔脉冲长度：0.01 – 1000ms 9.驱动脉冲长度：0.05 – 1000ms 10.脉冲数：1-1000个 11.恒电流衰减脉冲最大电流值10A 12.恒电流方波脉冲最大电流值1A | 1 | 台 |
| 2 | 细胞离心涂片机 | 转速范围 200~2000rpms 加速模式≥3种 样品处理速度≥12个/批 处理样品容量 0.02~6ml 样品观察区 3种不同大小 可编程序≥23套 处理时间 1~99min, 可编程 样品漏斗 6种规格可选 安全 符合国际安全标准 | 1 | 台 |
| 3 | 智能触控细胞分析仪 | 主机：采用微流式技术对细胞状态进行精确定量分析； 样品形式：单管上样, 每样品<2分钟 •可指定细胞体积或细胞数 •最小上样体积: 200µL •死体积: 50µL 细胞范围：浓度范围：10,000-500,000/mL；细胞大小：直径2-60μm； 检测类型：包括细胞活力分析、细胞精确技术、早期凋亡、细胞周期、信号通路、凋亡通路、Caspas、Annexin V、免疫分型、线粒体损伤在内的细胞状态定量分析，可提供峰图、点图及统计分析的结果，仪器固件可免费升级以进行更多的细胞状态分析；模块化检测并提供相应专用试剂盒 软件界面：触摸屏操作界面，对于每个实验应用均有直观的引导菜单指导用户完成数据采集、分析及输出内置数据存储容量: 10GB 数据处理：系统完成数据分析，可通过USB导出图形、CSV数据文件及原始数据文件 光学系统 – 激光器：绿色– 532nM激光器 光学系统 – 检测器：三检测通道光学模块: - 三个检测器分别检测: - 黄色荧光 575nm +/-12.5nm - 红色荧光 690nm +/-15nm - 一个散色光信号 光电二极管光学模块为可拆卸和更换部件 液流系统：微毛细管液流系统: 标准正方形流动池（外径300µm，内径100 µm） 液流泵:精细步进电机注射泵 试剂：活力分析100tests；周期分析100tests；凋亡及死细胞分析100tests | 1 | 台 |
| 4 | 正置荧光显微镜 | 1光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm 2调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米 3观察镜筒：三目，视场数22，最大可升级26.5mm 4照明装置：内置透射光柯勒照明器，12V100W卤素灯，光强预调开关，内置式滤色镜（日光平衡滤色片、ND25、ND6），左右手均可操作。具备ECO环保节能感应开关，操作人员离开30分钟后自动关闭透射光源。 5物镜：万能平场半复消色差物镜 4X（N.A. 0.13，W.D. 17） 10X（N.A. 0.30, W.D. 10） 20X（N.A. 0.50, W.D. 2.1 spring） 40X（N.A. 0.75, W.D. 0.51 spring） 100X（N.A. 1.30, W.D. 0.20 spring, oil） 6目镜：10X宽视野目镜，视场数≥22 7物镜转换器：编码七孔DIC专用物镜转换器，与软件连接后能够保存物镜信息，随物镜转换能够自动校准标尺。 8荧光系统：≥8孔位激发镜转换器； 荧光激发块：B、G、U激发 12V100W超高压汞灯，中性密度滤色片。 9测光方式：可达0.1% 10图像采集速度：15 幅/秒（全分辨率下），57幅/秒最快 11提供2x2、4x4的像素混合模式（binning） 12高分辨率显微专用双CCD CCD1：彩色，像素：1250万有效像素（最高1270万总像素） CCD2：黑白，像素：140万有效像素 （最高145 万总像素） 13显微图像控制及分析软件： 1采集图像：支持国际知名品牌专业CCD，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易； 2调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果； 3对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像 4可以做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理。 | 1 | 台 |

第三包

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二维凝胶电泳系统 | 1．第一向等电点聚焦单位 1.1内置12000V电源 1.2适用7-24cm的IPG胶条，样品杯上样量240μl 1.3实时监控每一条IPG胶条内电流和电压 1.4内置半导体制冷装置，高效散热，温度范围15-25℃ 1.5杯上样或再水化上样：多样性上样，满足不同个体样本需要 1.6可通过LAN控制仪器：远程控制和数据传输 1.7储存多个程序，每个程序具有多个步骤：灵活地编程，可获得精确的实验结果 1.8电压：12,000V 1.9灵敏度:1 μA 1.10数据连接方式：以太网/RS232 1.11电流：10Ma (999μ A/Strip) 1.12跑胶平台温度：15-25℃ (Peltier 控温) 1.13托盘：跑胶盘或水化盘 1.14安全性认证：符合国际安全标准 1.15配置：252 Wicks，1个跑胶盘，1个水化盘，1个清洁刷，1套镊子，10套跑胶杯 2．大型垂直凝聚分离单位 2.1无上部缓冲液腔: 无垫板和缓冲液泄漏的危险 2.2外部冷却系统和内部缓冲液循环装置 2.3 6个分离胶样可同时进行分离 2.4内置排水口 2.5胶尺寸：≥25×20cm（w×h） 2.6最大电源设置：600V, 1000m A, 150W 2.7最高温度：45°C 2.8湿度：高达80% 2.9缓冲液泵：50,000小时 2.10配置：样品分离池，带高压电线的电泳盖，胶分离器，大型制胶器，6块大型结合的玻璃板卡槽 3、高压电源单位 3.1适用于所有电泳分离和转印 3.2恒压、恒流或恒功率，具有自动转线路功能 3.3 600V，500mA，150W；0-99:59hr或者1-9999Vhr； 3.4 LCD显示屏；4对平行4mm输出插座 3.5可编程功能，储存实验设置 3.6定时器，具警报的电压-时间控制系统 3.7手动编程当模式参数改变时不影响正在运行的程序 3.8精确设置：（1V，1mA，1W和1min幅度增减） 3.9可打印运行参数日志（RS232端口），并配套相应的打印设备。 3.10电源中断后自动恢复；断路检测；短路保护 | 1 | 套 |
| 2 | 磁共振动物线圈（大鼠用） | 大鼠用 信噪比：>1000; 图像的均匀性：>85%; 谐振频率：f = f 0 ± f 0 * 0.5%; 阻抗匹配M：对于所有通道均有M<-10dB; -3dB峰宽δf：对于所有通道均有δf<f*10%; 隔离度：对于每两个通道之间。隔离度<-14dB 适用场强：3.0T 机器 适用机型：只适用于SIEMENS3.0T MR系统 FOV：70mm L/R+A/P80mm F/H | 1 | 台 |
| 3 | 磁共振动物线圈（小鼠用） | 小鼠用 信噪比：>1000; 图像的均匀性：>85%; 谐振频率：f = f 0 ± f 0 * 0.5%; 阻抗匹配M：对于所有通道均有M<-10dB; -3dB峰宽δf：对于所有通道均有δf<f*10%; 隔离度：对于每两个通道之间。隔离度<-14dB 适用场强：3.0T 机器 适用机型：只适用于SIEMENS3.0T MR系统 FOV：25mm L/R+A/P 30mm F/H | 1 | 台 |
| 4 | 磁性细胞分选器 | 主要配置：分选器1支、分选柱25支、与分选柱配套的磁珠（磁珠，50nm，直接偶联好抗体，可以直接磁性标记细胞；微珠能降解，对细胞无毒性，分选后的细胞仍保持生理功能）； 分选细胞总量2X109， 分选柱最大可磁力吸附1X108。 功能：既可以做阳性分选也可以做阴性分选，可获得高纯度（90-99%)、高回收率的分选细胞群。 分选得到的标记和未标记细胞组分均可回收利用；分选得到的细胞可以用于下游的分析、培养等； 与流式细胞仪兼容； 适用于分选各种细胞、转染细胞、亚细胞物质、蛋白质、DNA、RNA及mRNA。 | 1 | 台 |

二、商务要求及其它

1、付款方式： 设备到货安装、调试无质量问题，学校组织专家验收通过后一次性付清货款。

2、质保期：最低免费质保一年，投标人可自报更优惠的质保时间。质保期内所有服务及配件全部免费，质保期外只收配件成本费，不收取工时费。

3、服务：设备出现故障后投标人及厂家的维修人员须在24小时之内到达现场。

4、培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备。

5、交货时间：国产设备签订合同后一个月内交货，进口设备免税证明出具后一个月之内交货，供应商也可自报最快交货时间。具体时间由采购方通知中标方。

6、交货地点：用户指定。