项目说明

本项目为聊城市人民医院医疗设备采购，供应商对所报项目包内货物和服务必须整体响应，不得对其分解后进行响应。标注“*”号的为关键技术参数，投标文件中单包设备出现关键技术参数的负偏离将导致废标。

- 采购清单及技术要求

包一人体成分分析仪
1、设备名称：人体成分分析仪 
2、数量：一台

3、设备用途：用于内分泌科对人体成分如脂肪水分等进行测量，对肥胖症、糖尿病等病症进行辅助诊断。

4、技术参数：

*4.1  参考标准：亚洲人标准（多人种标准可供选择）。

4.2  电极方法 8点接触式电极。

4.3  测量方法 多频率生物电阻抗测量法，测试频率           1KHz、5KHz、50KHz、250KHz、500KHz、1000KHz 。

*4.4  人体成分计算方法 不使用经验值估算 (测试结果不受年龄性别影响) 。

4.5  具备成人及儿童报告模式

成人报告应包括：体重、肌肉量，骨骼肌 ，体质指数(BMI),腰臀比(WHR),内脏脂肪分析，身体总水分、细胞内水分、细胞外水分 浮肿指数、节段浮肿指数，基础代谢率（BMR），节段肌肉脂肪分析营养评估（蛋白质、无机盐、脂肪）、肥胖分析、均衡分析、身体力量、健康诊断、健康评估、肥胖度、身体细胞量、骨内矿物质含量、上臂围度、上臂肌肉围度，体重控制，脂肪控制，肌肉控制，体脂百分比，肥胖水平，腰臀比，根据测试者不同性别 / 年龄 / 身高体重输出所对应的正常值，每个节段和频率的阻抗值。

儿童报告应包括：体重、身体总水分、蛋白质、无机盐、骨骼肌、体脂肪含量、BMI、体脂百分比、身体均衡图示、成长曲线（身高、体重）、营养评估（蛋白质、无机盐、脂肪）、目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制、成长分数、少儿肥胖度、基础代谢量、每个节段和频率的电阻抗值（阻抗、电抗）。

4.6  测量指标查询方便，即可通过设备本身实现报告打印及病人数据存储，又可通过外接计算机实现病人数据存储，及数据分析、报告打印。

4.7  测试年龄范围 3~99岁，测试体重范围 10~250kg。

4.8  测试模式具备研究及诊断模式 ，方便科研工作开展。

4.9  原装进口产品。

*4.10  所提供货物质量必须符合国家相关标准,具备医疗器械注册证。

4.11  设备发生故障时，供应商保证在接到通知工作日的24小时内到现场进行维修、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知工作日的24小 时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

4.12  报价中包含运杂、装卸、包装、安装及调试、保险、检测、检验、税费、售后服务等以及国家规定的各项费用等一切费用。

包二

1、设备名称：医用烧伤悬浮床

2、数量：1套

3、设备用途：该设备主要用于烧烫伤、创伤患者、皮肤溃疡、疱疹患者、手术后及长期卧病患者。

4、设备主要技术参数及要求：

4.1 	悬浮力：≥200kg 。

4.2 	床体温度控制范围： 28℃～41.5℃（连续可调），温度控制精度：不高于±1℃ 。

4.3	 噪声量：≤46dB。

4.4 	电源电压：~220V。

4.5 	电源频率：50HZ	。

4.6   电源功率≤2KVA	。

4.7   加热器功率：≥1.0KW（辅助升温）。

4.8   风机功率：≥0.75KW（送风系统）。

4.9   冷却方式：风冷、水冷	。

4.10  采用双层滤单、滤单孔径≤30um 。

4.11  滤单压紧装置：采用医用硅胶材质压条或其他加强工艺，保证安全性能，避免颗粒泄露问题。

4.12  颗粒含量≥560KG。

4.13  具有称重功能，采用四路均衡采集，显示精度≤0.1kg。

4.14  人体与床面接触压强降低≥95%。

4.15  具备床面干燥功能、过载保护功能、超温报警功能、自动断电保护功能等。

4.16  颗粒直径：50μm～154μm，成分：陶瓷、有机硅复合材料（无毒、无味）。

4.17  低密度木纤维透气板，透气性能均匀、良好，无任何化学粘合剂，坚固耐用。

4.18  可调节靠背。

4.19  具备数据采集打印功能，便于医院管理。

4.20  具备悬浮床消毒功能，避免悬浮床交叉感染问题。

4.21  具备故障自检功能，便于医院工程师迅速排除故障。

4.22  百级层流净化功能，在悬浮床区域形成百级层流净化。

4.23  调节仓具备消毒功能。

4.24  具备万向带锁紧装置的复合脚轮，移动灵活。

4.25  具备医疗器械注册证。

4.26  保修期≥2年。

5、售后服务及技术培训：

5.1  提供使用说明书及维修技术资料和产品“三证”资料。

5.2  提供软件密码及设备维修密码。

5.3  整机免费保修不低于壹年，免费提供软件升级与维护，终身 维修。出现问题时24小时作出响应，48小时排除故障。以保证开机率≥95%。

5.4  提供操作培训及维修培训。

包三

1、设备名称：多功能数字化遥控X线机

2、数量：1套

3、设备用途：

该设备主要应用于数字化消化道造影、胰胆管造影（ERCP）、子宫输卵管造影等检查，并可用于全身各部位数字化透视及拍片，实现数字化成像，并可对数字化图像进行后处理、存储、管理及传输。

要求进口品牌。

4、设备主要技术参数及要求：

4.1  高压发生器 及球管

4.1.1  高压逆变频率≥100KHz

*4.1.2  高压发生器功率≥65kw

4.1.3  最大管电压≥150kV

*4.1.4  最大管电流≥800mA

4.1.5  球管阳极热容量≥600KHu

*4.1.6  焦点尺寸:双焦点 。小焦点≤0.6/mm，大焦点≤1.0mm

4.2  多功能检查床系统

4.2.1  床体倾斜负角度：≥-30度

4.2.2  床板横向移动范围：≥20cm

4.2.3  球管（影像系统）纵向移动范围：≥100cm

4.2.4  影增输入窗至球管焦点最小距离：≤105cm；最大距离：≥150cm

4.2.5  摄影滤线栅栅密度：≥60lp/cm

4.2.6  可近床控制，床旁有控制床体运动操作按键

4.2.7  床承重≥200kg

4.3  图像采集系统

*4.3.1  影像增强器最大可变视野：≥13英寸

4.3.2  影像增强器可变视野≥3

4.3.3  空间分辨率≥60lp/cm

*4.3.4  CCD 摄像系统：≥1024 X 1024 矩阵

4.3.5  CCD 像素灰阶：≥14 bit

4.3.6  摄影采集速度≥12f/s

4.3.7  透视采集速度≥25f/s

4.4   图像处理系统

4.4.1  控制监视器为医用高清监视器，≥19英寸。

4.4.2  控制台工作站主机硬盘容量  ≥1T。

4.4.3  透视图像实时储存。

4.4.4  窗宽窗位调整。

4.4.5  采集图像电影回放；回放速度任意可调；并可逐帧回放。

4.4.6  文字标注。

4.4.7  距离测量功能。

4.4.8  图像放大、旋转，正反像切换。

4.5   图像存储及传输

*4.5.1  提供DICOM接口，具备打印，存储，图像传输功能。

*4.5.2  具备WORKLIST接口等相关功能。

4.5.3  与医院HIS、PACS系统免费连接。

4.5.4  提供DICOM 影像刻录系统。

4.6 图像后处理工作站：一套

4.6.1 硬件配置：CPU双核或更高，主频≥2.6G，内存≥2G，硬盘≥1T，CD/DVD光盘刻录。

* 4.6.2 正版操作系统。

4.6.3 显示器：≥19″医用专业彩色液晶显示器。

4.6.4 具备图像后处理功能：根据不同部位能自动调整窗宽、窗位。灰阶调节、边缘增强放大、影像锐化、钝化功能,自定义的检索快捷方式. 任意布局的打印格式,客户自定义打印格式，图像翻转、旋转、放大、图像插值边缘增强、恢复原始图像标注、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量、面积测量、电子剪切，病人数据检索等。

4.6.5 中文图文报告功能, 带标准报告模板并可编辑.可导入和导出报告。

* 4.6.6 具备DICOM打印、传输、存储、worklist等功能。

* 4.6.7 与医院HIS、PACS系统免费连接。

4.7 其他：

4.7.1  钡杯架，肩托，病人用手柄，等完备的附件。

*4.7.2  具有双向对讲系统。

5. 售后服务及技术培训：

5.1 提供使用说明书及维修技术资料和产品“三证”资料。

5.2 提供软件密码及维修密码。

*5.3 整机免费保修不低于壹年，免费提供软件升级与维护，终身维修。出现问题时24小时作出响应，48小时排除故障。以保证开机率≥95%。

* 5.4 提供操作培训及维修培训。

* 5.5 具备医疗器械注册证。

二、商务要求

- 付款方式：设备验收合格后付总货款的90%，设备验收合格一年后付清余款；

- 交货地点：用户指定地点。

- 交货时间：设备合同生效后后60天内。

4、质保：设备验收签字完毕之日算起至少一年。提供原厂商标准质保和服务，同时供应商接到通知后维修人员应在24小时内赶到现场处理上门服务，质保期内所有服务及配件全部免费。质保期满后不得收取人工费（含工时费、差旅费）。（单包设备技术参数内有具体售后服务要求的，按技术参数内具体要求执行。）