项目说明

本项目为中国人民武装警察部队山东省总队医院设备采购，供应商对所报项目包内货物和服务必须整体响应，不得对其分解后进行响应。标注“*”号的为关键技术参数，投标文件中单包设备出现关键技术参数的负偏离将导致废标。

- 采购清单及技术要求

7包设备名称：辐射监测服务

  - 个人剂量监测（四个季度70个）

  - 机房防护安全监测（12个机房），每年12月份完成报告制作

  - 临时机房防护监测

  - 年度辐射安全监测

  - 辐射安全许可证到期更换的代办

  - 射线装置计量监测与报告出具

  - 响应时间为24小时，以上服务期为两年（2015.10月至2017.10月）

12包设备名称：手术室配套设施维护

机房安全监控（温湿度监控、漏水、用电、视频等）,机房加湿和消毒等。

14包设备名称：病床隔帘           数量：192

医用隔帘轨道：形状为L型轨道，尺寸为：2.3m*1.8m

轨道总长度为4-4.1m

颜色：白色烤漆

材质：白色烤漆外包铝内置纳米静音轨道，断面双层复合结构

截面尺寸：20mm*17mm

隔帘布料：材质：100%多元酯织品

重量：780g至800g/m

撕破强度：经向>59N

抗菌性：细菌减少百分率99.00%

缩水性：宽度方面—水洗2%，干洗1%

高度方面—水洗2%，干洗0%

洗涤：退色程度4-5级

污染度：5级

摩擦：在干情况下5级，在湿情况下5级

防火性：符合GB/T5455-1997 GB/T17596-1998

GB/T17591-2006国内永久阻燃标准（耐洗12次）

隔帘样式：1、颜色为我院内科楼已有隔帘色彩

2、上方网孔高度为65cm±5cm左右，高度根据房间高度来确定为：2.6-3.1m；隔帘底端距离地面为25cm左右，隔帘用布最小褶皱与轨道尺寸比为1.3:1

注：开标现场要提供所要求的所有零部件组成的标准完整样品实物。

（要求：标准L型轨道，尺寸为2.3m*1.8m，所有配件齐全；布要求带挂钩，2.8米长，1米宽；小窗帘挂到轨道上；另带截面样品（5CM）；样品实物上不能带有投标公司的任何标识。

15包设备名称： 亚低温治疗仪   数量：2

1.通过国家专业医疗器械检测中心EMC认证，具备电磁抗干扰能力；

2.水温温控范围：0℃-室温，精度：±1℃；

3.调节温度精确到0.1℃，最大降温速度：≥2℃/分；

4.双路数字体温传感器：30℃-45℃，精度：0.1℃；可单路或双路进行体温检测；

5.双路/四路输出，双毯或毯/帽可同时工作；

6.制冷/制热双重功能，热效率高，功耗低，降温/升温迅速；

7.时间控制范围：0-99小时（或长期运行），并具备计时功能；

8.体温及水位超限自动报警功能；

9.仪器故障智能诊断；

10.工作噪声≤50dB；

11.软式冰帽设计，更好贴近病人头部，并方便插管引流操作温；

12.冰毯要求水循环通畅，制冷快，毯面柔软可以任意折叠、卷曲、清洗、消毒；

13.双向快速液压接头，插拔快速，杜绝液体的喷溅；

14.高亮度LED显示，可同时监测体温、水温和毯子实际温度；

15.要求采用多种防凝露水设计；

16.售后服务：设备主机原厂三年部件、三年人工上门均免费服务，下一工作日现场服务。

17.每台仪器配降温毯两条，冰帽一个

二、商务要求

1、付款方式：货到安装调试完毕，验收合格签字后三个月付合同款90%，余款10%作为质量保证金，设备运行一年无质量问题，一次性无息付清。

2、交货地点：用户指定地点。

3、交货时间：根据厂家投标文件自报供货时间

4、质保：设备验收签字完毕之日算起至少一年（单包设备参数内有特别规定的，按照单包设备相应特别规定执行）。提供原厂商标准质保和服务，同时投标人接到通知后维修人员应在24小时内赶到现场处理上门服务，质保期内所有服务及配件全部免费。质保期满后不得收取人工费（含工时费、差旅费）。