第三部分 项目说明

本项目内容为验室仪器设备采购，内容共分6个包，投标人可以就其一个或几个包进行投标，但供应商不得对包内的货物分解后进行响应。投标人所投产品技术性能不应低于采购清单中所列的技术要求。

- 采购清单及技术要求

第一包

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全国中药产地分布沙盘模型 | ①中药标本馆简介墙：实木松木集成材，电脑雕刻文字描金，重点介绍本馆的陈列规模及建馆意义等内容。规格2×2.2m | 套 | 1 |  |
|  |  | ②中药区划图（电子挂式）：采用大小不同、形状各异的雕刻，山体做完后用钢箍将EPS板部分及高强石膏部分做技术处理，在制作过程中尽量少用石膏，多采用DA191树脂以减轻整体重量，增加强度。墙体地形图用2mm的高透明亚克力做吸塑处理，然后做整个地形的罩。通过光电变换，可以造成空间感的延伸，景深的延长。在区划图制作中的主要河流均采用动态显示，主要显示全国各中药区域品种。外形尺寸4×2.2m。 | 套 |  | 1 |
|  |  | ③山东省药材电子分布沙盘（挂式）：光电一体化落地浮凸式，东北松木底座，沙盘按原比例放大，显示山脉、河流、湖泊、铁路等。重点显示该省的药材分布状况，以道地中药材产区划分（实际制作根据本省地形扩大或缩小协调比例）。规格3.6×2.2m | 套 |  | 1 |
|  |  | ④标本馆分区指示标牌：采用进口亚克力雕刻文字，内置高档导光板，文字七色变换，配专用电源及灯光。 | 套 |  | 1 |
| 2 | 中草药查询系统 | ①全国中草药分布教学查询系统：全钢制机柜，全国中草药分布查询教学软件（重点阐述和演示全国各地区常用中草药的分布情况，突出各地区具有代表性药材400余种），可采用省份名称直接点击或省份板图直接点击查询各省份道地药材品种。影像采取Flash动画界面，显现中药材生长期及原药材形态。重点介绍药用植物基源，生境分布、药材性状、主产地及药用功效等。影像文字内容丰富，融知识性、趣味性于一体，学生学习的最先进的电子工具，现代中药标本馆装备的必备设备之一。 参数： 1、19.1英寸触摸屏：分辨率4096×4096pt，反应速度10-25ms，单点触摸寿命600万次以上。 2、主机：联想双核、内存（2G）、硬盘驱动器（260G），内置音响系统。 | 套 | 1 |  |
|  |  | ②现代中草药教学查询系统：本系统含语音介绍，全钢制机柜，现代中草药查询教学软件（概括了全国中草药2500余种的来源、别名、生性环境、采期、功效、性味归经等），影像采取Flash动画界面，查询方式主要有科属、拼音和笔画三种。 参数： 1、19.1英寸触摸屏：分辨率4096×4096pt，反应速度10-25ms，单点触摸寿命600万次以上。 2、主机：联想双核、内存2G、硬盘250G，内置音响系统。 3、投影机：3000流明。 4、电动幕布：120英寸。 | 套 | 1 |  |
|  |  | ③中药方剂学多媒体教学查询系统：全钢制机柜，多媒体信息查询系统，Touch star软件，内置中药方剂学多媒体教学系统软件。 参数： 1、19.1英寸Touch star电阻触摸屏：分辨率4096×4096pt,反应速度10—25ms，单点触摸寿命1000万次以上，AT开关。2、主机：联想双核，内置音响系统。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 标本柜 | ①八角精品柜：由宽240cm×高80cm×长240 cm，的八边形裙柜和高度为110cm内八边形立柜组成，雕刻精美花纹，整体性强，采用冷光照明装置，颜色：古典红；材质：实木制（东北白桦木、楸木、榆木等），上下分体式，下边采用50cm高的实木底座和30cm高、8 mm厚钢化透明白玻密封、底部采用米黄色垫底。 | 套 | 1 |  |
|  |  | ②山东道地药材展示柜：实木制（东北白桦木、楸木、榆木等），上部五面钢化玻璃，抽取式五面独立黄绒布底衬，可密封，对标本安全性有保障。长100cm×宽50cm×高100cm（可根据标本大小适当更改尺寸）。本柜主要摆放山东道地药材标本。 | 组 | 8 |  |
|  |  | ③精品标本柜：实木制（东北白桦木、楸木、榆木等），上部五面钢化玻璃，抽取式五面独立黄绒布底衬。可密封，对标本安全性有保障。长100cm×宽50cm×高100cm（可根据标本大小适当更改尺寸）。本柜主要摆放精品标本。 | 组 | 12 |  |
|  |  | ④现代电动标本柜：直径为1.1m的圆形，2.2m高，220V电压，同步正反旋转电机，，实木烤漆，T4冷光源照明，可展示透明腊叶标本36幅。 | 个 | 10 |  |
| 第二包 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 冰柜 | 总容积217L；冷冻能力：11 Kg/24h；额定耗电量：0.75Kwh/24h；制冷剂：R600a； 其他功能：安全门锁,环保节能，贴合技术，迅速制冷/全无氟设计/内胆全封闭式扣胆设计/双层防腐设计/树脂大脚轮 | 台 | 4 |  |
| 2 | 冰箱 | 微电脑控制，LED 数字温度显示，箱内温度-20℃~-40℃可调，制冷系统，采用进口名牌Danfoss高效压缩机，环保无氟制冷剂，德国名牌EBM风机，高密度保温层，蒸发器直接做为搁物架，双门设计，配备独立门锁扣，锁紧力及距离可调，可配备双挂锁，底脚组件可调节，容量 508升。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 除湿机 | 排潮保养标本设备，除湿量：18L/d(30℃，80%RH)；全自动控制；自动除霜装置；防溢水自动停机报警；外置透明水箱；自动连续排水接口；一体式提把；使用环境温度：5~35℃； | 台 | 10 |  |
| 4 | 防盗保险柜 | 高800mm×宽450mm×深400mm；门板厚10mm； 箱体厚6mm；开启：电子密码+钥匙+把手；配置：搁板x1、抽屉x1 | 台 | 4 |  |
| 5 | 电热鼓风干燥箱 | 微电脑普通型；电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2%；控温范围：室温+5℃-250℃；温度分辨率：1℃；温度波动度：±1℃；温度均匀度：±1℃；输入功率：1300W；内胆尺寸(mm)：550×500×550；外形尺寸(mm)：840×630×735；载物托架：3块；定时范围：0-999分钟 | 台 | 3 |  |
| 6 | 数码生物显微镜 | 观察头：铰链式三目镜组，30°倾斜，360°旋转，瞳距调节50-75mm；目镜：10X大视野、高眼点平场目镜, 视场数Φ20mm；物镜：无限远平场消色差物镜: 4×、10×、20×、40×(弹簧)、100×(弹簧, 油)；聚光镜：N.A.1.25阿贝式聚光镜(带可变光栏)；微调范围： 0.002mm；粗调范围： 25.0mm；摄像接口： 1×(C接口)；照明系统：柯拉照明系统： 6V/20W卤素灯(宽电压输入: 85V-265V), 视场光栏, 中心可调；6V/30W卤素灯(宽电压输入： 85V-265V)，视场光栏，中心可调；LED冷光源照明系统；其他参数：320万象素CCD | 台 | 2 |  |
| 7 | 微波炉 | 容积：32升；功率：1000瓦；类型：平板微波炉；控制方式：旋钮式； | 台 | 2 |  |
| 8 | 新型植物标本烘箱 | 包括带有可开合箱盖的箱体，箱体上部设有由并列的无纺瓦楞板构成的标本夹持层，箱体内于标本夹持层下方设有加热器。本实用新型携带移动方便，既可使用箱体下方的油汀电加热器，如在宿营地无电源时，又可用燃料加热器烤制标本；另外，标本夹持层采用无纺瓦楞板，这种板非常适合压制植物标本，它的透气性好，能够及时将植物体内水分带出箱体之外，弹性好且耐用，可反复使用。 | 台 | 2 |  |
| 9 | 调色系统 | 内存：24G 1333MHz DDR3 ECC SDRAM 4G六条 调色显卡：CUDA并行处理器核心：256 显存位宽：256-bit ；显存带宽 (GB/秒)：89.6 GB/s 帧缓存总量：2 GB GDDR5；着色器模型：5.0 OpenGL：4.0；显卡最大功率 (瓦)：142W 平台支持：MAC OS X 10.5以上 调色软件：电影级调色软件 for Mac 版本（含正版加密狗） 节点式图像处理：每节点是一个独立的色彩校正；支持无限节点； 多GPU支持：MAC平台最多支持3颗GPU，实现2K电影分辨率实时调色；兼容多种电影机源文件格式； 光学图像处理：图像处理都在YRGB色彩空间以最高的32位浮点精度进行处理； 调色工具：一级调色、二级调色、光学镜头变形、3D对象追踪、图像稳定、高动态范围、RGB混合、自定义曲线、自定义HSL曲线调色、Power Windows、分组调色、动态时间线、色彩决定表（CDL）、静帧和记忆库、元数据管理、3D和1D LUT支持、复制和粘贴调色、实时代理等 调色台：独立Lift、Gamma和Gain轨迹球；独立的参考键和T型推杆；背光按键；滑动式键盘；5个高亮度全色彩显示屏幕，为62个细调旋钮和按钮显示菜单和指示；尺寸：长1238mm×宽470mm×高195mm 安装调试、培训：达芬奇升级所需硬件、软件的安装、调试服务 以及达芬奇调色系统的整套工作流程、软件操作等培训服务 工作台：2200mm×1000mm×750mm 含两个标准19英寸机柜用以放置主机设备； 台面放置技监、两台显示器、调色台等。 高清技术监视器：24”高清3G技术监视器 像素1920×1080；色深：10bit（10.73亿色）；比例：16：9；背光：CCFL；视角：178度；支持HD-SDI 输入接口；全高清10比特超宽色域液晶面板（色深1.073B）；12种波形（亮度波形，矢量波形，RGB显示，GBR显示，RGB重叠，YRGB峰值柱状显示，直方图，色彩直方图，RGB直方图，YCbCr，YCbCr重叠，音频相位表）；高级测光表功能；像素放大（对高清信号每个部分进行高质量放大）；音频解嵌；音频电平表；辅助聚焦（用红色来标识测光和高光模式下的聚焦区域）。 ★提供制造商针对此项目的授权书原件。 | 台 | 1 |  |
| 第三包 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 旋片式真空泵 | 旋片式真空泵，进气口直径13mm，抽气速率1升/秒，极限真空6×10-2帕 | 台 | 3 |  |
| 2 | 冰箱 | 双开门；总容积215L；冷藏室容积:78L；冷冻能力:4Kg/24h,额定耗电量:0.39kw.h/24h；制冷剂:R600a； | 台 | 3 |  |
| 3 | 循环水式多用真空泵 | 电压：220V；功率：180W；流量：60L/min；扬程8M；最大真空度0.098Mpa； 单头抽气量10 L/min； 抽气头数:2抽头；储水箱容积15L； 外表尺寸（长×宽×高(mm)）400×280×420；机体材质：不锈钢 | 台 | 2 |  |
| ４ | 土壤养分测定仪 | 1、养分测量：(1)稳定性：A值（吸光度）三分钟内飘移小于0.003；(2)重复性：A值（吸光度）小于0.005；(3)线性误差：小于3.0%；(4)灵敏度：红光≥4.5×10-5；蓝光≥3.17×10-3；(5)波长范围：红光620±4nm；蓝光440±4nm；绿光520±4nm；(6)抗震性：合格 (注:上述技术参数均高于国家标准) 2、PH值（酸碱度）测量：(1)测试范围：1～14；(2)误差：±0.1； 3、盐量（电导）测量： (1)测试范围：0.01%～1.00%；(2)相对误差：±5%。 4、本仪器所用电源： (1)交流市电：180V～240V、50赫兹；(2)直流电：18V、5W（本仪器自带） | 台 | 1 |  |
| 5 | 紫外线防护面罩 | 半部头盔式，具有头带调节装置，面屏厚度1mm | 个 | 2 |  |
| 6 | 防紫外线眼镜 | 防护波长范围(nm)100-400；典型波长(nm) 254，365；光密度4+；可见光透过率(%)90 | 付 | 2 |  |
| 7 | 紫外线滤色片 | 紫外线滤色片尺寸50×200mm（宽×长），适用于上海顾村ZF-1型三用紫外分析仪 | 个 | 4 |  |
| 8 | 超声波清洗器 | 外尺寸 长×宽×高(mm) 530×320×380；清洗槽内尺寸长×宽×高(mm) 500×300×150 ；容量(L) 22.5 ；超声频率(KHz) 40；超声功率(W) 500；功率可调(%)40-100；加热功率(W) 1000； 温度可调(℃) 20-80；时间可调(min) 1-480 ；网架不锈钢；有降音盖，有排水 | 台 | 1 |  |
| 9 | 原子吸收分光光度计空心阴极灯 | 元素：锑、钙、镁、锶、锌、铁、锰、铬、钴、镍、钾、钠、锂、硒、锡（适用于日本岛津AA-6300C型原子吸收分光光度计，空心阴极灯型号:As-1） | 只 | 15 |  |
| 10 | 电动薄层喷雾器 | 喷嘴尺寸：0.2~0.3mm；喷雾距离：0~500mm；喷雾压力：30PSI 喷雾扩散锥角：小于25度角；喷雾方式：定量喷雾、锥型喷雾、条带喷雾 | 台 | 1 |  |
| 11 | 小型样品高速粉碎机 | 功率940W；转速30000转/min；产量10-100g/次；细度20-200目； | 台 | 1 |  |
| 12 | 无油隔膜真空泵 | 溶剂抽滤泵，真空压力(Kpa)：85；真空泵流量(L/min)：18；功率(W)：80；外型尺寸(mm)：190W × 110H ×140D | 台 | 1 |  |
| 第四包 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 超声波治疗仪 | 超声发射机工作频率：1.0MHz 输出声强：2.0V/cm2 治疗头有效辐射面积：10cm2±5％ 工作模式：连续正弦波和脉冲调制正弦波两种 输入功率：40W±15％ 适用电源：交流100～200V；50～60Hz | 台 | 1 |  |
| 2 | 音频电疗机 | 输出频率：分1、1.5、2.5、3kHz共五档 输出电流：电流0-50mA，强、弱二档，连续可调 定时：分10-60min八档 | 台 | 2 |  |
| 3 | 手杖 | 规格 :72~95 用途 : 辅助步行，高度可调节。 | 个 | 4 |  |
| 4 | 腋杖 | 规格 (cm):113~133 用途 : 辅助步行，高度可调节 | 个 | 8 |  |
| 5 | 双轮助行器 | 规格 (cm) ： 50×60×80~96 用途：辅助代步用具，可折叠 | 个 | 2 |  |
| 6 | 肘杖 | 规格 (cm):124~144 用途 : 辅助步行，高度可调节。 | 个 | 4 |  |
| 7 | 四角拐 | 规格（cm）：72-92 质量：0.8kg 用途：辅助步行 | 个 | 4 |  |
| 8 | 轮椅 | 规格（cm):96×30×93 用途：对下肢无法行动或上、下肢功能均减退患者的移动用具。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 下肢功率自行车 | 规格： 142 （L） ×58 （W） ×116 H）cm 用途：用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练 | 台 | 1 |  |
| 10 | 股四头肌训练板 | 规格： 80（L）×20（W）×22-31 （H）cm 用途：膝关节运动受限患者进行股四头肌主动运动 | 个 | 1 |  |
| 11 | 组合软垫 | 规格：180×120×5 cm,质量：5.0kg 用途：用于垫上活动，关节活动度，坐位平衡及卧位肌力训练 | 个 | 1 |  |
| 12 | 肢体康复器 | 52×50×58~85，24KG。改善上肢关节活动范围，进行上肢肌力及协调性训练 | 台 | 1 |  |
| 13 | 微循环检测仪 | 一、仪器用途：用来检测末端微循环（观察微血管、皮肤、毛发等图像）.1.电源线输入端 2.AV视频线输入端 3.电源开关4.微动调节钮 5. 手指固定架：分两部分，上方是套筒，是用于安放观察仪主机的；下方是手指模，是用于放置被检测人手指的；出厂时手指模都是固定紧的，如果在检测中只观察微血管中的血液流速，则可以不松开手指模；如果需要观察甲襞从左到右不同区域的微血管，则将手指架底面上的螺丝松开即可，不要将螺丝拧下。 6.液晶显示器 7.数据采集卡 8.数据采集卡驱动程序。下图型号仅供参考： 二、笔记本电脑：用来连接微循环检测仪，读取并处理相关检测数据。1.CPU:i5及以上处理器，主频不低于3.1GHz 2.内存：DDR3 6G及以上 3.显卡：2G及以上独立显卡 4.硬盘：7200转/分 500G及以上硬盘 5.光驱：DVD刻录 6. 显示器 14.0英寸 | 套 | 4 |  |
| 14 | 中医经络检测仪 | 用途：在3-5分钟内迅速检测出受检者的健康状况，包括五脏六腑的疾病、体能元气、精神压力、中医的阴阳虚实、心血管、肿瘤、内分泌等人体各方面的健康状况，用于临床及教学辅助诊断。 1.检测端子 2.经络端子 3.USB延长线 4.主机附铝合金手提箱 5.配套程序光盘 6.U盘程序加密锁 7.说明书 8.工作原理 检测、收集、分析双侧24个原穴能量信息，通过计算机算法得出虚实等信息 | 台 | 4 |  |
| 15 | 双头温控无烟艾灸仪 | 一．仪器特点：1.电子艾灸仪效果要比普通的有烟艾灸要高出一倍以上；此艾灸仪增加疗效减低日后的使用开销，可反复使用；在灸疗的过程是不产生烟雾，适合家庭、养生馆、诊所等艾灸场所用。 2. 温控、无烟、安全电压加热、于市电隔离确保用电安全；温度调节范围宽；操作方便，功能全，药力、热量足；预热过程可无人值守；过热保护。 二．技术数据及特点1.额定输入电压、频率：220V、50HZ-60Hz 2.最大工作电流：1.6A*2 3.罐体加热电源：交流25V 4.输出最大功率：80W 5.环境温度-20℃-40℃ 6.灸疗温度调节范围：45℃-70℃ 7. 加热选择旋钮：可选择不同的加热方式，共三档，保温、保温+、加热 8. 分左右两个功能开关，分别有三个档：预热、灸疗、停。 | 台 | 10 |  |
| 16 | 耳穴探测治疗器 | 一笔二用、检测与治疗相结合；辅助诊断身体状况，亮灯显示身体状况；帮助找准耳穴反应治疗点，提高疗效 ；多用途选择：耳穴检查、耳穴治疗、体穴治疗；治疗范围广，检查准确度达高；使用灵活、携带方便、不用电源（使用4粒普通7号电池）。下图型号仅供参考： | 台 | 5 |  |
| 17 | 虹膜检测仪 | 1.手持机；2.高清进口芯片虹膜镜头(30X镜头）； 3.最新版虹膜自动分析软件；4.教学光盘；5.虹膜对照表；5.反射区彩图；6.产品使用说明书；7.产品质量保修卡；8.铝合金箱包一个，手提皮包一只（专用装手持机）。 | 台 | 3 |  |
| 18 | 人体测温仪 | 1．特性：非接触式精确测温，移动物体，带电表面和难以接触到的物体等。内置激光瞄准器，可以快速、准确的瞄准目标。自动选择量程, 分辨率为0.1oC/oF。迷你设计，小巧轻便，便于使用。固定发射率为0.95，可达到95％的日常需要oC/oF 转换按键；自动数值保持及自动关机；红外线测温距离与物体目标比（D:S= 10:1）；带背光源LCD显示屏，可以在晚上及光线比较暗的地方测量 2．技术参数：量程 -30~260℃；精度 ±2% ；分辨率 0.1℃；距离比 8：1；响应时间 ＜1秒；固定发射率 0.95；激光瞄准 ＜1Mw 650nm 、激光等级Ⅱ级、 ℃/℉度转换、 自动数据保持、 超量程提示、 自动关机等功能，下图型号仅供参考： | 台 | 4 |  |
| 19 | 二合一测温仪 | 用途：艾炷及针灸针体测温 技术参数：温度范围：-32到760℃；精度：±1%或±1℃两者中较大的为准；重复误差：±0.5%或±1℃,两者中较大的为准；反应时间：0.5秒；光谱灵敏度：8~14 μm；发射率：预设为0.95,可调0.1~1.0；工作温度：0到50℃ (32 to 120℉)；相对湿度：10–95% RH；存放温度：-20℃到65℃ (-4℉到150℉)；重量/尺寸：320克；200x 160 x 55毫米；电源：9V碱性或镍镉电池(带)；光学分辨率：50:1；激光类型：单束；显示保持：7秒；LCD背景：是；显示温度：℃或℉可选；显示精度：0.1℃；附带配件：尼龙套 | 台 | 3 |  |
| 20 | 神奇经络笔 | 经络笔一支；头附带二个，连笔本身共三个头；通经活络散结霜一瓶；面部能量霜一瓶；充电器一只；充电电池一节；便携式经络笔小袋一只；神奇经络笔使用说明书一本。原装配套的充电电池理论上可充电500次。六档可调。三种形状的金属探头：球形、圆盖头、集点型。 | 个 | 10 |  |
| 21 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 一．产品特点：1.自控型；2.手轮式快开门安全连锁装置结构（符合压力容器安全技术监察规程第49条要求）；3.材质：锅体外壳，内腔均采用优质不锈钢SUS304材质制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀；4.微电脑智能化控制；5.压力安全联锁装置，超温保护装置；6.自涨式密封圈，自动排放冷空气；7.低水位报警，断水自控；8.温度范围（0℃-135℃），时间范围（0-999min）；9.最高设计/工作压力（0.25MPa-0.22MPa）；10. 超压自泄；11.灭菌终了蜂鸣器提醒 二．技术参数：容积：75L；最高工作温度：135℃；最高工作压力：0.22MPa；功率：3.5KW；电源：220V±10%/50Hz±2%；外型尺寸(mm)：500×500×1100；内腔尺寸(mm)：Ф400×600（mm）；提篮尺寸(mm)：Ф360×280（mm）*2个；外形尺寸：500×500×1100（mm）；加水方式：手动加水 | 台 | 3 |  |
| 22 | 火针 | 火针法是用特制的粗针用火烧红针尖后，迅速刺入穴内以治疗疾病的一种方法。法具有温经散寒、通经活络等作用。施治时既可刺入穴位， 亦可刺入某些病变的局部(如鸡眼)。常用以治疗阴疽、瘰疬、腱鞘囊肿、乳腺炎脓肿已成及瘘管等病证。 型号：每套中粗，中，细，平头，三头四种型号各一只 | 套 | 5 |  |
| 23 | 子午流注低频治疗仪 | 仪器将传统子午流注、灵龟八法与电脉冲治疗结合,将中医辩证、穴位治疗处方、经络查询、穴位查询、穴位图、子午流注和灵龟八法（逢时开穴、定时开穴）以及治疗中的不同治疗手法等功能相结合，通过电极穴位贴片利用电脉冲刺激代替传统针刺。每路输出有两个电极贴片进行治疗. 1.逢时开穴查询； 2.定时开穴查询； 3.任意时间开穴查询； 4病症查询: 病症分类查询，即时掌握病症相关信息，标准化病症辩证分型，症侯、处方、方义解释、穴位临床加减。 5. 经穴查询：十四经穴、经外奇穴以及四百一十个穴位的部位、作用、主治、解剖、取法、图示标准信息尽在掌握，标准的电子针炙图书随看随用。 6.治疗程度控制：治疗可进行10－60分钟治疗时间设定调整，治疗强度（可调谐0－15档），治疗频率（可调谐0－15档），8种治疗脉冲波形。 7.真太阳自动计算 8.触摸超大彩屏：5英寸超大触摸彩屏，文字清晰，图示准确。 9.20路治疗输出 10.自动治疗功能: 将电极贴片预先贴在所选穴位上，不论白天黑夜，治疗仪可以自动启动治疗，不用人工干预 | 台 | 3 |  |
| 24 | 血糖指数模型 | 模型当中明确标注食物血糖指数含量，计算食物血糖负荷。 内容：每套40件，规格：常规100g | 套 | 1 |  |
| 25 | 平衡膳食金字塔 | 平衡膳食宝塔共分五层，包含我们每天应吃的主要食物种类。谷类食物位居底层；蔬菜和水果占据第二层；鱼、禽、肉、蛋等动物性食物位于第三层；奶类和豆类食物合占第四层；第五层塔尖是油脂类。内容：25件/套，1日2000Kcal食材，规格：45×45×55 | 套 | 1 |  |
| 26 | 糖尿病MNT专用金字塔 | 1日1600Kcal，18个交换份配置组合。内容：27件/套，规格：45×45×55 | 套 | 1 |  |
| 27 | 膳食调查模型/24H回顾法 | 用于教学科研，食物功能分类模型，45件/套，浙江大学版，内容：教学课件 | 套 | 1 |  |
| 28 | 食物交换份模型 | 35件/套，规格：90Kcal常规，内容：进食指导，含营养分析配餐说明 | 套 | 1 |  |
| 29 | 营养宣教挂图（L） | 营养模型配套宣教用品，规格：120*90cm， 内容：食物营养 | 套 | 1 |  |
| 30 | 营养宣教挂图（M） | 营养模型配套宣教用品，规格：90*60cm， 内容：健康干预 | 套 | 1 |  |
| 31 | 痛风指导模型 | 25件/套，规格：100g常规，内容：进食指导，按食物嘌呤含量分类 | 套 | 1 |  |
| 32 | 低脂能量模型 | 用于慢病预防，规格：一日三餐，内容：进食改善，配食物成分分析表 | 套 | 1 |  |
| 第五包 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 心脑检测打印一体机 | 一、性能：心脑血管功能检测仪为无创伤检测心血管功能的一种方法，用脉搏传感器放在手腕桡动脉处，动态实时显示脉搏波形，准确观察心脏早搏、心律不齐、心泵力不均等现象。对可能患有高血压、冠心病、心脏负荷增加、左心肥大心慌胸闷、血液供耗失调、心肌缺氧、缺血性坏死、心绞痛、心肌梗塞、高血脂、高血粘度、动脉硬化、脑血栓、肺充血、肺水肿、肺心病、血液粘稠、高血脂、微循环障碍 （如手脚麻木）等疾病的患者给出及时提示，检测出波形后送给计算机进行分析、计算，可得出心脏功能15项、血管状况14项、血液状态3项、微循环功能3项，合计35项参数，并有60余项诊断结论，诊断结论可在屏幕上立即显示，并可打印、存储。 二、参数： 1.主机：装配后的仪器尺寸：385×104×242mm（L×H×W）；主机功耗≤200VA+10﹪。 2.显示器：单色/彩色显示器。 3.脉搏传感器：准确度误差≤1%/F﹒S﹒5V；输出灵敏度≥3mV/F﹒S﹒V；桥路电阻120Ω±10Ω或1000Ω±100Ω；动态范围0Hz～50Hz；工作电压5VDC。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 红外热像仪 | 一、仪器特点：全中文的人机操作接口；可自由设定2点温度，并显示其温度差；内置3.5寸超大、高亮彩色LCD屏幕；内置3米激光定位指求器；手动变焦式红外线感测摄像镜头 (热像画面可两倍电子放大)，使用可更换SD/MKD储存记忆卡接口128MB (可储存热影像画面1000张以上)；符合人体工程学的轻量化设计；可替换式锂离子充电电池。 二、技术参数：视场角(FOV)/最小焦距9.10×6.80/ 0.5米；调焦手动 响应波长8-14μm；温度分辨率0.15℃@25℃；显示像素最高可达192×192像素；探测器非制冷焦平面160×120像素；图像存储采用SD卡，可存储1000幅图像；显示器3.5英寸彩色LCD，带背景光，4色调色板；激光指示器2级激光标示测量中心点；测量范围-10~250℃；温度测量模式2点可移动温度显示，温差测量；发射率校准0.20~1.00可调，步长0.01；精度±2℃或±2％；工作电源可充电锂电池；电池工作时间可连续工作6小时；尺寸230×120×135mm；重量≤0.80kg；工作环境温度-5℃~50℃；存储环境温度-20℃~70℃；操作环境湿度10%~90%(不结露)；通讯接口USB； | 台 | 1 |  |
| 3 | 人体成分分析仪 | 一、仪器特点：最大秤量：200kg ；分 度 值：0~200kg/100g ；电 源：专用变压器 ；功 率：17.5W；消耗电流：17.5W以下 ；身高设定：90cm~249cm ；配备专用变压器 打印纸。快速准确测出身体成分；内置全自动测量结果打印机；检测功能：体重、体脂肪率、体水分率、基础代谢量、基础代谢、年龄、内脏脂肪等级、肌肉量、骨量、小孩判定、BMI、体型判定、左右部位别测定。 二、参数： 测量电极-8点电极；测量频率-5kHz，50kHz，250kHz，500kHz ；测量电流-500μA ；测量部位-全身、右腿、左腿、右臂、左臂 ；测量范围-150Ω~1200Ω ； 检定精度-12Ω ；测量台595mm（长）×343mm（宽）×83mm（高）；高度830mm ；测量方法-电阻应变式 ；最大量程度/最小刻度-200kg/0.1kg；检定精度-0.2kg ；皮重-0~200kg/最小增量0.1kg ；体型-一般人/运动员 ；性别-男性/女性（两种指标库）；年龄-7岁~99岁 ；身高-90cm~249cm(1cm单位) ；显示屏-LCD 5列3行 ；输出界面-RS~232C（D SUB 9 pin）输出接口 ；电源（专用变压器）消耗-DC 5V 3.5A中心负极插头 ；电流-17.5W以下 ；工作温度-0℃~35℃ 。 三．配置清单 1、主机1台；电源1个；说明书1份；软件1套。下图型号仅供参考： 2、配套笔记本电脑1台：用来连分析仪，读取并处理相关检测数据。配置CPUi5及以上处理器/内存DDR3 6G及以上/2G独立显卡/硬盘500G/DVD刻录光驱/14英寸显示器/内置蓝牙、无线局域网卡/预装Win7系统。 3、配套彩色激光打印机1台：最大打印A4幅面 | 套 | 1 |  |
| 第六包 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 净化工作台 | 双人单面净化工作台，洁净等级： 100级@≥0.5μm(美联邦209E） 菌落数≤0.5个/皿·时（φ90mm培养平皿）；噪 音≤62dB(A) 平均风速： 0.25-0.45m/s(快慢双速）振动半峰值≤5μm（X.Y.Z) 照 度≥300Lx；电 源AC,单相220V/50HZ 最大功耗：250W；重 量：150KG 高效过滤器规格及数量：1130×455×38x① 荧光灯/紫外灯规格及数量：30Wx①/30Wx① 外形尺寸：1130×580×1530mm 工作区尺寸：1150×450×500mm | 台 | 1 |  |
| 2 | 手提式压力蒸汽灭菌锅 | 电源：220V；容积：18L；功率：2KW；重量：12kg；体积：420×420×600；移位式快开盖结构；电加热方式；自动排放冷空气；自涨式密封 | 台 | 2 |  |
| 3 | 病理组织切片 | 详单见附件1 | 片 | 2840 |  |
| 4 | 耐酸碱塑料浸泡缸 | 结构：外缸、内缸、缸盖；外缸尺寸：50×40×40；容积：30L | 个 | 2 |  |

附件1：病理组织切片

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肉芽组织 | 病变典型，染色清晰 | 张 | 80 |
| 2 | 肾浊肿变性 | 病变典型，染色清晰 | 张 | 80 |
| 3 | 肝脂变 | 病变典型，染色清晰 | 张 | 80 |
| 4 | 结核结节 | 病变典型，染色清晰 | 张 | 80 |
| 5 | 胃粘膜肠化 | 病变典型，染色清晰 | 张 | 80 |
| 6 | 支气管粘膜鳞化 | 病变典型，染色清晰 | 张 | 80 |
| 7 | 鳞状上皮癌 | 病变典型，染色清晰 | 张 | 100 |
| 8 | 恶性肿瘤细胞 | 病变典型，染色清晰 | 张 | 80 |
| 9 | 纤维瘤 | 病变典型，染色清晰 | 张 | 80 |
| 10 | 纤维肉瘤 | 病变典型，染色清晰 | 张 | 100 |
| 11 | 皮肤乳头状瘤 | 病变典型，染色清晰 | 张 | 80 |
| 12 | 胃溃疡病癌变 | 病变典型，染色清晰 | 张 | 80 |
| 13 | 胃原位癌 | 病变典型，染色清晰 | 张 | 80 |
| 14 | 慢性肺淤血 | 病变典型，染色清晰 | 张 | 80 |
| 15 | 慢性肝淤血 | 病变典型，染色清晰 | 张 | 80 |
| 16 | 肺出血性梗死 | 病变典型，染色清晰 | 张 | 80 |
| 17 | 脾梗死 | 病变典型，染色清晰 | 张 | 80 |
| 18 | 肠腺癌 | 病变典型，染色清晰 | 张 | 80 |
| 19 | 乳腺腺癌 | 病变典型，染色清晰 | 张 | 80 |
| 20 | 乳腺纤维腺瘤 | 病变典型，染色清晰 | 张 | 80 |
| 21 | 宫颈原位癌 | 病变典型，染色清晰 | 张 | 80 |
| 22 | 宫颈鳞癌 | 病变典型，染色清晰 | 张 | 80 |
| 23 | 炎性息肉 | 病变典型，染色清晰 | 张 | 80 |
| 24 | 异物肉芽肿 | 病变典型，染色清晰 | 张 | 80 |
| 25 | 动脉粥样硬化 | 病变典型，染色清晰 | 张 | 80 |
| 26 | 胃溃疡 | 病变典型，染色清晰 | 张 | 80 |
| 27 | 急性阑尾炎 | 病变典型，染色清晰 | 张 | 80 |
| 28 | 急性轻型肝炎 | 病变典型，染色清晰 | 张 | 80 |
| 29 | 急性重型肝炎 | 病变典型，染色清晰 | 张 | 80 |
| 30 | 亚急性重型肝炎 | 病变典型，染色清晰 | 张 | 80 |
| 31 | 慢性活动性肝炎 | 病变典型，染色清晰 | 张 | 80 |
| 32 | 大叶性肺炎（红肝期） | 病变典型，染色清晰 | 张 | 80 |
| 33 | 大叶性肺炎（灰肝期） | 病变典型，染色清晰 | 张 | 80 |
| 34 | 小叶性肺炎 | 病变典型，染色清晰 | 张 | 80 |
| 35 | 肺结核 | 病变典型，染色清晰 | 张 | 80 |

二、商务要求及其它

1、付款方式：设备到货后，经乙方安装、调试并经甲乙双方联合验收合格后十五个工作日内全额付款。甲乙双方签订合同时，乙方须提交合同总额的10%到甲方账户作为履约保证金，供货后转为质保金，质保期满无息退还。

2、质保期：最低免费质保一年，乙方可自报更优惠的质保时间。质保期内所有服务及配件全部免费，质保期外只收配件成本费，不收取工时费。

3、服务：设备出现故障后乙方或厂家的维修人员须在24小时之内到达现场。

4、培训：乙方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备。

5、交货时间：具体时间由甲方通知乙方。

6、交货地点：用户指定。