第三部分 项目说明

本项目内容为医疗设备采购，内容共分2个包，投标人可以就其一个或几个包进行投标，但供应商不得对包内的货物分解后进行响应。投标人所投产品技术性能不应低于采购清单中所列的技术要求。

- 采购清单及技术要求

A包 ：妇产为主的高端全身应用型彩色多普勒超声诊断仪   1台

- 设备主要用途：

妇产为主的高端全身应用型彩色多普勒超声诊断仪

2.主要技术规格及系统概述：

2.1基本技术规格：

2.1.1具有≥19”彩色逐行扫描无闪烁显示器或液晶纯平显示器，10.4英寸彩色触

摸屏操作。

2.1.2具有高分辩率二维灰阶成像全数字化智能优化技术

2.1.3 具有全自动、实时频谱多普勒显示及分析系统

2.1.4 具有智能化彩色血流成像优化技术

2.1.5 具有彩色血流图

2.1.6 具有多普勒能量图

2.1.7 具有谐波成像

2.1.8 具有三同步显像

2.1.9 具有一键自动优化技术

2.1.10 具有微血流显示技术

2.1.11 具有4D成像单元

2.1.12具有扫描助手功能

2.1.13具有复合成像技术

2.1.14具有斑点噪音抑制技术

2.1.15具有自动颈后透明层厚度测量

2.1.16具有自动颅内透明层测量

2.1.17具有二维灰阶血流技术

2.1.18所配软件为该机型的最新版本

2.2 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）计算包：

2.2.1 具有一般的测量（长度、面积、周长、体积等）

2.2.2 具有产科测量、产科应用软件（具有胎儿发育、预产期等评价指标及产科自动分析软件）

2.2.3具有心脏测量软件

2.2.4具有手动/自动血管测量、血流测量和分析

2.2.5具有针对不同脏器的测量和计算功能，如肾脏、睾丸、乳腺、甲状腺等。

2.2.5具有3D、4D成像定量分析软件

3.主要技术参数：

3.1 主机探头接口：激活接口大于等于3个

3.2 探头规格：

3.2.1 具有二维、彩色多频档可调超宽频或变频探头

3.2.2 二维：多频档基波、谐波频率可调

3.2.3 具有三同步功能

3.2.4 具有穿刺导向：探头有穿刺导向装置（凸阵、腔内）

3.2.5 经阴道腔内容积探头：基波频率4.0－8.0MHz，显示深度大于等于10cm

腹部凸阵探头：基波频率2.0－5.0MHz

3.2.6 声速聚焦：发射≥8段，可多段自动连续聚焦

3.2.7 扫描最大深度：≥30cm

3.2.8 通道数：数字化发射通道数1024，系统动态范围100dB

3.2.9 增益调节：B/D可独立调节，STC(DGC)分段≥8

3.2.10具有预设条件：针对不同的检查脏器及部位，预测最佳优化图像的检查条件，减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节

3.3彩色多普勒：

3.3.1显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示

3.3.2最大测量速度：PWD2.5MHz血流速度最大≥6.0m/s

3.3.3最低测量速度：小于2mm/s（非噪声信号）

3.3.4零位移动：≥6级

3.3.5 取样宽度及位置范围：宽度1mm至25mm,分25级

3.3.6 滤波器：多级高通滤波/低通滤波

3.3.7 显示控制：反转显示（左/右，上/下），多幅显示，局部放大

3.3.8 多普勒多种频率可变，频率扫描速度多级可调

3.4有效帧频

3.4.1容积帧频：65度角，18cm深时，帧频速度≥24帧/s

3.5 记录装置

3.5.1超声图像及病案管理：超声图像存储与病案管理功能，实时动态捕捉/存储超声图像，动态连续采集，多画面回屏电影回放，电影回放≥1000帧，回放速度可调，对比分析。病历资料存储、检索、统计，病历与对应的超声图像同时显现，并可翻阅所检索的病历

3.5.2 硬盘≥160G,具有磁/光盘存储图像功能，USB接口，光盘记录（标准光盘、动静态存储、刻录）

3.5.3 配备蓝韵网络版超声工作站1套（含：蓝韵网络版超声工作站、2013年新款联想品牌计算机、HP打印机）

3.5.4 黑白视频热敏打印机（Sony，110mm）

3.6 输出/输入：输入信号标准VCR外部复合S－视频，输出信号标准RGB彩色视频和复合S－视频

3.7 外置：配备符合该产品性能需求的稳压电源

3.8 可升级性：系统具有免费连续升级的性能

3.9 安全性能：符合国家进口安全质量要求

4. 技术服务、资料以及其他

4.1 技术服务:货物到达使用单位后,3天内派工程技术人员到达现场,开箱清点货物,组织安装、调试，并承担因此发生的费用

4.2 技术培训：卖方装机完后提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各项功能。根据设备技术要求，要求向买方提供操作、维修技术人员集中免费培训名额

4.3 技术资料（进口产品要求中英文对照）包括：

1）提供技术资料清单

2）制造技术资料标准

3）设备的验收标准及验收大纲

4）提供维护保养的具体内容和售后服务内容

5）设备正常运行时间及寿命

B包：腹部、小器官、肌骨及外周血管为主的全身应用型彩色多普勒超声诊断仪    1台

- 设备主要功能、用途：

腹部、小器官、肌骨及外周血管为主的高端全身应用型彩色多普勒超声诊断仪

2.主要技术规格及系统概述：

2.1基本技术规格：

2.1.1具有≥19”彩色逐行扫描无闪烁显示器或液晶纯平显示器,具有万向关节臂。

2.1.2具有高分辩率二维灰阶成像全数字化智能优化技术

2.1.3 具有全自动、实时频谱多普勒显示及分析系统

2.1.4 具有智能化彩色血流成像优化技术

2.1.5 具有彩色血流图

2.1.6 具有多普勒能量图

2.1.7 具有谐波成像

2.1.8 具有三同步显像

2.1.9 具有一键自动优化技术

2.1.10 具有微血流显示技术

2.1.11 具备宽景成像功能

2.1.12 具有弹性成像技术

2.1.13具有调幅造影成像技术

2.1.14 所配软件为该机型的最新版本

2.2 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）计算包：

2.2.1 具有一般的测量（长度、面积、周长、体积等）

2.2.2 具有产科测量、产科应用软件（具有胎儿发育、预产期等评价指标及产科自动分析软件）

2.2.3具有心脏测量软件

2.2.4具有手动/自动血管测量、血流测量和分析

2.2.5具有针对不同脏器的测量和计算功能，如肾脏、睾丸、乳腺、甲状腺等。

3.主要技术参数：

3.1 主机探头接口：激活接口大于等于3个

3.2 探头规格：

3.2.1 具有二维、彩色多频档可调超宽频或变频探头

3.2.2 二维：多频档基波、谐波频率可调

3.2.3 具有三同步功能

3.2.4 具有穿刺导向：探头有穿刺导向装置（凸阵、线阵、腔内）

3.2.5 腹部凸阵探头：基波频率2.5－7.0MHz

常规心脏微凸探头：基波频率1.5－5.4MHz

3.2.6 声速聚焦：发射≥8段，可多段自动连续聚焦

3.2.7 扫描最大深度：≥30cm

3.2.8 通道数：数字化发射通道数1024，系统动态范围100dB

3.2.9 增益调节：B/D可独立调节，STC(DGC)分段≥8

3.2.10具有预设条件：针对不同的检查脏器及部位，预测最佳优化图像的检查条件，减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节

3.3具有频谱多普勒：

3.3.1最大测量速度：PWD2.5MHz血流速度最大≥6.0m/s

3.3.2最低测量速度：小于2mm/s（非噪声信号）

3.3.3 多普勒多种频率可变，频率扫描速度多级可调

3.3.4零位移动：≥6级

3.3.5 取样宽度及位置范围：宽度1mm至25mm,分25级

3.3.6 滤波器：多级高通滤波/低通滤波

3.3.7 显示控制：反转显示（左/右，上/下），多幅显示，局部放大

3.4 彩色多普勒

3.4.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示

3.4.2 扇型扫描角度：5－65度选择

3.4.3 彩色显示帧频：心脏探头，65度角，18cm深时，频速度≥24帧/s

3.4.4 二维成像速度：心脏探头，65度角，18cm深时，频速度≥32帧/s

3.5 记录装置

3.5.1超声图像及病案管理：超声图像存储与病案管理功能，实时动态捕捉/存储超声图像，动态连续采集，多画面回屏电影回放，电影回放≥1000帧，回放速度可调，对比分析。病历资料存储、检索、统计，病历与对应的超声图像同时显现，并可翻阅所检索的病历

3.5.2 硬盘≥160G,具有磁/光盘存储图像功能，USB接口，光盘记录（标准光盘、动静态存储、刻录）

3.5.3 配备蓝韵网络版超声工作站1套（含：蓝韵网络版超声工作站、2013年新款联想品牌计算机、HP打印机）

3.5.4 黑白视频热敏打印机（Sony，110mm，USB接口）

3.6 输出/输入：输入信号标准VCR外部复合S－视频，输出信号标准RGB彩色视频和复合S－视频

3.7 外置：配备符合该产品性能需求的稳压电源

3.8 可升级性：系统具有免费连续升级的性能

3.9 安全性能：符合国家进口安全质量要求

4. 技术服务、资料以及其他

4.1 技术服务:货物到达使用单位后,3天内派工程技术人员到达现场,开箱清点货物,组织安装、调试，并承担因此发生的费用

4.2 技术培训：卖方装机完后提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各项功能。根据设备技术要求，要求向买方提供操作、维修技术人员集中免费培训名额

4.3 技术资料（进口产品要求中英文对照）包括：

1）提供技术资料清单

2）制造技术资料标准

3）设备的验收标准及验收大纲

4）提供维护保养的具体内容和售后服务内容

5）设备正常运行时间及寿命

二、商务要求及其它

1、付款方式：设备到货后，经乙方安装、调试并经甲乙双方联合验收合格后，财政厅根据招标人提交的支付申请按合同约定向中标供应商全额付款。

2、质保期：免费质保36个月，投标人可自报更优惠的质保时间。质保期内所有服务及配件全部免费，质保期外只收配件成本费，不收取工时费。

3、服务：设备出现故障后投标人及厂家的维修人员须在24小时之内到达现场。

4、培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备。

5、交货时间：合同签订后45天之内。

6、交货地点：用户指定地点。