项目说明

采购内容：本项目共二十三个包，包一、超高效液相色谱系统（原装进口）：1套；包二、高效液相色谱系统：2套（原装进口）；包三、高效液相色谱系统（原装进口）：7套；包四、高效液相色谱系统（原装进口）：1套；包五、气相色谱仪（原装进口）3套；包六、超高效液相色谱/三重四级杆串联质谱联用仪（原装进口）：1套；包七、超高效液相色谱/三重四级杆串联质谱联用仪（原装进口）：1套；包八、超高效液相色谱/高分辨质谱联用仪（原装进口）：1套；包九、离子色谱系统（高端、原装进口）：1套；包十、紫外分光光度计（原装进口）1台；包十一、原子吸收光谱仪（原装进口）2套；包十二、傅立叶变换红外光谱仪（原装进口）1套；包十三、库伦滴定仪（原装进口） 1台; 包十四、精子质量自动分析系统（原装进口）1套；包十五、包埋盒打号机 （原装进口） 1台；包十六、玻片打号机（原装进口）1台；包十七、全自动染色机（原装进口）1台；包十八、台式冷冻离心机（原装进口）2台，包十九、双螺杆挤出及毛细流变测试系统（原装进口）：1套；包二十、国产药物溶出试验仪1套（包括 ZKT-7F台式真空脱气仪  2台）；包二十一、国产氮气发生器（一拖四）：1套。包二十二、进口洗板机(原装进口)：1套；包二十三、尸检锯（原装进口）：1台

本项目为福瑞达医药集团药物分析与质量控制中心创新能力建设项目设备采购，供应商对所报项目包内货物和服务必须整体响应，不得对其分解后进行响应。标注“*”号的为关键技术参数，投标文件中单包设备出现关键技术参数的负偏离将导致废标。

采购清单及技术要求：

包一、超高效液湘色谱系统：1套+3Q认证（原装进口）

工作环境：

- 环境温度：摄氏4-40度.

- 环境湿度：20-80%.

- 电压：90-264V

- 性能指标

四元超高效梯度系统或二元超高效梯度

流速范围：0.010 - 2.000 -5.000ml/min. 以 0.001ml/min 为增量

流量精度：0.075% or ±0.02min SD

溶剂数量：4，可扩展到9路溶剂

最高操作压力：≥14500psi，安全测试压力20000psi。

延迟体积：<400µL，不随反压变化（包括100µL混合器）

五通道在线脱气机，流动相与针清洗溶液均脱气，有效降低交叉污染

混合方式：四元梯度低压混合或二元高压混合，

流速准确度：±1.0%

梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化

梯度精度：<0.15% or ±0.04min SD，不随反压变化

压缩补偿：自动，连续

*梯度曲线：11种梯度曲线，线性、步进、凹线和凸线

延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化

Auto blend plus技术，内置定标曲线，能够按照用户设定的值自动平衡缓冲盐溶液的ph值，

样品管理系统

样品数量：96孔板、384孔板、24x4ml瓶、48x2ml瓶，可扩展到8000样品位。

进样范围：0.1 - 10.0L，最高可扩展到250L

控温范围：4.0 - 40.0℃

进样次数：每个样品1 - 99次进样

进样精度：<0.5%RSD

进样线性度：>0.999

样品污染度：<0.004%

柱温箱（CH-A）

控温范围：20--90℃，0.1℃为增量

控温准确度：±0.5℃

温度稳定性：±0.3℃

柱使用追踪：色谱柱有eCord信息管理器，自动记录使用记录。

柱管理器（CM-A）

控温范围：4.0 – 90.0℃，0.1℃为增量

控温准确度：±0.5℃

温度稳定性：±0.3℃

柱使用追踪：色谱柱有eCord信息管理器，自动记录使用记录。

二极管阵列检测器

波长范围：190 到 800 nm

光源：单灯系统，全程只用氘灯，不用钨灯

数字分辨率：1.2nm

波长准确度：1.0 nm

波长重现性：0.1 nm

基线噪音：15×10-6AU

基线漂移：≤1.0×10-3AU/hour

采样率：80Hz

流通池体积：500nL

光程：10mm

操作压力：1000psi

色谱软件（原厂软件，提供原厂光盘及序列号。用户只需网络版的软件）

是在最新Windows 7（64位）操作系统下编写和测试，支持多窗口、多任务的操作模式。

可以双向连接（仪器控制和数据采集）本厂的各种泵和检测器（紫外、示差、二极管阵列、蒸发光散射、荧光、电化学、电导、单级质谱），也可以控制和采集其它厂商的气相和液相系统数据。

原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。

内置ORACLE® 11g版图文数据库：强大的数据管理功能，保证数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据。

多级操作界面：操作者可根据需要，选择不同操作界面，适合初学者使用、常规实验分析和专家级分析。

报告的编辑和排版：结果可以有单个报告或综合报告。报告的版式可以编排，操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。

具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰，防止了数据的误删除。

可以进行色谱峰的积分和标定。

支持多种定量曲线方式。

可以对色谱峰建立各种积分方式和积分事件。

直观而强大的谱图比较功能。对光电二极管检测器的数据可以建立光谱谱库；可以对色谱峰进行纯度分析以判断是否有共流出物。

用溶剂角及噪音角计算色谱峰一致性。

三维光谱图可以任意转动。

原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel/PDF等）。

2.7人员培训

负责用户每台2名操作人员的技术培训，承担培训费用和差旅费（机票、车票、住宿费）。使操作人员达到能独立、熟练操作的程度。

2.8备件

| 主泵用单向阀 2个/包 |  |
| --- | --- |
| 传感器至单向阀管路 |  |
| 在线过滤组件 |  |
| 色谱柱3根 3Q认证（FDA IQ/PQ/OQ） |  |
| 配套用电脑打印机及正版中文版Windows 7 自动进样针2个 样品瓶及配套盖子、瓶垫，白色、棕色各400套 泵头密封垫4个 在线过滤器4个 PERK头 10个， 不锈钢头5个，peek管线3米 进口1L玻璃溶剂瓶4个 |  |

包二、高效液湘色谱系统：2套+3Q认证文件（原装进口）

1工作环境：

1.1环境温度：摄氏4-40度.

1.2环境湿度：20-80%.

2电压：100-240V

性能指标

四元高效梯度系统

控制器：内置程序控制器，液晶显示，按键操作，E2PROM程序存储，可以存储方法，在电脑软件不能控制仪器时可单独控制仪器。

工作模式：相互独立、电子控制的双柱塞直线驱动装置，双压力传感器反馈回路，无需混合器和阻尼器

流速范围：0.01 – 5-10.000 ml/min. 以 0.001ml/min 为增量

流量精度：≤0.075% RSD or ≤0.02min SD

溶剂数量：4

最高操作压力：5000psi

延迟体积：<650µL，不随反压变化

混合方式：低压混合，四元梯度

流速准确度：±1.0%

梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化

梯度精度：<0.15% or ±0.02min SD，不随反压变化

压缩补偿：自动，连续

梯度曲线：11种梯度曲线，线性、步进、凹线和凸线

延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化

样品管理系统

样品数量：120位

进样针清洗：针内外每次进样后通过专用流路自动清洗

进样范围：0.1 – 100.0L，最高可扩展到2000L

进样次数：每个样品1 - 99次进样

进样精度：<0.5%RSD

进样线性度：>0.999

样品污染度：<0.005%

最小样品量：剩余10L

控温模块

柱温箱

控温范围：20（室温以上5℃） - 65℃，1℃为增量

控温准确度：±0.5℃

温度稳定性：±0.3℃。

二极管阵列检测器

波长范围：190 到 800 nm

光源：单灯系统，全程只用氘灯，不用钨灯

二级管个数：≤512

带宽：1.2nm

数字分辨率：1.2nm

波长准确度：1.0 nm

波长重现性：0.1 nm

基线噪音：10×10-6AU

基线漂移：≤1.0×10-3AU/hour

采样率：80Hz

流通池体积：8.4L

光程：10mm

操作压力：1000psi

色谱软件（原厂软件，提供原厂光盘及序列号。用户已有网络版接口）

是在最新Windows 7（64位）操作系统下编写和测试，支持多窗口、多任务的操作模式。

可以双向连接（仪器控制和数据采集）本厂的各种泵和检测器（紫外、示差、二极管阵列、蒸发光散射、荧光、电化学、电导、单级质谱），也可以控制和采集其它厂商的气相和液相系统数据。

原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。

内置ORACLE® 11g版图文数据库：强大的数据管理功能，保证数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据。

多级操作界面：操作者可根据需要，选择不同操作界面，适合初学者使用、常规实验分析和专家级分析。

报告的编辑和排版：结果可以有单个报告或综合报告。报告的版式可以编排，操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。

具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰，防止了数据的误删除。

可以进行色谱峰的积分和标定。

支持多种定量曲线方式。

可以对色谱峰建立各种积分方式和积分事件。

直观而强大的谱图比较功能。对光电二极管检测器的数据可以建立光谱谱库；可以对色谱峰进行纯度分析以判断是否有共流出物。

用溶剂角及噪音角计算色谱峰一致性。

三维光谱图可以任意转动。

原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel/PDF等）。

3.6、消耗品（每台配置数量）

3.6.1 自动进样针2个、色谱柱6根。

3.6.2 样品瓶及配套盖子、瓶垫，白色、棕色各400套

3.6.3 泵头密封垫4个

3.6.4 在线过滤器4个

3.6.5 PERK头 10个， 不锈钢头5个，peek管线3米

3.6.6 进口1L玻璃溶剂瓶4个

3.7、计算机、激光打印机技术要求：

3.7.1 计算机： 联想品牌机各一套

处理器 英特尔® 酷睿™ 2双核 处理器E7600

主频≥3.0G，二级缓存≥3MB

操作系统 正版中文版Windows 7

存储系统 4G（2×2G）DDR3 /320G 7200转高速SATA硬盘

显示系统 5ms极速飞梭式22”宽屏液晶显示器

Geforce 7300LE 128M DDRII PCI-E 高性能独立显卡

3.7.2 打印机技术指标

激光打印机类型：黑白激光 惠普品牌

打印分辩率(dpi)：600×600
黑白打印速度(ppm)：14
最大打印幅面：A4

4. 技术支持和服务

4.1设备安装、调试和验收和服务

仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。仪器的安装调试及现场培训需在30个工作日内完成。

4.2人员培训

负责用户每台2名操作人员的技术培训，承担培训费用和差旅费（机票、车票、住宿费）。操作人员，达到能独立、熟练操作的程度，培训时间应不少于4天。

配置清单：两套标准配置及所需的十余项配件、备件、耗材等

包三、高效液相色谱仪7套（原装进口）

1、四元梯度输液泵

工作模式：电子控制的双柱塞泵

溶剂数：四元

流速范围：0.050～（5-10.000）mL/min，以0.001递增

流速精度：≤0.075%RSD

流速准确度：±1.0%

最大耐受压力：354-600bar（5000-8990psi）

混合范围：0.0—100.0%  以 0.1% 增量

梯度精度：0.2% RSD

2、自动进样器

样品瓶数：100位

进样精度：≤0.5%RSD

进样范围：0.1—100µL

样品交叉污染：＜0.1%

控温模块

3、检测器

3.1光电二极管阵列检测器（清单1-3）

波长扫描范围：190～800nm

波长准确度：±1nm

光谱分辨率：≤1.2nm

噪音值： 1.0x10-5AU，在254nm下测定

漂移：≤1.0×10-3AU/hour

采样率：80Hz

*流通池体积：8.4L

光程：10mm

操作压力：1000ps

可以设定波长范围扫描检测或者定点波长检测

3.2紫外可变波长检测器（清单4）

电子温度控制RRTC，降低基线漂移，改善灵敏度。

光源：氘灯

采样频率：80Hz

波长范围：190~600nm

波长准确度：1nm

噪音：±0.25×10-5AU

基线漂移：1×10-4AU at 254nm

3.3 荧光检测器（清单4）

性能：纯水拉曼〉3000

光源：氙闪灯，20W，寿命不低于4000h

脉冲频率：296Hz

波长重现性：±0.2nm

波长准确度：±3nm

激发单色器：全息凹面光栅，F/1.6，闪耀波长300nm，范围200-1200nm，零序，

带宽20nm

发射单色器：全息凹面光栅，F/1.6，闪耀波长400nm，范围280-1200nm，零序，

带宽20nm

采集速率：74Hz

波长范围：200-1200nm.

4、柱温箱

智能半导体柱温箱（清单1-3）（室温下10~80℃),30cm×3和+5℃至65℃(清单4)，

可以放置250mm长的色谱柱及保护柱

5、色谱软件

可以双向连接（仪器控制和数据采集）本厂的各种泵和检测器，也可以采集其它生产厂的气相和液相系统数据。

原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。

基于Windows NT/2000/XP的，全32位色谱工作站软件

6、消耗品（每台配置数量）

6.1 自动进样针2个

6.2 样品瓶及配套盖子、瓶垫，白色、棕色各400套

6.3 泵头密封垫4个

6.4 溶剂进样口过滤器2个

6.5 PERK头 5个， 不锈钢头5个，peek管线3米

6.6 进口1L玻璃溶剂瓶4个

6.7 色谱柱2-4根

7、计算机、激光打印机技术要求：

7.1 计算机 联想品牌机

处理器 英特尔® 酷睿™ 2双核 处理器E7600

主频≥3.0G，二级缓存≥3MB

操作系统 正版中文版Windows 7

存储系统 4G（2×2G）DDR3 /320G 7200转高速SATA硬盘

显示系统 5ms极速飞梭式22”宽屏液晶显示器

Geforce 7300LE 128M DDRII PCI-E 高性能独立显卡

7.2 打印机技术指标

激光打印机类型：黑白激光 惠普品牌

打印分辩率(dpi)：600×600
黑白打印速度(ppm)：14
最大打印幅面：A3

8.人员培训

负责用户每台2名操作人员的技术培训，承担培训费用和差旅费（机票、车票、住宿费）。操作人员，达到能独立、熟练操作的程度，培训时间应不少于4天。

配置清单1：两套标准配置+3Q及20余项其他配件、备件、耗材等（已有网络版序号）

配置清单2：两套标准配置+3Q及10余项其他配件、备件、耗材等（已有网络版序号）

配置清单3：两套标准配置+3Q及数项其他配件、备件、耗材等（安装省内公司、需配软件）

配置清单4：一套标准配置及10项其他配件、备件、耗材等（安装省外公司、需配软件）

包四、高效液相色谱（进口）1套+3Q认证文件

（符合cGMP 标准和FDA 21CFR Part 11 法规的要求,附3Q认证文件）

四元次高压泵       （≥600bar）

泵的工作原理：采用smart flow技术的串联双柱塞往复泵

流速范围： 0 –5- 10 mL/min  （以1μL 递增）

流速准度：± 0.1%

流速精度：<0.05% RSD

柱塞体积：79 μL

比例准度：±0.5%

比例精度：<0.2% SD （ 2 mL/min）

压力范围：2 - 62 MPa (620 bar, 8990 psi)

压力波动：<1%

流路数目：4

梯度延迟体积：690 µL（另外有 35 µL, 200 µL, 700 µL, 1400 µL可选）

混合器的类型：从向、径向混合，静态混合腔

后密封圈清洗：标配

柱塞杆密封圈紧密性监测：标配

溶剂脱气：4通道微膜脱气机

进样同步：标配

脱气机

二通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化，保证及时高效的脱气操作。

真空维持：自动监测真空状态，真空降低，自动启动真空泵，有效维持真空度。

通道数：4

每个通道的死体积：670 μL

最大流速：14,000 μL/min

自动进样器

样品盘类型：2.0 mL (120) 3 x 40 或者为1.8 mL (120) 3 x 40 或者 1.2 mL (216) 3 x 72 vials 及96孔板、384孔板进样

进样量 ：0 - 100 μL

进样量准度：± 0.5%

进样量精度：<0.25% RSD(最低<0.15% RSD)

进样量线性：Correlation Coefficient > 0.9999 RSD < 0.5% at 5 – 90 μL

所需的最小样品量：1 μL

交叉污染：< 0.005%

进样周期：< 15 s（进15 μL）

刺孔后偏移：标配

梯度稀释：标配

在线衍生：标配

温控范围：带温控4-40℃。

柱温箱

温控原理：半导体及风扇循环制冷

温度范围：5°C - 110°C (最低低于室温18°C)

温度准度：± 0.5°C

温度稳定性 / 精度：± 0.1°C

可放置的柱子数量：最多12根

柱子管理：同时管理4根

气体传感器：标配

湿度传感器：标配

温度传感器：标配

二极管阵列检测器

二极管数：1024

分辨率：<1 nm

狭缝宽度：软件设置

灯：氘灯、钨灯

灯识别：自动识别序列号

带宽：2.5 nm （ 254 nm）

通道数：8 + 3D UV 通道

波长范围：190-800 nm

波长准度：± 1 nm

波长精度：± 0.1 nm

自动校正：自检及狄玻璃校正

最大数据采集率：100 Hz

线性范围：2.0AU

流动池：13 μL

流动池识别：自动识别序列号

噪音：< 0.3×10-5AU（ 254 nm ）

漂移：< 1×10-4AU/h（ 254 nm ）

软件

1、原装英文数据处理系统

参数输入：仪器控制参数，数据采集及数据处理参数的设定；

数据库功能：具有数据库功能；

2、报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板；

3、诊断：自动诊断仪器各个组件的多种性能，内置多种常见的液相分析出错原因分析；

早期维护预警（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护；

4、能够不通过软件系统对模块进行独立控制。

5、可升级为网络化软件。

6、软件可控多家公司液相、气相、离子色谱等设备。

配套设备

1、 联想 电脑 。4G内存，1T硬盘，21寸液晶显示器，i5处理器。1

2、hp 激光打印机 1

3、常用配件：2.5u  4.6×75mm ，3.0×100mm xp 。Gold C18 250*4.6mm，5um色谱柱各一根 ，自动进样瓶 400个，在线过滤器滤芯1包，过滤头7个,注射器 样品环1个，管路接头备件包1。

3Q认证文件

人员培训

负责用户每台2名操作人员的技术培训，承担培训费用和差旅费（机票、车票、住宿费）。操作人员，达到能独立、熟练操作的程度，培训时间应不少于4天。

包五、气相色谱仪（进口）3套

1、气相色谱仪主要配置：气相色谱主机，分流/不分流进样口：2个/台，FPD检测器1个 ,TCD热导检测器1个， 16位自动进样器3个，150位进样器样品盘，2个12位顶空进样器，反控软件，保留时间锁定软件及谱库。极性、非极性、中性柱各3根。原装化学工作站（已有2套网络版），品牌计算机2，激光打印机2。
 2、技术参数
 2.1色谱性能：保留时间重现性:＜0.0008min；峰面积重现性:RSD＜1%。
2.2主机/台.：电子流量控制（EPC）：所有流量、压力均可以电子控制，以提高重现性，13路电子流量控制；压力调节可达0.001psi；采用大气压力传感器补偿高度或环境变化；具有3阶程序升压/升流；具有4种EPC操作模式：恒温，恒压，程序升压，程序升流。
2.3柱温箱：操作温度：室温以上4℃至450℃；温度设定：1℃ ，程序升温间隔 0.1℃；升温速度可达120℃/ min ；程序升温：20/21 阶；稳定性：＜0.01℃，即环境温度变化1℃，柱箱温度变化＜0.01℃；温度准确度：± 1%；炉箱冷却速度：450℃到50℃， 240秒；采用双通道柱流失补偿；最长运行时间可达999.99 min（16.7 h）；可使用最多8 个阀；除柱温箱外，还有独立加热区：6个（两个用于进样口，两个用于检测器，两个用于辅助加热区）。
2.4毛细柱分流/不分流进样口（具有电子压力控制功能）：最高温度：400℃；采用电子参数设定压力，流速和分流比；压力设定范围：0～150psi；流量设定范围：0～200ml/分钟N2，0～1250ml/分钟H2；压力设定精度：0.001psi；最大载气流量可达1250ml/min；优化隔垫吹扫的流量；具有方便的扳转式进样口维护；具备载气节省模式，可以节约气体用量。
2.5氢火焰离子化检测器（FID）：温度范围：1℃步进可达450℃；具有火焰熄灭监测功能和自动重新点火功能，自动调节点火气流；最低检测限：＜1.4pg C / sec；线性范围：＞107；数据采集速率可达500Hz，适于半峰宽小到25 ms 的峰。

2.6电子捕获检测器（ECD）

2.6.1最高使用温度：≥400℃；

2.6.2最低检测限：≤4.5 fg（lindane）；

2.6.3线性范围：>5*104；

2.6.5微池设计，最大限度减少污染并优化灵敏度；

2.6.6生产厂家应提供放射源回收业务。

放射源：＜15 mCi 的63Ni 的ß射线；标准EPC 尾吹气类型：氩/5% 甲烷或氮气，0 到150 mL/min。

2.7热导检测器（TCD）

2.7.1电子压力/流量控制

2.7.2最高操作温度：400°C

2.7.3最低检出限：<800pg丙烷/ml,使用He载气。

2.7.4线性动态范围：>105（±10%）。

- 2.7+ 火焰光度检测器（FPD）

- 检测器标配惰性化材料

- 最高使用温度：400°C

- 硫最低检出限(MDL)：< 2.5 pg S/sec

- 磷最低检出限(MDL)：< 0.045 pg P/sec

- 硫线性范围：> 1.0 E3

磷线性范围：> 1.0 E4

2.8顶空自动进样器

2..8.1 进样方法：顶空进样系统采用阀和定量管的进样方式。

标配的全电子气路技术，使用户可以采用软件对仪器进行全面控制

2..8.2样品位数：12个10 or 20 mL 样品瓶，1个加热位

2..8.3样品瓶温度设定范围：室温+5-300℃

2..8.4 与气相色谱仪为同一厂家，并可通过气相工作站反控

2.9自动进样器和自动进样盘：具有2个16位自动进样塔和1个150位进样盘，可实现双塔同时进样；进样速度：＜0.1s；进样量：0.1～50ul；具有重叠进样的功能，双塔双柱；进样针位置：2～30mm可调；样品容量：150+16位（2ml）；进样精度：RSD＜0.3%。
3.0化学工作站：中文原版软件，Win 7 操作环境；软件可反控仪器；软件具有保留时间锁定（RTL）应用软件；具有早期维修反馈功能（EMF），操作认证/性能认证功能（OQ/PV），实时仪器监控和智能诊断功能；软件图象化，灵活简单，操作易学；具备智能监控和诊断功能。

3Q认证文件
3.1、计算机、打印机：品牌计算机，其配置不低于：P4/3.0 GHz/ 4GB内存，1TB硬盘，可读写光驱, 19”LCD；激光打印机，数据备份计算机各1台
4、 每台消耗品 
4.1 气相色谱柱：弱极性、中等极性、强极性毛细管色谱柱各一根；
4.2消耗品：石墨密封垫30个；分流/不分流衬管20根；分流衬管5根；不分流衬管10根；10uL进样针6支；分流平板2个；柱接头6个；O型圈20个；无孔石墨垫10个；死堵3个；11mm低流失不沾连进样隔垫,2包（50/包）； 2 mL进样瓶5包（100/包）；蓝色样品瓶盖/红色硅橡胶隔垫，5包（100/包）；氧/水分捕集阱1个。
4.3高纯氮气（含气瓶）1个，配套稳压电源（功率能够满足仪器要求）1台。。
5技术服务
5.1 供应商免费提供中文操作手册一套。 
5.2自仪器安装调试合格之日起免费保修不少于一年。用户报修后8小时故障响应，48小时内到现场。保修期后免收工时费，配件7折。
5.3 用户现场免费安装，调试，培训。

5.4 供应商在中国境内设有专业的培训中心,为用户提供免费培训每台2人次。负担培训费用和差旅费（机票、车票、住宿费）。操作人员，达到能独立、熟练操作的程度，培训时间应不少于4天。

6 交货时间：合同签订后40个工作日内。

配置清单（F2）：1台标准配置主机（ FID+ ECD）及数项其他配件等

配置清单（F3）：1台标准配置主机（ FID+ TCD）及20余项其他配件等

配置清单（CW）：1台标准配置主机（FID+ ECD +FPD）及数项其他配件等（省外公司安装）

包六、超高效液相色谱/三重四级杆串联质谱联用仪：（中端、进口设备）：1套

投标设备档次及技术参数水平不得低于AB4500或AB5500或TQD或TSQ Endura等品牌。

一、基本要求：

一） 主机：串联四极杆质谱主机、超高效液相色谱主机， 配套计算机及打印机、原版相关软件等、3Q文件

机械泵

离子源：独立的电喷雾电离源ESI和独立的APCI源；

串联四极杆质量分析器

真空系统（带真空隔断阀）

碰撞室

检测器系统

超高效液相色谱仪【高压双三元液相色谱或高压二维液相色谱（具有脱盐功能，带切换阀、大于5路脱气及流动相）、高通量自动进样器带冷却功能、柱温箱】

供一台质谱用不间断电源，待机时间1hr

色谱柱 3根： C18  2.1*50mm，2.6μm或2.7μm  2根 ；C18  2.1*100mm，2.6μm  1根；在线滤器1套（2.1mm）包含0.2μm在线滤器柱芯。

二） 数据处理系统

包括仪器控制、数据处理等软件；定量分析软件；整体控制液相色谱的软件和相应接口；可扩展、搜索的定量LC/MS分析方法信息数据库，自动定量优化软件、定量分析数据质量监测软件。

二、超高效液相色谱/三重四级杆串联质谱联用仪性能指标

一） 离子源和进样系统

需配有独立的电喷雾源(ESI)和独立的大气压化学源(APCI)源。离子源外部无任何气路电路管路连接，安装离子源时即可实现气路电路连接，自动识别，实现零误操作。

可配固体样品直接进样离子源

离子源可加热，300度或以上，提高脱溶剂化效果。

离子源同时具备可随时为高分辨质谱联用的功能

全自动程序可调自动流路切换阀，可设定溶剂延迟或梯度结束或任何时间点切换HPLC流路到废液。内置大面积多边形同轴主动排废气设计，消除废气涡流，降低化学噪音，不锈钢排废管路，实现离子源腔体高温自洁净。

内置全自动注射泵和直接进样瓶，可通过软件也可通过操作面板自动设置，实现质谱直接进样自动调谐和校准，以及化合物质谱条件开发，每次可同时优化多个化合物，开发好的质谱条件可以自动保存为方法文件，直接用于样品分析。

离子源透镜：有效捕获离子并聚焦，独立一体化设计，采用不锈钢材质，拆卸清洗方

二）△真空系统

特殊设计的抽溶剂大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统, 无需额外水冷却系统，自动断电保护功能。具有真空隔断阀设计，在移去、清洗离子传输部件时，不需破坏真空即可实现快速更换, 待机时不需要消耗氮气。

三） 检测器

光电倍增器或电子倍增器，满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性。动态线性范围（106）；

四） 四极杆串联质谱仪性能指标

质量范围: 10－1,200 amu或以上，高质量端越大更优。

分辨率：三重四级杆全质量范围内，分辨率可到0.4 amu，在只需在方法设定设定界面简单选择即可，无需特殊调谐。提供数据界面证明。

质量数稳定性： 平均标准偏差≤0.1Da /24Hr，全质量范围偏差≤0.01%

0.4amu高选择性MS/MS  ESI正离子灵敏度

20fg利血平柱上进样，m/z609-195，信噪比≥1500:1, 原始数据或无平滑数据，同时满足6针重现性RSD<5%

0.4amu高选择性MS/MS ESI负离子灵敏度：

1pg氯霉素柱上进样，m/z321-152，信噪比≥20000:1,或更有， 原始数据或无平滑数据，同时满足6针重现性RSD<5%

在临床上的检测实例：激素类的0.4amu高选择性MS/MS ESI负离子灵敏度：100ppt雌二醇，进样体积10ul，SN>500:1；1ppb雌二醇， 进样体积≤10ul，连续六针RSD≤5%；线性范围≥e4，每个浓度与实际浓度的diff%≤10%。提供数据证明。

一次进样可完成＞20000组MRM的同时分析而不损失灵敏度

扫描速率 ≥10000 amu/s，步进0.1 amu。

线性范围：> 4x106。

碰撞室： 线性加速碰撞室或弯曲碰撞室，提高离子利用率，得到更强的信号强度，提高灵敏度，增加定量的功能。

扫描方式：具有全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）。

子离子确认功能：在检测MRM通道的同时采集目标化合物的子离子信号，并自动同标准品二级全扫描谱图实现比对、确证，在定量分析的同时实现定性功能，大大降低复杂痕量样品的假阳性。

五）超高效液相色谱仪【高压双三元液相色谱或高压二维液相色谱（具有脱盐功能，带切换阀、大于5路脱气及流动相）】

流速范围：0.001-2-10mL/min，以 0.001ml/min 为增量

最高操作压力：＞14500psi

延迟体积：95µL-690 µL，含50uL或其他体积混合器，不随反压变化。

△配置在线5-6路脱气机，满足所有溶剂在线脱气需求

流量精度：＜0.075%RSD

梯度精度：±0.15%，不随反压变化

梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化

进样针洗脱体系。

样品管理系统

样品数量：96x2ml或更多

进样范围：0.1-100 µL-  500 μL

进样次数：每个样品1—99次进样

进样精度：≤0.15%RSD

进样线性度：>0.999

△样品污染度：<0.004%，典型0.001%

进样器具有冷却功能，温控范围：4～40℃ 具有自动样品稀释，在线衍生等功能

柱温箱 控温范围：5℃-90℃ 控温精度：±0.3℃，包括六通或十阀自动进行色谱柱切换。

色谱柱容量：可放置2根150mm 超高效色谱柱。

软件可编程控制电子六通阀自动进行色谱柱切换。

六）附件：

6.1 产品使用说明书（纸质或电子版）

6.2 产品检验合格证书

6.3  3Q认证文件

七）.售后服务与培训：

7.1 免费用户使用现场安装调试。

7.2 安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期2年，质量保证期内全维修免费。

7.3 维修响应时间一般情况≤72小时。

7.4 所供型号产品下线后，继续提供不短于6年的零配件供应。

7.5 免费在仪器培训中心进行现场培训2名操作维护、开发技术人员，达到能独立、熟练操作的程度，培训时间应不少于4天。或 2人直至能完全独立操作。

附具体配置清单：

包七、超高效液相色谱/三重四级杆串联质谱联用仪（高端）：1套

申报设备档次及技术参数标准不得低于AB5500或AB5500Q或TQ-s或TSQ Endura或1260-6495 或LCMSMS8050等品牌。

一、基本要求：

一） 主机：串联四极杆质谱主机、超高效液相色谱主机， 配套计算机及打印机、原版相关软件等、3Q文件

机械泵

离子源：独立的电喷雾电离源ESI和独立的APCI源；

串联四极杆质量分析器

真空系统（带真空隔断阀）

碰撞室

检测器系统

超高效液相色谱仪【高压双三元液相色谱或高压二维液相色谱（具有脱盐功能，带切换阀、大于5路脱气及流动相）、高通量自动进样器带冷却功能、柱温箱】

供一台质谱用不间断电源，待机时间1hr

色谱柱 3根： C18  2.1*50mm，2.6μm或2.7μm  2根 ；C18  2.1*100mm，2.6μm  1根；在线滤器1套（2.1mm）包含0.2μm在线滤器柱芯。

二） 数据处理系统

包括仪器控制、数据处理等软件；定量分析软件；整体控制液相色谱的软件和相应接口；可扩展、搜索的定量LC/MS分析方法信息数据库，自动定量优化软件、定量分析数据质量监测软件。

二、超高效液相色谱/三重四级杆串联质谱联用仪性能指标

一） 离子源和进样系统

需配有独立的电喷雾源(ESI)和独立的大气压化学源(APCI)源。离子源外部无任何气路电路管路连接，安装离子源时即可实现气路电路连接，自动识别，实现零误操作。

可配固体样品直接进样离子源

离子源可加热，300度或以上，提高脱溶剂化效果。

离子源同时具备可随时为高分辨质谱联用的功能

全自动程序可调自动流路切换阀，可设定溶剂延迟或梯度结束或任何时间点切换HPLC流路到废液。内置大面积多边形同轴主动排废气设计，消除废气涡流，降低化学噪音，不锈钢排废管路，实现离子源腔体高温自洁净。

内置全自动注射泵和直接进样瓶，可通过软件也可通过操作面板自动设置，实现质谱直接进样自动调谐和校准，以及化合物质谱条件开发，每次可同时优化多个化合物，开发好的质谱条件可以自动保存为方法文件，直接用于样品分析。

离子源透镜：有效捕获离子并聚焦，独立一体化设计，采用不锈钢材质，拆卸清洗方

二）△真空系统

特殊设计的抽溶剂大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统, 无需额外水冷却系统，自动断电保护功能。具有真空隔断阀设计，在移去、清洗离子传输部件时，不需破坏真空即可实现快速更换, 待机时不需要消耗氮气。

三） 检测器

光电倍增器或电子倍增器，满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性。动态线性范围（106）；

四） 四极杆串联质谱仪性能指标

质量范围: 10－1,200 amu或以上，高质量端越大更优。

分辨率：三重四级杆全质量范围内，分辨率可到0.4 amu，在只需在方法设定设定界面简单选择即可，无需特殊调谐。提供数据界面证明。

质量数稳定性： 平均标准偏差≤0.1Da /24Hr，全质量范围偏差≤0.01%

0.4amu高选择性MS/MS  ESI正离子灵敏度

20fg利血平柱上进样，m/z609-195，信噪比≥1500:1, 原始数据或无平滑数据，同时满足6针重现性RSD<5%

0.4amu高选择性MS/MS ESI负离子灵敏度：

1pg氯霉素柱上进样，m/z321-152，信噪比≥20000:1,或更有， 原始数据或无平滑数据，同时满足6针重现性RSD<5%

在临床上的检测实例：激素类的0.4amu高选择性MS/MS ESI负离子灵敏度：100ppt雌二醇，进样体积10ul，SN>500:1；1ppb雌二醇， 进样体积≤10ul，连续六针RSD≤5%；线性范围≥e4，每个浓度与实际浓度的diff%≤10%。提供数据证明。

一次进样可完成＞20000组MRM的同时分析而不损失灵敏度

扫描速率 ≥10000 amu/s，步进0.1 amu。

线性范围：> 4x106。

碰撞室： 线性加速碰撞室或弯曲碰撞室，提高离子利用率，得到更强的信号强度，提高灵敏度，增加定量的功能。

扫描方式：具有全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）。

子离子确认功能：在检测MRM通道的同时采集目标化合物的子离子信号，并自动同标准品二级全扫描谱图实现比对、确证，在定量分析的同时实现定性功能，大大降低复杂痕量样品的假阳性。

五）超高效液相色谱仪【高压双三元液相色谱或高压二维液相色谱（具有脱盐功能，带切换阀、大于5路脱气及流动相）】

流速范围：0.001-2-10mL/min，以 0.001ml/min 为增量

最高操作压力：＞14500psi

延迟体积：95µL-690 µL，含50uL或其他体积混合器，不随反压变化。

△配置在线5-6路脱气机，满足所有溶剂在线脱气需求

流量精度：＜0.075%RSD

梯度精度：±0.15%，不随反压变化

梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化

进样针洗脱体系。

样品管理系统

样品数量：96x2ml或更多

进样范围：0.1-100 µL-  500 μL

进样次数：每个样品1—99次进样

进样精度：≤0.15%RSD

进样线性度：>0.999

△样品污染度：<0.004%，典型0.001%

进样器具有冷却功能，温控范围：4～40℃ 具有自动样品稀释，在线衍生等功能

柱温箱 控温范围：5℃-90℃ 控温精度：±0.3℃，包括六通或十通阀自动进行色谱柱切换。

色谱柱容量：可放置2根150mm 超高效色谱柱。

软件可编程控制电子六通阀自动进行色谱柱切换。

六）附件：

6.1 产品使用说明书（纸质或电子版）

6.2 产品检验合格证书

6.3  3Q认证文件

七）.售后服务与培训：

7.1 免费用户使用现场安装调试。

7.2 安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期2年，质量保证期内全维修免费。

7.3 维修响应时间一般情况≤72小时。

7.4 所供型号产品下线后，继续提供不短于6年的零配件供应。

7.5 免费在仪器培训中心进行现场培训2名操作维护、开发技术人员，达到能独立、熟练操作的程度，培训时间应不少于4天。或 2人直至能完全独立操作。

附具体配置清单：

包八、超高效液相色谱/高分辨质谱联用仪：1套

1. 申报设备技术指标及机型档次不得低于Q-Exactive Focus四杆杆-轨道阱-高分辨串联液质联用仪或AB5500Q或Xevo G2-XS  QTOF 或 G2-S MS  QTOF或Agilent 6560或 LCMS-IT-TOF或其他QTOF机型

2.设备用途

应用于药学研究、安全评价、实现未知化合物的成分准确筛选、鉴定、定量、确证等。能满足完全未知有机物的精确定性与定量分析的高分辨串联组合质谱。

3.使用环境条件：

3.1. 电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz

3.2. 环境温度：15-35℃或10-30度

3.3. 相对湿度：20-85%或<80%

3.4. 仪器可连续正常运行

3.5. 工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定

4. 技术指标：

4.1 与高分辨率70000(在m/z 200)以上的质谱配套的超高压快速液相部分

4.1.1超高效液相色谱仪【高压双三元液相色谱或高压二维液相色谱（具有脱盐功能，带切换阀、大于5路脱气及流动相）】

4.1.1.1压力和流量范围： 最大压力：≥100Mpa; 流量0 -2-10.000 mL/min，步进0.001 mL/min或其他

4.1.1.2流量准确度：≤ ±0.15%;

4.1.1.3流量精密度：<0.05%;

4.1.1.4 梯度混合准确度：< 0.2%;

4.1.1.5 梯度混合类型：二维二元或双三元高压梯度混合，5-6种溶剂选择；

4.1.1.6泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞；

4.1.1.7液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况；

4.1.1.8 脱气：5-6通道以上在线真空脱气；内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化，保证及时高效的脱气操作。真空维持：自动监测真空状态，真空降低，自动启动真空泵，有效维持真空度。

pH耐受范围：1~14

4.1.2  柱温箱

4.1.2.1 温控范围： 5˚C-90˚C，步距1˚C。温控原理：半导体及风扇循环制冷

4.12.2 温度准确度：±0.5℃；

4.1.2.3 温度稳定性：±0.1℃；

4.1.2.4 温度精度：±0.1℃；

4.1.2.5 柱温箱容量：6根色谱柱带保护柱；最长30cm色谱柱或可放置3根30cm的柱子

4.1.2.6 柱温箱有六通阀或十通自动切换阀，可用于在线样品前处理、脱盐等应用；

4.1.2.7 具有湿度传感器，气体传感器，温度传感器，在线监测溶剂泄漏情况；

4.1.3  自动进样器

4.1.3.1   120位1.8ml或2ml样品瓶，兼容96或384孔板；或其他大于96位

4.1.3.2 进样体积：0.01~100μL；

4.1.3.3 进样体积精确度：±0.15% RSD；

4.1.3.4 交叉污染：0.001%；

4.1.3.5 自动防沉淀振摇及侧移功能；

4.1.3.6 在线稀释和在线衍生功能；

4.1.3.7 具有内外针自动清洗功能；

4.1.3.8 控温范围：4-45℃

4.1.4二极管阵列检测器

二极管数：1024

分辨率：<1 nm

狭缝宽度：软件设置

灯：氘灯、钨灯

灯识别：自动识别序列号

带宽：2.5 nm （ 254 nm）

通道数：8 + 3D UV 通道

波长范围：190-800 nm

波长准度：± 1 nm

波长精度：± 0.1 nm

自动校正：自检及狄玻璃校正

最大数据采集率：100 -200 Hz

线性范围：2.0AU

流动池：13 μL

流动池识别：自动识别序列号

噪音：< 0.3×10-5AU（ 254 nm ）

漂移：< 1×10-4AU/h（ 254 nm ）

4.15色谱软件

4.151、原装英文数据处理系统

参数输入：仪器控制参数，数据采集及数据处理参数的设定；

数据库功能：具有数据库功能；

4.152、报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板；

4.153、诊断：自动诊断仪器各个组件的多种性能，内置多种常见的液相分析出错原因分析；

早期维护预警（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护；

4.154、能够不通过软件系统对模块进行独立控制。

4.155、可免费升级为网络化软件。

4.2  质谱部分技术参数

4.2.1质量分析器：采用四极杆与轨道阱高分辨质谱串联组合或具有超高灵敏度的三重串联四极杆质谱仪+ 线性离子阱或其他QTOF或QTROP

4.2.2  四极杆: 要求金属钼双曲面四极杆，其选择性<0.5Da或其他

4.2.3  前级四极杆质量范围：m/z 10-2000或m/z：或其他更大范围。

4.2.4  定性能力（高分辨率）：要求所提供设备的分辨率≥70,000（在m/z200时），且在提高仪器分辨率时，（分辨率从17500（在m/z200），按每递增倍数至70000），设备的灵敏度保持不降低，须提供实验谱图等证明材料，且同时作为安装验收指标；

4.2.5  质量准确度（MS和MS/MS）：分辨率保持在70000 FWHM或以上时（在m/z200），内标：<1 ppm，外标：<3 ppm

4.2.6  质量轴稳定度：设备一次校正后不再校正或定时校正，且不使用内标情况下，分辨率保持在70000 FWHM或以上时（在m/z200），连续48个小时内重复进样100fg利血平，609质量精确度≤1ppm；须提供实验谱图等证明材料或更优

4.2.7 质谱采集速率：分辨率≥70000FWHM时（在m/z200），>3张/S，一次扫描可以选择10个母离子

4.2.8 有效的正负离子切换速度: <1秒；作为有效的正负离子，分辨率保持在70000 FWHM或以上时（在m/z200）：

正负离子切换后，灵敏度不下降；

正负离子切换后，能保持对于实验结果有效的精确质量数，具体要求如下：设备在进行快速切换连续运行2小时，质量轴的稳定性<2ppm; 即用0.5ppb氯霉素和0.5ppb克伦特罗混合溶液作为测试液，蠕动泵连续进样2小时，正负快速扫描同时监测氯霉素和克伦特罗分子离子峰，两者质量稳定性偏差<2ppm；须提供实验谱图等证明材料，作为验收指标

4.2.9  定量能力（灵敏度）

4.2.9.1 全扫描Full Scan（m/z 100-900）灵敏度（分辨率设定在70000 FWHM或以上）：50fg 利血平柱上进样， S/N>400:1（peak to peak）

4.2.9.2 选择离子扫描SIM灵敏度（分辨率保持在70000 FWHM或以上（在m/z200））：25fg 利血平柱上进样 S/N≥1500:1 （peak to peak）

4.2.9.3  动态范围：分辨率设定为不小于70000 (FWHM）（在m/z200）时,以克伦特罗为目标物，线性范围≥105 （1ppt~100ppb的浓度水平），需提供实验谱图等证明材料

4.2.10  高分辨（≥70,000（在m/z200））扫描模式：

4.2.10.1 高分辨全扫描MS和高分辨二级扫描MS/MS

4.2.10.2 高分辨选择离子扫描SIM

4.2.10.3 高分辨全子离子碎裂扫描

4.2.10.4 高分辨正负离子切换扫描

4.2.10.5 高分辨全扫描依赖的二级离子扫描

4.2.10.6 高分辨目标选择离子依赖的二级离子扫描

4.2.10.7 高分辨中性丢失扫描

4.2.10.8 高分辨数据非依赖采集

4.2.11 检测器：无损检测器，使用寿命≥10年，不需要维护。 若采用微通道板（MCP）或电子倍增器等消耗性类型检测器的质谱，需额外提供相应备用检测器20个。

4.3或如下质谱性能指标

4.3.1 四极杆选择质量范围： m/z 20-16，000，TOF质量范围：m/z 20-100,000。或 ：m/z 50 ～ 5,000 ,  m/z 50 ～ 3,000(MSn)；

4.3.2分辨率：在仪器可实现的最大采样速率下，可以保证分辨率≥40,000 FWHM（m/z 956），即分辨率不受采样速率影响。或自动调谐正离子模式：>10000 at m/z 100~1700；自动调谐负离子模式：>10000 at m/z 100~1700；；

4.3.3 质量精确度，外标法MS及MS/MS模式达到<1 ppm。或质量准确度： MS模式：<2ppm; MS/MS模式：<2 ppm；MS3<2ppm

4.3.4灵敏度（全扫描模式）：1 pg利血平，柱上进样，MS模式下，S/N ≥ 1500:1;TOF-MRM模式,S/N>8000:1;  且原始数据，无平滑。或 ESI MS正离子模式：     5pg 利血平（m/z 609.2807）直接进样, S/N>50:1；ESI MS/MS正离子模式： 5pg 利血平（m/z 609.2807）直接进样，考察195、397、448 m/z，S/N>200:1

4.3.5谱图内动态范围：在全扫描模式下，可达5个数量级。

4.3.6采样速率：MS和MS/MS全质量扫描范围，每秒30张谱图。或 扫描速度，MS模式：扫描20 张MS谱/秒；MS/MS模式： 10张 MS/MS谱/秒; MS3模式：5张 MS3/秒

4.3.7同位素分布：能够准确获取化合物不同同位素峰的丰度比，具有同位素丰度筛选功能，筛选基于真实同位素比例分布的元素分析功能，减少假阳性。结合精确质量以及串联质谱MS/MS的三维信息，可靠预测未知物分子式。

4.3.8LC/MS接口：形式: ESI, APCI; 流量：200uL/min；

4.3.9质量分析器：高频四极杆离子阱×带反射器（DSR）飞行管；

4.3.10飞行管：1.8m全温控飞行管，控温精度：40+/-0.3 deg.；

4.3.11检测器：超高速微通道板(MCP)型二次电子倍增管；

43.12.检测离子：正/负离子检测，可瞬时同步切换；

正/负/全扫描的任意组合切换扫描、  谱图内线性范围: ≥104

检测器采集数据速度4G Hz

4.3.13真空系统：主泵--三极泵差动排气系统—210L/sec涡轮分子复合泵×1；两个独立空气冷却

4.3.14轮分子复合泵；免维护。自动断电保护功能。初段/辅助泵--28m3/hr 油旋转泵；

4.3.15质谱调谐和校正系统：

可全自动质谱调谐及质量轴校正。通过软件控制，可自动进行正负模式的全扫描的质朴参数调谐及质谱轴校正，并将调谐结果自动存储为分析方法的一部分。操作简单，可消除人为干扰。

4.3.16分子式预测软件：可以同时进行高质量精度和多级质谱的分析,准确判断化合物分子式软件

5. 配置

5.1  高分辨质谱仪主机一台，配套的机械泵及真空系统，注射泵1个及六口的切换阀一个或其他。

5.2 电喷雾源ESI和APCI离子源、

5.3 仪器控制和数据处理系统软件，且该系统软件要求完全控制质谱主机及液相色谱系统包含计算机、打印机

5.4 配置相关应用数据处理软件：

仪器控制和数据处理系统软件，应用于差异表达及代谢组学软件和结构解析软件（风险监测必须需要的，须包含15万以上化学结构式及3万以上碎片图）（提供软件截图证明）。

5.5 液相色谱：超高压液相色谱系统一套（包括高压双三元液相色谱或高压二维液相色谱、自动进样器、二极管阵列检测器、柱温箱及自动切换阀等）

5.6 一年的消耗品备件包和仪器维修专用工具包

5.7 色谱柱：配套用色谱柱3根，常规色谱预柱芯10根或在线滤器等

5.8 样品瓶：常规液相样品瓶500个（包含瓶，盖及垫），泵油 4L。

5.9 其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品

5.10 仪器国内配套：进口N2发生器0套；10KVA UPS电源一套，要求1小时以上；

6.附件：

6.1 产品使用说明书（纸质或电子版）

6.2 产品检验合格证书

6.3  3Q认证文件

7.售后服务与培训：

7.1 免费用户使用现场安装调试。

7.2 安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期2年，质量保证期内全维修免费。

7.3 维修响应时间一般情况≤72小时。

7.4 所供型号产品下线后，继续提供不短于6年的零配件供应。

7.5 免费 在仪器培训中心进行现场培训2名操作维护、开发技术人员，达到能独立、熟练操作的程度，培训时间应不少于4天。

8.验收：按供应方提供的技术数据、合同数据和标书指标验收。

9. 附配置清单

包九、离子色谱系统（高端原装进口）：1套；

1、投标设备档次及技术标准不得低于###-5000+型和##940型等品牌。

2 应用范围及工作条件：适用于样品中阴阳离子、有机酸、有机胺类物质及糖和氨基酸的分析

2.1  工作电源：220V，50HZ

2.2  环境温度： 5 -45℃；：

2.3  湿度范围：20-80%相对湿度

3. 技术要求

3.1离子色谱系统，包括淋洗液瓶，四元梯度泵（带有原装进口泵前脱气装置）或高压泵单元（含智能芯片）3套，在线电解淋洗液发生器，内置电动六通阀，双温控模块，保护柱，分析柱，阴阳离子自动电解连续再生微膜抑制器（实物，非使用电子抑制等软件功能）和电导检测器。

3.2所有的离子色谱流路均标配采用原厂PEEK材质，须包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路，不得国内改装。具有针对泵、温控电导检测器和实时系统的软件控制面板。具有在线高压梯度淋洗功能和低压四元梯度功能。该梯度淋洗功能须有专利文件证明或计量器具型式注册表。

3.3泵：高性能/低脉冲低压四元双柱塞泵或高压泵单元（含智能芯片）3套，采用化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路。适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂，可以对四种不同淋洗液进行梯度混合。

3.3.1流速范围：单泵头最大流速需达到8.00 mL/min 或0.001-20 mL/min

3.3.2最大压力：31 Mpa(4500 psi)

3.3.3流速最大误差<0.1%

3.4  电导检测器：（包括检测阴阳离子）

3.4.1必须与自动电解连续再生微膜抑制器联用，降低系统背景，提高信噪比。也可与采用柱抑制与二氧化碳抑制器的双抑制方式联用。须具有温度补偿功能，以适应因环境变化而产生的灵敏度差异

3.4.2 电导池体积：<1.0 μL.

3.4.3 全程信号输出范围：0--13000 μS

3.4.4 检测器分辨率（检测器最小分度值）：0.0025nS/cm，需提供计量器具型式注册表

3.4.5 检测器耐受最大压力：8 MPa

3.4.6信号采集频率：100Hz

3.5  具有专利技术的原厂生产自动电解连续再生微膜抑制器：无需外加硫酸进行轮流再生。具有高容量，免维护，低背景电导，低噪声和稳定的基线。不需使用蠕动泵

3.5.1 原厂生产阴离子自动电解连续再生微膜抑制器:1 套，可耐反压300 psi 以上

3.5.2 	原厂生产阳离子自动电解连续再生微膜抑制器 1 套，须有实物，不能以虚拟软件功能代替，具备连续再生电解抑制和化学抑制功能，可耐反压300 psi以上

3.6  色谱分析柱:由原厂生产的高效高容量分离柱（250*4 mm）及相应的保护柱（50*4mm）组成，色谱柱须采用聚合物基质，耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，100%兼容反相试剂,使用强酸强碱淋洗液

3.6.1  原厂生产阴离子分离柱及保护柱 3套，耐受pH 0-14的工作范围，柱交换量220 μeq/根以上，可一次进样完成阴离子和溴酸根的分析。

3.6.2  原厂生产阳离子分离柱及保护柱 2套，耐受pH 0-14的工作范围，柱交换量2800μeq/根以上，一次进样完成Li+,Na+,K+,Ca2+,Mg2+,NH4+的分析

3.6.3   糖分析柱及保护柱各1套

3.6.4   氨基酸分析柱及保护柱各1套

3.7柱控温

3.7.1本公司原装进口柱温控模块，具有升降温功能，双温控区。具有加热块预加热功能。

3.7.2温控范围  上温控区：10 - 40℃

下温控区：10 - 70℃

3.7.3温度准确度  ±0.5℃

3.7.4温度稳定性  ±0.2℃

3.7.5温度精度    ±0.2℃

3.7.6加热/冷却时间    升温：20℃-50℃，15分钟

降温：50℃-20℃，15分钟

3.7.7可兼容250mm和150mm等多种规格色谱柱。

3.8	 软件:

3.8.1操作系统:可兼容Windows XP和windows Vista

3.8.2色谱控制分析工作站:通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输,可编制分析方式和顺序；可自动进行快速数据采集和后处理，可提供适时分析条件参数和分析结果，在线监测和采集泵压力变化数据。

3.8.3具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查；可使用PDF,EXCEL等格式输出实验结果。实验数据编辑相关操作为EXCEL式操作，运算灵活，修改方便。

3.8.4 可通过升级兼容第三方仪器，可升级至网络版软件，操控包括气相色谱，液相色谱等第三方仪器公司仪器

3.9  在线电解淋洗液发生器：

利用电解去离子水和膜技术，在线电解产生高纯度无污染的梯度或等度淋洗液，减小基线漂移，提高峰面积和保留时间的稳定性，并保证连续运行时良好的重现性。在线电解淋洗液发生器须耐浓酸和浓碱。（仪器供应商须提供淋洗液发生器产生梯度的专利文件）不可使用在线稀释功能实现淋洗液浓度的变化。

3.9.1 须标配有电解连续再生捕获装置，以去除淋洗液中的杂质离子，改善基线漂移

3.9.2 控制浓度:0.1 - 100 mM

3.9.3 流速:0.100 - 3.000 mL/min或其他

3.9.5 最大操作压力:3000psi或其他

3.10离子色谱用自动进样器：

用于自动完成大量离子色谱分析样品的上样过程，可减少人为操作步骤，节省人力和时间。

具有30-40个以上进样瓶物理位置的自动进样器（需提供英文网站证明）

定量环上样方式可以实现0.4 μL至5 mL

可以实现浓缩进样，体积0.1 mL至5 mL-11ml

可以实现给双系统进样

上样速度：0.1-5.0 ml/min

单一样品瓶装样后可实现同一样品40次以上上样

预留额外的六通阀或十通阀位置，可用于在线样品前处理等应用

样品瓶带有样品瓶盖，自动进样器带有样品盘保护罩

3.11  安培检测器：用于安培检测相关应用。微处理器控制，数字输出模式。提供直流安培，积分安培，脉冲积分安培，循环伏安以及3D扫描五种检测方式。

3.11.1可设置三电位，四电位和六电位。最多可设置20电位。

3.11.2检测器噪音  IPAD模式<50pC,直流安培模式<10pA

3.11.3 电位范围  -2.0to 2.0V,0. 001V增幅

3.11.4 滤波器 0-10s响应时间

3.11.5 量程范围  积分安培50 pC to 200μC

直流安培5 pA to 74μA

3.11.6 池体材质 钛合金池体

3.11.7 工作电极永久电极：金电极，玻炭电极，铂电极和银电极

可抛弃型电极：金电极，炭电极，铂电极和银电极

3.11.8 参比电极类型：pH-Ag/AgCl复合型参比电极，可监控系统pH等重要参数

3.11.9 模拟信号输出电压：可兼容模拟信号输出10,100或1000mV

3.11.10 控制：可实现TTL或DC模块控制

3.11.11 自动调整量程：标配

3.11.12 池体积：<0.2μL

3.11.13 最大操作压力：0.7MPa（100psi）

4.   附件、备件和消耗品，需要的附件、配件、特殊工具、消耗品：两年正常使用所需的备品备件。

4.1  样品过滤头: 100只

4.2  电脑、打印机1套

4.3  1.5ml样品瓶200个

待配套色谱柱（或类同性能的其他品牌色谱柱

品名                规格         数量         注

CS12A阳离子色谱柱 4*250mm 1 阳离子均能检出

CG12A保护柱 4*50mm 1

CS14阳离子色谱柱 4*250mm 1 CG14保护柱 4*50mm 1

AS19阴离子色谱柱 4*250mm 1 适用氢氧根系统,常用

AG19保护柱 4*50mm 1

AS11-HC阴离子色谱柱 4*250mm 1 AG11-HC保护柱 4*50mm 1

AS23阴离子色谱柱 4*250mm 1 适用碳酸根系统

AG23保护柱 4*50mm

5.   技术服务

5.1  供应商必需在使用者的实验室内安装调试仪器直至用户认可仪器符合技术性能为止。

5.2  仪器在调试通过后必须有12个月的保修期。

5.3  供应商必须为买方两位人员提供至少二天的培训时间，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识。其中：在仪器培训中心进行现场培训2名操作维护、开发技术人员，达到能独立、熟练操作的程度，培训时间应不少于4天。

5.4  制造商在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务包括备用零件及消耗品。

5.5  3Q认证文件

配置清单：

包十、紫外分光光度计（原装进口）1台

1 工作环境

1.1使用温度范围：15°C to 35°C

1.2 使用湿度范围：30% to 80%

1.3 仪器尺寸：450Wx600Dx250H mm

2 技术规格

2.1 分光系统

2.1.1 光学系统: 双光束

2.1.2 分光器: 双单色器，象差校正型切尼尔一特纳装置

2.1.3 设定波长范围: 185~900nm

2.1.4 测试波长范围: 185-1100nm（需更换PMT）

2.1.5 衍射光栅刻线数: 1300 lines/mm

2.1.6 波长准确性: ±0.1nm（656.1nm）

±0.3nm(全波段)

2.1.7 波长重复精度: ±0.05nm

2.1.8 波长扫描速度: 波长移动速度: 14000nm/min;  最大扫描速度：4500nm/min;

2.1.9 波长设定: 扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位

2.1.10 光源切换波长: 和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm

2.1.11 谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm  L2/L5（低杂散光模式）

2.1.12 分辨率: 0.1nm

2.1.13 杂散光:     KCI      < 1%T　   （198nm）

NaI      < 0.00005%T　（220nm)

NaNO2   < 0.00002%T　（340nm)

2.1.14 测光方式: 双光束测光方式

2.1.15 测光类型: 吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E）

2.1.16 测光范围: 吸光度：-8.5~8.5 Abs

2.1.17 光度准确性	±0.002Abs(0.5Abs)

±0.003Abs(1Abs)

±0.006Abs(2.0Abs)

±0.3%T

2.1.18光度重现性     ±0.001Abs(0.5Abs)

±0.001Abs(1Abs)

±0.003Abs(2Abs)

±0.1%T

2.1.19 噪音	0.00005Abs RMS (500nm)

2.1.20基线稳定性	< 0.0003Abs/hour

2.1.21基线平直度	±0.0004Abs(200-860nm)

2.1.22 记录范围: 吸光度-9.999~9.999 Abs; 透射率-999.9~9.999%

2.1.23 漂移：小于0.0003Abs/h

2.1.24 基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正）

2.2光源： 50W卤素灯和氘灯（插座型）

2.3 检测器：光电倍增管

2.4 LabSolutions DB Connection Kit for UVProbe (Chinese version)，具有审计跟踪功能。

3配置及要求要求

3.1  UV-Probe英汉双语版2.40

3.2  10mm 方形石英比色皿*3对

3.3  电脑和打印机

3.4  IQ/OQ/PQ认证文件

3.5 随机培训

+配置清单

包十一、原子吸收光谱仪（原装进口）2套

1.仪器用途

仪器适用于各种物料中常量、微量、痕量元素的定量分析

2.工作条件

2.1 电源要求：	230V （+5%~-10%），50/60 Hz。

2.2 环境温度：	+10℃～+35℃。

2.3 相对湿度：	20～80%。

3.技术规格

3.1仪器主机：火焰石墨炉一体机

3.2测量方式：具有原子吸收和火焰发射模式

3.3 光学系统和检测器技术指标

3.3.1 光学系统：实时双光束，样品光束和参比光束同时检测

3.3.2 光栅：1800线/mm，总刻线数大于100, 000线

3.3.3波长范围：190－900nm

3.3.4狭缝：狭缝的高度必须能选择使用

3.3.5检测器：固态检测器或两个光电倍增管检测器

3.3.6灯座：至少8灯设计，灯座固定，无需转动，配置高强度灯电源以便使用高性能灯

3.4 火焰系统技术指标

3.4.1点火方式：计算机控制自动点火

3.4.2 燃烧头：10cm全钛燃烧头，耐酸耐碱，水平位置及高度必须可以自动优化。

3.4.3雾化器：耐HF，提升量在线可调

3.4.4背景校正：高强度氘灯进行背景校正，校正能力大于100倍

3.4.5精密度及检出限：1ppm的Cu测定RSD <0.4%; Cu的检出限< 2.5ppb

3.4.7安全保护：安全联锁装置与燃烧头，雾化器/端盖，排液系统，废液桶液面高度，气体流量等联锁，防止在任何不当条件下点火，当监测不到火焰或任何锁定功能能激活时，联锁系统会自动关闭燃烧气体，以防万一。突然断电时，仪器会从任何操作方式按预设程序自动关机，确保安全

3.5石墨炉系统技术指标

3.5.1加热模式：一体化平台石墨管，横向加热，无温度梯度

3.5.2电源：石墨炉电源必须内置，整个仪器为一个整体

3.5.3控温方式：保证温度真实控制

3.5.4石墨炉气体内外气流分别控制，消耗量小于1ml/min，并且内气流可以使用比如空气等特殊气体，并提供相关运用报告

3.5.5石墨炉的开、闭必须为计算机气动控制

3.5.6背景扣除：塞曼背景校正，为保证光通量光路中不能出现偏振镜或起偏器。背景校正能力大于150倍。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007的4.10.2试验程序进行

3.5.7以石墨炉方法测量1%氯化钠基体溶液中10ppb、20ppb、30ppb、40ppb、50ppb的铅标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999

3.5.8石墨炉特征质量和精密度： Cd <1.5pg，1ppb的Cd检测精密度RSD <1%

3.5.9石墨炉自动进样器：130个以上样品位，并带一个取样嘴清洗池。最大注入量（样品+试剂）不小于为99微升。

3.5.10石墨炉自动进样器取样及注入速度：40级以上连续可调

3.5.11石墨炉必须具有悬浮液直接进样功能，且RSD <5%。可进行油品，乳品等样品的直接进样分析并提供相关文献或报告

3.5.12具有石墨炉可视系统，具有主动补偿照明功能，摄像装置观察样品进样、干燥、灰化过程中，不影响样品分析的正常进行。

3.6操作软件

3.6.1分析软件：增强版本操作软件，符合审计跟踪要求，全中文多任务操作功能，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理。具有脱机模拟(Offline)功能，可以脱离仪器安装在其它计算机上进行模拟运行（模拟点火、熄火、样品分析），同时软件具有数据处理功能，以便于教学、演示和培训

3.6.2控制软件可以在中文版Windows 7下运行

3.6.3校正曲线：多达30个标准点的各种校正曲线法供选择，可任选单标进行曲线斜率重校；具有QC质控功能，可设置不低于15个质控样

3.6.4全面符合电子签名管理的21 CFR Part 11管理法规

3.6.5全面控制流动注射分析系统（FIAS），具有氢化物发生AAS分析功能；支持高效液相色谱（HPLC）与AAS联用进行形态分析

3.6.6计算机系统（推荐配制）：Intel 奔腾4，2.4GHz以上处理器，256M以上内存，80GB以上的硬盘空间，DVD驱动器，17英寸液晶显示屏; 打印机：HP1100以上激光打印机

4 附件和备件

4.1空心阴极灯：原装进口Pd 、铅、镉灯各1支；国产Na、K、Ca、Mg、Ni、汞、砷、铜、硒等12支

4.2无油静音空气压缩机： 各1套。

4.3 废液收集桶：各 1只

4.4	循环冷却系统：各 1套。

4.5	随机操作手册： 各1套。

4.6用户要求进行IQ、OQ认证服务1套

4.7 不锈钢排气管道及排气罩各1套

4.8带有20根原装进口石墨管；石墨锥、样品瓶除了仪器标配的之外，再多加一套或包（1000个）；另增加了5根石墨管、增加了6个标液、

5技术支持和服务

5.1设备安装、调试和验收和服务

仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。仪器的安装调试及现场培训需在30个工作日内完成。厂家在国内应有良好的业绩，在国内的AAS用户不低于500家，在国内AAS售后维修工程师不少于30人，AAS应用技术支持工程师不少于10人

5.2维修响应时间

卖方对用户的服务要求应在24小时内响应；需要在现场进行维修的，应在3个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿用户的相应损失。

5.3人员培训

具有300平方米以上使用面积的培训中心，每年的培训次数不少于12次。在仪器培训中心进行现场培训每台2名操作维护、开发技术人员，达到能独立、熟练操作的程度，培训时间应不少于4天。

5.4 厂家应在全国设有5个以上常驻代表处和维修站。具有免费的800电话和客户响应中心，定期提供用户通讯以报道最新的技术和应用。

5.5 厂家在青岛/济南设置由办事处，配备有专业的维修工程师和技术工程师。

配置清单1：一套标准配置+3Q及其他配件等

配置清单2：一套标准配置 及其他配件等（安装在省外公司）

包十二、傅立叶变换红外光谱仪（原装进口）

1实验室环境

工作电压：220V±5％。单相50HZ

环境温度：15～30℃

湿度： 80%

2、红外光学平台技术指标

2.1  干涉仪：迈克尔逊干涉仪。采用三维激光控制的高光通量自动调整和高速动态准直(调整频率≥12万次/秒)DSP电磁驱动平面镜干涉仪，非角镜非空气轴承。具有振动补偿和温度补偿功能，具自动调整功能，无需任何人工调整，光路永久准，确保仪器长期稳定。保修5年(不包括分束器受潮)。

2.2 光学元件：采用金刚石抛光、整块不易变形金属镜，非片状反射镜；所有光学元件采用“对针定位”(pinned in place)技术固定在光学台，非螺丝定位。

2.3 光谱分辨率：优于0.09 cm-1。

2.4 波数精度：≤0.005 cm-1

2.5 噪音值：< 7.89 x 10-6 Abs (峰-峰值，1分钟测试)。

2.6 *线性度：对0.0%T的偏离不超过0.07%T@4 cm-1(按ASTM1421标准测试)。

2.7 A/D转换：24位以上A/D转换器。

2.8 *扫描速度：≥65张谱/秒(16cm-1光谱分辨率)。

2.9 计算机与仪器主机接口：USB2.0通用接口。

2.10 光谱范围：350 cm-1~7,800 cm-1。

2.11 光源：带有预准直、高能量的长效空冷中红外光源，无热点效应。最大能量在指纹区（1,600 cm-1左右）。保修5年。

2.12 分束器：中红外KBr分束器。

2.13激光器：HeNe气体激光器。

2.14 检测器：室温稳定的DLaTGS检测器

2.15 智能检测器转换系统：可同时配置五个检测器，并实现计算机控制检测器自由切换，满足全光谱范围需求。

2.16 智能实验设置：可实现一键式操作按钮、自动切换光路、自动优化实验参数、自动输出分析结果

3. 软件和谱图库：

3.1 驱动软件：包括红外主机及相关部件的驱动及控制软件，可实现光路、检测器等的自动准直；

3.2 红外专用分析软件：主要功能包括实时数据采集，支持实验记录本和各种实验报告格式，谱图预览，可支持智能型附件，光谱质量检查，光学台状态检查，全方位多媒体系统诊断，快捷工具图标，QC 比对功能，谱库管理，谱图处理功能，自动水蒸气和二氧化碳校正，多种数据格式转换，多种编辑功能（例如剪贴、复制、粘贴），各种强大的数据处理功能（包括基线校正，直线生成，建空白区，标峰，差谱，平滑，光谱转换，ATR校正，K-K校正，曲线拟合，解卷积，求导等多项数学处理功能）；具谱图解析专家智能帮助系统及自建谱库功能等；

数据库（制造厂家原配）：具有谱库检索和建库功能，并提供无机矿物、有机物质

数据库和高分子数据库，不得少于4万张标准谱图。

演示及帮助软件。

分峰拟合软件。

*多组分谱库检索，可自动识别混合物样品的成分，避免传统检索和差减过程中的繁琐处理和人为误差。

污染物检索，可快速指明污染物成份。

4.附件

微型固体制样组件（原厂进口），1套

4.1.1 2T微型台式压片机；1台

4.1.2 7mm压片机模具及样品支架，1套

4.1.3玛瑙研钵与研棒，1套

4.1.4溴化钾粉（50g/瓶），1瓶

液体透过制样组件（原厂进口）,1套

欧米透过组件，方形溴化钾窗片一对，氟化钙窗片一对

聚四氟乙烯组合垫片，聚四氟乙烯软布垫片

2ml注射器，25ml石蜡糊，25ml荧光糊

4.3 衰减全反射金刚石ATR附件,1套

4.3.1不占用样品仓的独立固定模式

4.3.2内置高性能ATR专属检测器

4.3.3近中远红外光谱检测范围低至80cm-1，压力高于60lbs

4.3.4软件自动控制或一键式快速操作。

4.4 电脑及打印机

4.4.1 DELL台式机（i5处理器、2G内存、500G硬盘、21寸屏显）；HP激光打印机

4.4.2 3Q认证及数据安全追踪认证

售后服务

生产厂家为用户提供技术培训，包括操作、维护等内容。其中：在仪器培训中心进行现场培训2名操作维护、开发技术人员，达到能独立、熟练操作的程度，培训时间应不少于4天。

整套仪器一年保修，干涉仪、校准用激光器与红外光源保修五年。生产厂家为用户提供产品终身服务。遇故障24小时内响应，3个工作日内到现场进行维修。

注：*的技术性能指标，所有应答指标须有相应英文样本作为依据。

+配置清单

包十三、库伦滴定仪 1台（进口）

投标设备技术指标及档次应不低于梅特勒C20和万通 831的品牌

应用

固体，液体和气体样品

资源和方法数据库

具有快捷键的用户主界面

One ClickTM一键滴定 用户自定义快捷键

溶剂管理器 •

硬件热插接和即插即用 USB打印机/USB-P25打印机 •

U盘/ USB条形码扫描器/USB Hub

加热炉 DO308单样品加热炉

KF标准方法的数目 1

最多保存用户方法的数目* 5

每个系列的样品数目 120

自动开始：添加样品后自动开始

方法和样品系列 每个方法计算/结果的最大数目 3

预置计算公式 -

多达120个样品的统计，包括结果界限检查和超限终止

结果重新计算

屏幕在线显示信息：t(时间)，水量，E(电位)，搅拌速度，V(体积)，drift(漂移值)

测量数据表信息：t(时间)，水量，E(电位)，V(体积)，drift(漂移值)

在线显示和打印曲线：E-V, E-t, V-t, drift-t, 水量-t

在线帮助 上下文的参数解释

语言 中/英/德/法/俄/意大利/西班牙/葡萄牙/波兰/韩语的操作界面和报告

PC软件 LabX titration light版或LabX titration pro版

以太网(TCP/IP协议) 1

COM(串口连接) 1

通讯接口 USB接口(打印机，U盘，条码，hub) 2

USB客户端(PC) 1

内置磁力搅拌器 1

泵/搅拌 1

C20技术参数

测量范围 -2000...+2000 mV

分辨率 0.1 mV

极化电极接口 极化电流源范围 0 - 24 μA

极化电流源分辨率 0.1 μA

使用环境

环境温度 +5...+40 ˚C

大气湿度 31 ˚C时最大湿度80%

滴定仪尺寸

宽 x 深 x高/重量： 210 x 340 x 312mm/3.3kg 或其他规格

玻璃滴定杯 200 mL

控制和显示 触摸屏 5.7英寸高亮度彩色TFT显示，320x240像素

实际应用 测量漂移值 在线漂移，< 2 μg/min

(与环境和操作相关) 测量重复性 0.3% (>1 mg H2O/样品)

其他要求：

硬件和软件均完全符合ISO900X，GLP，GLP标准

备品备件

含有全套密封垫和密封圈（含备用），充分保证了卡式水分测定过程的系统密封性

保修期

保修期内：24小时作出相应的问题答复；如电话不能解决问题，维修人员将在3个工作日内到达现场（视用户地理位置而定）如果仍未解决问题的，厂家需要提供一台相同性能仪器，在维修期内供用户免费使用。

保修期外：提供24个月的维护保养服务合约。买方在签订此合约后，即可享受卖方提供的定期仪器维护保养服务，同时又可以获得12个月保修期届满后自动延长24个月的优惠政策。

技术资料

详细的英文操作指南（公司义务提供中文操作手册），仪器维护的有关资料及质量认证书。

技术服务和培训

卖方须到买方提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供必须的免费的操作及维护培训。

标配完全密封的取样系统和100个样品瓶等附件

半自动吸排液系统

全自动吸排液系统

配置清单：

包十四、精子质量自动分析系统1套（（原装进口））

1、质量认证：中国技术监督局认证

2、光学成像分析原理：正相差显微图像分析，确保精确区分精子和杂质

3、摄像头：高分辨率黑白/彩色步进扫描式CCD

4、单色和彩色图像采集选择:单色图像用于精子密度活动力分析， 彩色图像用于精子形态，和荧光存活率分析

5、图像捕获速度：1－54帧/秒 任选，步进1帧

6、数据传输接口：1394abus(Fire Wire)

7、模块结构式系统：显微镜，摄像系统 ，计算机独立分开便于系统维护和升级

8、检测标本放置方式：可放置多种不同的计数池如马克板、迈克肖玻片、普通玻片等

9、检测样本量：1ul-10ul

10、分析速度：< 2秒 （按单视野 分析500条精子计算）

11、分析软件版本和运行系统：最新4.2版本或以上，完全中文操作界面, Microsft Windows 7操作系统

12、精子密度分析功能：正相差光学图像分析，精确区分精子和杂质，可对分析视野内的精子标记编号，提供手工修正功能

13、分析参数：总精子密度；具活动力精子密度；前进性活动精子密度，快速、中速、慢速移动及静止细胞密度；VAP、 VCL、VSL、ALH、BCF、LIN、STR和WOB以上项目均包括标准差

14、分类检索功能：可任意选择VAP、VCL、VSL、ALH、BCF、LIN、STR、延长性及头部参数和设定阈值进行精子的分类和检索

15、精子形态分析功能：采用彩色图像分析技术，对显微镜100倍物镜下用DiffQuik 染色的精子进行自动形体分析，可选择WHO 和Kruger标准，或用户可采用自己建立的标准进行分析

16、自动识别功能：自动识别分析 显微镜1000倍视野内的各条精子（按键盘空白键即可） ，不需要用鼠标对各条精子进行点 击才能识别分析 适用于DiffQuik ，巴氏，SpermBlue等染色的精子标本

17、形态分析参数：

精子头部分析参数： 尺寸：（长、宽、面积、周长），形状：（延长、椭圆率、皱折、对称性）； 精子顶体分析参数：顶体和后顶体区域的面积比；头部面积的百分数；颈部（中部）分析参数： 最大宽、面积、纵向头轴的插入距离、头部纵向轴与中部之间的角度； 形态分类：按WHO 或Kruger标准对所分析的精子形态进行自动分类

18、人工纠错功能：可对每条精子分析状况进行人工修正补偿

19、质量控制功能：有提供精子活动相差视频质控图像，实现精子活动力分析质量控制

20、精子密度检测质量控制：可检测精子密度质控珠，生产精子密度质控表

21、精子活动力检测质量控制：提供精子活动相差视频质控图像，实现精子活动力分析质量控制

22、精子形态分检测质量控制：提供精子形态质量控制玻片，实现精子形态质量控制

23、网络数据库功能：病历档案， 分析结果使用Microsoft SQL Server 2008Express数据库存储和检索

24、报告输出：分析结果可用多种格式保存和打印:Crystal 水晶报表系统,Microsoft Excel ,word,XML,PDF格式报告

25、通用报表系统管理功能：采用Crystal 水晶报表系统进行报表编辑和输出

26、软件向上升级兼容功能：支持显微镜载物台自动扫描

27、显微镜：进口正置相差三目显微镜 1XCCTV接口

28、物镜：1）10X负相差物镜 2）20X平场消色差物镜 3）40X平场消色差物镜 4）100X平场消色差物镜 （油镜）

29、滤色片：配备 绿色，蓝色滤色片各一块

30、计算机系统：品牌机，Microsft Windows 7 （P4/2.5 以上 双核处理器， 内存≥ 2G，硬盘≥ 320G,DVD刻录光驱，） 22' LCD显示 彩色喷墨打印机

分析系统应可以根据客户实际需求选择不同软件模块。

包十五、包埋盒打号机  1台（原装进口）

技术参数

推荐技术参数：

1 体型小巧，方便放置于取材台旁，或两个取材台中间，按需打印

2 扫描枪扫描条形码立即打印一个单独的病理玻片

3.可使用进口或国产的标准包埋盒

4 除了打印色带外，无额外的耗材

5 机器保养方便，无需经常清洗

6可打印各类条码和二维码，与现行所有的LIS（实验室信息管理系统）或HIS（医院信息管理系统）兼容，并快速设立自动打印

7 可打印Windows操作系统自带的所有字符：如中文、数字及所有的西文字符；

8 独家创新的双向下载收集槽，可将打印好的包埋盒分别送至打号机两旁的取材台，避免混淆

9 字体最小8号，最大72号，常规、粗体、斜体、粗斜体、带中划线、带下划线，中文字体可选择黑体、宋体及新宋体，文字方向可90°旋转

10 热转印色带，开封后无使用期限

11 打印色带容量：约20,000个包埋盒/套

12 打印速度：2-5个/分钟

+配置清单

包十六、玻片打号机（原装进口）

技术参数

1．扫描枪扫描条形码立即打印一个单独的病理玻片

2..可使用进口或国产的标准尺寸磨砂玻片、丝印玻片和光面玻片

3．除了打印色带外，无额外的耗材

4．机器保养方便，无需经常清洗

5可打印各类条码和二维码，与现行所有的LIS（实验室信息管理系统）或HIS（医院信息管理系统）兼容，并快速设立自动打印

6.可打印Windows操作系统自带的所有字符：如中文、数字及所有的西文字符；

7.最小8号，最大72号

8常规、粗体、斜体、粗斜体、带中划线、带下划线，中文字体可选择黑体、宋体及新宋体，文字方向可90°旋转

9.玻片容量：150片（内部储存）/10片（外托盘）

10.热转印色带，开封后无使用期限

11.打印色带容量：约12,000张玻片/卷

+配置清单

包十七：全自动染色封片机1台（原装进口）

设备名称：全自动染色机

技术指标要求：

1.快速进行大量染色处理，一次可上载≥60个样本，可连续加载处理，标本处理过程快速顺畅。

2.3种药液槽可供选择，增加药液槽种类，同时进行多种染色：标准药液槽（用于大量染色），小型药液槽（用于多种同时染色），特殊药液槽（用于少量染色节省药液）

3.开始槽可设置1~3槽，结束槽可设置1~5槽，即便是大量染色，也能确保染色流程快速顺畅。

4.采用大尺寸彩色触控屏幕，简化操作，使程序设定方便快捷。

5.通过小型药液槽的采用，使HE染色+PAP染色、HE染色+特殊染色、PAP染色+特殊染色等各种组合的染色可以同时进行。

6.染色程序≥50个，染色步骤≥50个。

7.水洗槽≤4个，开始结束槽≥6个。

8.有效清洗高浓度药液的置换促进功能：在水洗槽中执行置换促进功能（置换促进功能也可在药液槽中执行），可有效防止高浓度药液导致的染色 “不匀”或“串色”现象。

9.双层大颗粒活性炭可有效减少室内有机溶剂的挥发，极大程度的保护操作人员的安全。

10.可与封片机连接组成一体化染色封片工作站，染色程序设定后一键操作，中间无需人工值守，实现真正的一体化操作。

设备名称：全自动封片机

技术指标要求：

1.可一次性设定染色和封片的程序。启动后即由设备自动进行全部工序的处理，染色后的标本将被自动移送到封片机内，无须对标本进行设备之间的移送，既节省了手动移送的人力和时间，又消除了二甲苯对使用人员的污染。

2.可根据标本的涂抹厚度自动选择适宜的封片剂程序，进行正确的处理。

3.主机内可储存≥12个空置篮筐，无须在每批结束后一一取出，另将空蓝储存在装置内干燥，还可减少二甲苯对操作人员及环境的污染。

4.大容量的标本存储架，最多可存储≥240张封片后的标本，不会造成操作人员的应接不暇，在主机内存储一定时间后再行取出，还可减少二甲苯溶剂对使用人员和工作环境的污染，对加急标本可随时取出。

5.封片剂余量检测功能，对封片剂余量进行实时监控，在低于1个篮（20张载玻片）所需余量会2次发出报警，避免发生检体干燥的情况。

6.封片过程流水作业，夹片，划胶，封片各负其责，封片速度更快效率更高。

7.高精度的封片处理，采用了与盖玻片尺寸相应的封片剂拉线划注方式及独特的封片动作，有效防止气泡的产生，实现了高精度的封片处理。

8.可实时调控封片速度与封片剂吐出量，在主机运行中，可以根据标本的类别对封片速度及封片剂的吐出量进行实时调控，灵活应对，进行最适宜的封片处理。

9.载玻片取出组件，采用以转送臂固定、拉起的抓取式动作从篮筐内取出载玻片。

10.通过与染色机连接，实现了染色、封片两道工序的一体化操作。对染色、封片工作程序一次性进行设定，即可自动完成全部处理，处理过程中完全无需人工手动，是真正意义上的一体机。

+配置清单

包十八、离心机（进口冷冻）

1、 最大容量：6*250ml，

2、 温度范围：-20℃-+40℃

3、 转速范围：30000 rpm / 65390 xg

4、 6 x 250ml 10000rpm / 15650 xg角转子一个

5、 2 x 3 酶标板转子  4500 rpm  / 2720 xg水平转子一个

6、 6 x 85ml 12000rpm / 18510 xg角转子一个（或4 x 85ml 20000rpm / 41140 xg角转子）

7、 2 x 5ml 适配器, Ø13.5 x 54mm，3组(6个)

8、 2 x 10ml 适配器 , Ø16 x 80mm，3组(6个)

9、 2 x 15ml 适配器，3组(6个)

10、 30 x 1.5ml 20000rpm / 42030 xg角转子一个

12、 12 x 1.5ml 30000rpm / 65390 xg角转子

13、.控制系统：电脑控制系统，液晶大屏幕数字显示

14、.驱动系统；无碳刷免维护电机驱

15、.动转头识别：具有自动转头识别功能

16、.安全性能：自动锁盖和内锁装置，不平衡检测，状态自诊断

17、.噪音水平转头最高转速时：<65dBA；

18、 国际知名品牌，有较好的售后服务信誉，在济南有售后服务中心。

包十九、双螺杆挤出及毛细流变测试系统：1套（（原装进口）

组成及技术参数与配置要求：

1、主机：能够控制和驱动测量单元并测定扭矩值，同时装备有接口可进行数据分析、遥控组件、测量单元、外部装置、网络等系统进行通讯，可外接密炼机功能单元，单螺杆功能单元及双螺杆功能单元。

（1）主机功率：≥7kW

（2）最大扭矩：400Nm

（3）扭矩解析度：0.01Nm；扭矩精度:0.045%

（4）主机最大转速：280转/分

（5）功能扩展接口：必须预留平行双螺杆挤出机接口、密炼机接口、单螺杆挤出机接口，可实现即插即用。

2、双螺杆挤出机单元：能够测试物料的塑化和流动特性，可进行热塑材料成型工艺研究，同时可以用于复合材料共混改性及造粒。

（1）双螺杆挤出单元自带独立的可移动机身，可与主机直接对接,即插即用。

（2）挤出机螺杆直径：≥16mm

（3）最大扭矩≥130Nm

（4）最高温度≥400℃，机筒采用7段独立控温设计。

（5）机筒长径比：可扩展设计，25:1（采用组合拼接式结构）

（6）最大转速≥1100 rpm

（7）加料器：粒料和粉料专用体积式加料器一套

（8）专用接口：液体加料接口，第二进料口（带冷却），抽真空接口。

（9）压力传感器: 200bar

3、毛细流变测试系统：配合双螺杆挤出单元使用。能够通过测试实际加工条件下的流变特性，得到在不同的加工参数、温度、剪切速率下的物料熔体粘度及其流动特性

（1）最高温度：450℃

（2）毛细喷嘴d=1.5mm ,L=10d

（3）毛细喷嘴d=1.5mm ,L=20d

（4）毛细喷嘴d=1.5mm ,L=30d

（5）毛细喷嘴d=1.5mm ,L=40d

（6）专用操作软件：毛细挤出流变测试分析专用软件包

4、成型牵引装置 ：

管材传送带

带宽 120mm, 带长 1000mm, 牵引速度 1-10 m/min无级调速，台面高度可调。

单丝牵引机

单锭子式机架，最大缠绕直径250mm，缠绕速度10-130米/分（带断线自动停机功能）

5、发货期：合同生效后3个月。

6、安装调试：免费负责设备运输、安装、调试，随机培训，保证设备能够正常运行。

7、技术文件：提供中英文操作说明书各1套。

8、其它及售后服务

（1）系统必须自带独立操控电脑显示器及主机及打印机；以及满足以上单元需求的系统操作软件包。

（2）专用清洁包（另免费提供混合、挤出、毛细系统清洁包3套）。

（3）终身免费培训及免费软件升级。

（4）生产厂家为用户提供技术培训，包括操作、维护等内容。其中：在仪器培训中心进行现场培训2名操作维护、开发技术人员，达到能独立、熟练操作的程度，培训时间应不少于4天。

（5）、仪器保修期为2年。保修期内对仪器发生的非人为因素所致故障提供免费维修。

（6）、接到故障报告，24小时内响应。如电话无法解决，工程师在3天内到现场维修。

（7）、一年一次免费用户访问，了解并指导仪器的使用。

+配置清单

包二十、国产药物溶出试验仪1套（包括台式真空脱气仪  2台）

配备八溶出杯、八篮杆、八桨杆，可满足与空白、标准品对照试验的要求。

机头电动升降，配备自动升降取样架，自动化程度高。

采用温度传感、取样一体式取样针，保证温度测定点与取样点一致，实现溶媒温度8杯8测。

标配桨法、篮法2种溶出试验方法，可选配小杯法、碟法（大碟、小碟）、转筒法（长筒、短筒）等3种溶出试验方法。

采用自动定高离合器，无须人工对转杆进行定高。适用不同试验方法，更换不同试验装置后，无须重复定高。

具有自动投药功能，可实现同步投药和序列投药。

机头底面设计有锥度密封杯盖，使溶媒蒸发液滴落回溶出杯中，避免溶媒蒸发污染。

密封杯盖上设有回液管路和初滤液回收管路，可配合自动取样器（需另购）以适应需要大量初滤液的样品。

密封杯盖上装有照明照明，便于用户对溶出情况进行观察，避光样品也适用。

采用自动定中杯架、杯架圈，并配套高精度溶出杯。实现转杆与溶出杯自动定中，无须人工调整。

一体成型水浴箱与循环管路采用快速接头进行连接，并设有独立放水口，便于拆卸与清洗。

仪器底板下部装有附件抽屉，用于收纳仪器附件，便于附件与仪器对应使用。同时节约实验室空间。

采用液晶触摸显示屏，操作界面直观，使用简便。

具有用户管理功能，可通过指纹识别或用户名加密码两种方式，登录用户账户，并设有来宾账户，启用后任意使用者均可登录该账户。登录后，可在本账户下进行各种参数设置及运行试验。选配无线WiFi连接功能，实现Windows、Android、IOS多系统，跨平台应用。选配云服务功能，实现试验数据上传和下载。可登陆到云服务器，将仪器设定的参数及试验结果上传到云端，并可实现仪器远程控制。

技术指标：

1.搅拌桨摆动幅度：≤0.5 mm

2.转篮摆动幅度：≤1.0 mm

3.转杆与溶出杯轴偏差：≤1.0 mm

4.调速范围：（25－250）转/分

5.转速分辨率：0.1 转/分

6.稳速误差：≤±1转/分，100转/分±0.5转/分

7.调温范围：室温－45.0℃

8.温度分辨率：0.01 ℃

9.控温误差：≤±0.2 ℃

10.溶媒温度监测：8通道

11.溶媒温度监测分辨率：0.01℃

12.投药时间：3秒－10秒

13.投药间隔：10秒－999秒

14.取样点分辨率：1ml

15.取样点范围：500ml－1000ml（小杯法：100ml－250ml）

16.基本试验计时：≤999小时59分钟

17.程控试验程序： 99 组x 7用户

18.程控取样次数：13 次。满足国家仿制药一致性评价工作的要求。

19.程控取样时间：≤999小时59分钟详细描述:

台式真空脱气仪  2台

仪器的设计应严格遵照《中国药典》2010版中的规定。 可用于制药、化工等行业。
技术指标：
温度控制范围：25℃～41℃
分辨率：0.1℃
控温精度：±0.5℃
真空度控制范围：0.05Mpa～0.07 Mpa
分辨率：0.01 Mpa
控压精度：±0.01 Mpa
处理溶液体积：7升
加热功率：1500W
根据用户需求有偿提供3Q文件和3Q验证服务。
性能特点：
加热、循环、真空三法合一，实现对溶液的脱气
一键实现进液、加热、搅拌、脱气功能，也可单独实现进液、加热、脱气功能
可实现预除气，缩短处理时间
增加紫外线灭菌装置，具有灭菌功能。

配置清单：

包二十一、国产氮气发生器（一拖四）：1套

要求：（可同时为4台液质供气并预留更多接口）

本机组由两台产气量为均600L/min的无油涡旋式空气压缩机组成并自动交替工作，以保障气源的不间断供应，启动压力为0.8Mpa；一台处理量为0.6m3/min的冷冻式干燥机，压力露点最低为3℃；一套除尘精度为0.01µm、除油精度为0.003mg/m3的超净过滤装置；一个600L的不锈钢储气罐，安全压力为1.2MPa；配置一台###-X型气体发生器，同时可满足2台计划买的液质用气；一台##2000型气体发生器，可满足原有的2台液质用气，另留有多余接口以备再用。该气体发生器可放在液质室内，体积小、无需电源、无噪音，对工作环境无影响；剩余设备可放在其他房间或室外的专用房间内，供方负责安装施工和调试，达到交钥匙工程。产气质量、数量必须满足不同型号液质的要求。

空压机系统：该机为日立无油涡旋空气压缩机，工作原理为被业界誉为革命性创造的涡旋压缩式，实现了低振动，低噪音50dB(A)，可创造了清洁、舒适的环境。该方案的压缩空气启动压力为0.8MPa，供气量为600L/min，有足够的富余量，以后可为更多的质谱供气，只需增加气体发生器即可。在日常维护方面，气源部分生成的水分将集中到一个排水口，可以直接接入地漏。

在风险控制方面，该方案采用Bypass管路备份连接方式，即在几个关键点用Bypass的方式接通管道，如果两个关键点中间的设备需要维护，只需打开Bypass的管道，而无需停下整个系统。

售后承诺

保修期从验收合格日算起24个月。保修期内包括所有的人工、零件、电话支持等均为免费。提供对该套系统的终生维修服务，济南有常驻工程师，保证优先为贵处提供快捷、良好的售后服务。接到维修呼叫电话后，在1小时内进行电话响应；如无法排除故障，则安排维修人员，在48小时内（除不可抗拒因素外）赶到系统所在地进行维修。如发生高纯气体发生器故障，在工程师判断3日内无法修复的情况下，将免费提供代用机服务。

由以下情况所发生的费用由用户负担：

（1）用户自行拆卸或修理、未按规定操作和保管引起的损坏。

（2）自然灾害、电网故障和运输导致的机器故障。

（3）非本公司指派的维修人员拆卸机器造成的机器故障。

（4）使用非本公司提供的消耗材料，造成的机器故障。

+配置清单

包二十二、进口洗板机：1套

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 洗液通道 | 1个洗液通道，1个废液通道 |
| 2 | 试剂瓶容量 | 1个2L洗瓶 1个2L废液瓶（可选配用户洗瓶架） |
| 3 | 洗头 | 标配1个8道洗头，选配12道洗头 |
| 4 | 适用板型 | 96孔板（平底、U型、V型、星型） |
| 5 | 清洗次数 | 1－10次 |
| 6 | 清洗体积 | 50－1000ul |
| 7 | 预洗体积 | 5－100ml |
| 8 | 冲洗体积 | 5－100ml |
| 9 | 分液体积 | 50－400ul |
| 10 | 残液量 | <1.5ul |
| 11 | 精确性 | 3%，96孔板 @300μl |
| 12 | 数据连接 | USB端口（可导入导出程序） |
| 13 | 语言种类 | 提供中文在内的八国语言(包括英文、日文、法文、葡萄牙语、荷兰语、西班牙语、俄语) |
| 14 | 数据存储 | 99个程序 |
| 15 | 加吸液系统 | 蠕动泵系统，特别适合缓冲液量少的情况 |
| 16 | 报警系统 | 洗液瓶和废液瓶及板位均标配传感器，并且报警装置可屏蔽 |
| 17 | 清洗方式 | 普通和清扫模式 |
| 18 | 可调参数 | 吸液，加液的高度，速度，时间 |
| 19 | 震荡时间 | 0－60分钟 |
| 20 | 震荡功能 | 低速，中速，高速三种速度可调 |
| 21 | 浸泡时间 | 0－60分钟 |
| 22 | 吸液模式 | 单点、两点、三点吸液 |
| 23 | 功能 | 包括：Wash（分液+吸液）、吸液、分液、Soak（浸泡+Shake 振板），Prime（冲洗），Layout（布局） |
| 24 | 功能键 | 25个按键包含个程序快捷键 |
| 25 | 显示屏 | 高分辨彩色显示屏达到480x272 点阵（13 万像素） |
| 26 | 体积 | 345*385*240mm |

包二十三、尸检锯（原装进口）：2台

尸检锯专用于切割骨头，而非软组织。 高速振动的刀刃连接柔性驱动轴，驱动轴可以轻松引导尸检锯路径。

特点：

安全轮缘有助于牢固抓握

可高温高压灭菌的机头在操作过程中保持低温，可拆下清洁和存放

尸检锯可连接至 HEPA 骨粉收集器 (10001，10022)

物理规格：

电气要求： 110-120V, 50/60Hz (450); 220-240V, 50/60Hz (45022)

机头重量： 0.7-1.0kg (1.5 lb.)

使用 0.3 cm (0.125in.) 内六角扳手 (1075309) 卸除心轴

可选脚踏开关 (454, 45422)

包括：

8′ (243.8cm) 电源线和固定心轴大截面刀片 (10003)

+配置清单

二、商务要求 （技术参数里有具体要求的以单独要求为准制作报价文件，无具体要求的按以下要求制作报价文件）

1、付款方式：

1.1进口设备（采购方指定外贸代理商）：合同生效后十五日内，甲方支付合同总金额的100%货款给指定的外贸代理公司；外贸代理公司收到货款后十日内开出以乙方指定的供应商为收益人的100%即期不可撤销信用证，其中90％凭发货单据支付；10％凭最终用户签字并盖章的验收报告支付。

1.2进口设备（供方指定外贸代理商）：合同生效后十五日内，甲方支付合同总金额的90%货款给供方或外贸代理公司；外贸代理公司收到货款后十日内开出以乙方指定的供应商为收益人的100%即期不可撤销信用证，其中10％凭最终用户签字并盖章的验收报告支付。

1.3 国产设备：采购方直接与供方签订合同，货到后付款（以合同约定的条款为准）。

2、交货地点：用户指定地点。

3、交货时间：根据厂家投标文件自报供货时间（建议30-60天，最终以合同约定为准）

4、质保：提供至少一年的免费保修，保修期自仪器验收签字之日算起。保修期内出现故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加。（单包设备参数内有特别规定的，按照单包设备相应特别规定执行）。提供原厂商标准质保和服务，同时投标人接到通知后维修人员应在24小时内赶到现场处理上门服务，质保期内所有服务及配件全部免费。质保期满后不得收取人工费（含工时费、差旅费）。