第三部分 项目说明

本项目内容为验室仪器设备采购，但供应商不得对包内的货物分解后进行响应。投标人所投产品技术性能不应低于采购清单中所列的技术要求。

注：采购清单及技术说明中的尺寸、重量均为参考。

- 采购清单及技术要求

第一包

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子万能试验机 | 1.机架型式：带预应力的双立柱无间隙滚珠丝杠和导杠结构, 台式 2.载荷能力：5kN，满量程，不分档 3.试验速度：无级调速， 0.0005－1000mm／min（保证土0.１％的速度精度） 4.返回速度：1500 mm／min 5.横梁位置测量分辨率:0.02um 6.横梁位置测量精度：显示值的土0.１％以内，显示值在10mm以下则为+/-0.0１mm 7.速度控制精度：设定速度的土0.1％（全速度范围） 8.载荷测量范围:载荷传感器额定载荷的1/1～1/1000（5000N～5N） 9.载荷测量精度：指示值的+/-0.5％（1/1～1/1000） 10.电气控制：采用数字信号处理器技术 11.数据采集：5000Hz数据记录频率（数据采集间隔最快0.2msec），可以时间、载荷、应变设定采样速率。 12.试验方式：速度控制、载荷控制、应变控制和应力控制。 - 13.材料试验软件:系统采用WINDOWSXP中文或英文界面,软件的试验方法符合ASTM、ISO、DIN、BS、GB228-2002等标准。并能进行材料的拉伸、压缩、弯曲、剥离等性能试验。 | 1 | 套 |
| 2 | 八通道表面肌电仪 | 1.传感器采用肌电前置放大器技术； 2.不含50/60Hz陷波滤波，内置10Hz 1阶高通滤波； 3. 连接模式：USB接口，与电脑相连；兼容生物力学跑台，可同步测量、记录足底压力分布等力学参数，给出完整的步态分析报告等。 4.同时测量、记录8个通道的数据； 5.16位分辨率；原始采样率为1500Hz、3000Hz； 6.无线传输距离远达30米； 7.兼容多种生物力学传感器：倾角仪、3D加速计、2D关节角度计、足底开关鞋垫、握力计、心率仪等； 8.TTL 5V同步输入，TTL 3.3V同步输出； 9．配套数据储存和打印所需的品牌主流电脑和打印机等设备。 | 1 | 套 |
| 3 | 步态分析系统 | 1.使用惯性定向传感器可适用于全身任何一个部位；采样频率200Hz，接收器采样频率：200个样点/秒； 2.旋转速度：2000°/秒,加速度范围：16G； 3.可同时测量、记录9个通道的数据；不需要任何摄像镜头，可在室内/室外进行3D运动分析； 4.2.4GHz频带无线传输模式，无线传输距离远达30米； 5.同步延迟＜10μs，3.3V TTL同步输入，3.3V TTL同步输出； 6.多系统集成界面，系统及其软件可与其它多个配套系统兼容实现同步测试,提供三维方向的关节角度信息（冠状面、矢状面、水平面）； 7.骨骼建模允许局部或全身动作的捕捉以及回放；可对全身关节进行测试，如上肢关节、下肢关节、躯干关节、颈椎等. 8.配套数据储存和打印所需的品牌主流电脑和打印机等设备。 | 1 | 套 |

二、商务要求及其它

1、付款方式：设备到货安装、调试无质量问题，学校组织专家验收通过后一次性付清货款。

2、质保期：最低免费质保一年，投标人可自报更优惠的质保时间。质保期内所有服务及配件全部免费，质保期外只收配件成本费，不收取工时费。

3、服务：设备出现故障后投标人及厂家的维修人员须在24小时之内到达现场。

4、培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备。

5、交货时间：国产设备签订合同后一个月内交货，进口设备免税证明出具后一个月之内交货，供应商也可自报最快交货时间。具体时间由采购方通知中标方。

6、交货地点：用户指定。