A包：测听舱

1.数量：2个

2.要求可现场定制

3.具体参数

3.1材料原装进口

3.2测听舱外部结构采用整体压铸模块设计，无需施工，可快速安装。

3.3六面与墙面和地面均不直接连接。

3.4进口模板在不影响隔声效果情况下可以反复拆卸、异地重组。

3.5模板有效厚度大于等于100mm

3.6纯音测听舱   内径：1000×1000×1950mm

3.7 ABR测听舱  参考内径：2200×1400×1950mm

3.8环保型材料：所有隔音材料符合国际ISO与0SOHA职业安全与卫生条例的严格标准，产品通过   ASTM检测方式。

模板外部使用进口纳米粉末外层漆，无毒无味。

绝非国际公约所禁止使用的工业棉或玻璃纤维等有毒有害材料作为测听舱的隔声材料。

内部采用3×5p吸音板，不产生霉变和有害气体。

测听舱内壁选用环保音材料，无毒无味、多年使用亦不会变色变形。

室内苯、甲醛等含量达到国家《室内空气标准》GB   18883-2002

3.9隔音效果    优于国家标准（GB/T  16403-1996）

3.10门进口磁力吸引密封门，隔绝性好，不会变形，磁力永久，开关方便，高寿命门栓，附带无障碍门。

3.11静音换气系统，可持续工作的小于等于10DB（标红部分再确认）的低噪音换气系统，换气量达到3-5m3/min，随时保持与外界空气的流通，使测听舱内部能够保持与环境一致的温度和湿度。

3.12电路：内部配有5个电源插口（包括英标和美标）及8个通讯接口及1个特殊接口，外接空调，必须配套专业的消音器。

3.13厂商资格  具有生产隔声装置的专业资格认证  通过ISO国际9001认证。

3.14双层可透视声学釉化玻璃窗，间隔有厚度100mm真空层，尺寸：800×700×100mm（待确认）

3.15室内照明：据测听舱的内部尺寸，选择11w/32w/64w.

3.16浮筑地板：（1）隔绝地面的噪声（2）内部地面铺设拼装式吸音地毯。（3）通过专用减震隔声装置，悬浮于房间的地面上，使隔音舱与环境保持绝对噪声阻断。

3.17电源：220V，50Hz一个。

B包：听觉诱发电位仪（含多频稳态）

1、测试功能要求：

1.1  耳蜗电图 ECochG

1.2  听性脑干反应 ABR

1.3  骨导听性脑干反应 bone-ABR

1.4  听觉中潜伏期反应 AMLR

1.5  听觉长潜伏期反应 ALLR

1.6  听觉事件相关电位 40Hz-AERP

1.7  胸锁乳突肌前庭诱发肌源电位 cVEMP

1.8  骨导前庭诱发肌源电位 bVEMP

1.9  眼外肌前庭诱发肌源电位 oVEMP

1.10 电刺激的听性脑干反应 EABR

1.11 听觉事件相关电位P300

1.12 新生儿及婴幼儿快速听力筛查 PediScreen

1.13 多频稳态测试 ASSR

2、放大器参数要求：

2.1  通道数             ≥2通道

2.2  分析时间           ≥5.0～5000 ms

2.3  模数转换解析度     ≥12 bit

2.4  输入阻抗           ≥10 MΩ

2.5  共模抑制比CMR     ≥95dB（50～60Hz）

2.6  放大器增益         ≥10k～200k

2.7  高通滤波范围       ≥0.5Hz～750Hz

2.8  低通滤波范围       ≥20Hz～10kHz

2.9  伪迹排除率         ≥99%

2.10 单通道记录功能    具备参考电极和地电极自动切换功能

3、刺激器参数要求：

3.1  刺激声信号         短声Click、短纯音Tone Burst、调制纯音

3.2  刺激速率           ≥0.2～150pps

3.3  声强输出范围       ≥0～130dB peSPL

3.4  短声短纯音输出极性 可选疏波、密波和交替波

3.5  短纯音包络类型     可选Blackman、线性、高斯曲线等

3.6  短纯音周期调节     平台周期及上升/下降周期均可调

3.7  短纯音频率范围     125Hz～8kHz（半倍频程）

3.8  调制纯音频率范围   250～8kHz（倍频程）

3.9  多频稳态测试方式   可单耳6个双耳10个频点同时测试

3.10 掩蔽音             白噪声WN

4、软件要求：

4.1  软件界面           全中文界面的操作软件

4.2  软件种类           AEP测试与ASSR测试在同一软件中运行

4.3  皮肤阻抗测量功能   自动测量皮肤阻抗

4.4  阻抗测量方式       可在屏蔽室外通过软件测试在电脑屏幕上观察

4.5  脑电信号观察       可在测试前、测试过程中随时观察脑电信号强度

4.6  测试协议           软件中已内置招标要求的所有测试协议

4.7  正常值数据库       软件中内置正常值数据库，用户可修改

4.8  多频稳态修正值     软件中内置多频稳态修正值，用户可修改

4.9  测试报告           提供中英文界面测试报告

5、配置要求：

5.1  听觉诱发电位主机   1台

5.2  前置放大器         1台

5.3  头戴式耳机         1副

5.4  插入式耳机         1副

5.5  骨导耳机           1副

5.6  医用安全隔离电源   1台

5.7  遥控装置           1套

5.8  数据电缆           1套

5.9  电极电缆           1套

5.10 电极片             1包

5.11 皮肤清洁膏         1支

5.12 导电膏             1支

5.13 联机电脑           1台

5.14 彩色打印机         1台

C包：听力计

一、技术参数要求：

1、可测试功能：气导听阈、骨导听阈、声场测听、言语测听、高频测听、特殊测试

2、通道数：两路独立的刺激和掩蔽通道

3、频率输出范围：

3.1  插入式气导耳机：≥125Hz～8000Hz

3.2  气导耳机：125Hz～12500Hz

3.3  高频耳机：125Hz～20000Hz

3.4  声场输出：125Hz～20000Hz

3.5  骨导耳机：250Hz～8000Hz

4、频率输出精度：≤±0.1%

5、声强输出范围：

5.1  气导耳机：－10～120dBHL

5.2  骨导耳机：－10～80dBHL（置于乳突）

6、频率最大解析度：1Hz（6/12/24/48个频点）

7、声强放大器步进梯度：1、2、5dB

8、最大谐波失真：气导≤2.5%、骨导≤5％

9、纯音刺激模式：同侧刺激、对侧刺激、双耳刺激、带助听器刺激

10、刺激声类型：

10.1 连续、脉冲纯音：具备

10.2 连续、脉冲啭音：调制率1～20Hz（调制深度1％～25％）

10.3 频率特定听觉评估，FRESH噪声带宽：频率范围125～12500Hz

11、掩蔽刺激模式：同侧刺激、对侧刺激、双耳刺激、带助听器刺激

12、掩蔽声类型：

12.1 白噪声WN：具备

12.2 窄带噪声NBN：具备

12.3 言语噪声SN：具备

12.4 外接掩蔽噪声：具备

12.5 掩蔽提醒功能：自动提示是否需要掩蔽

13、言语测听：

13.1 测试材料：软件内置男、女声普通话言语测试材料，并包含多组单音节词表、双音节词表、短语句表

13.2 用户可在软件中自行添加测试材料：可保存为WAV、MP3格式音频材料文件

13.3 其他刺激模式：也可通过外接设备给声

13.4 评分功能：具备评分功能

13.5 测试内容：可测试言语察觉阈、接受阈、舒适阈、不适阈和识别率

14、声场测听：

14.1 声场测试功放：内置2通道声场测试功放

14.2 声场最大输出：100dB SPL

15、特殊测试：

15.1 双耳等响度平衡试验ABLB：具备

15.2 短增量敏感指数试验SISI：具备

15.3 掩蔽级差测试MLD：具备

15.4 韦博氏试验Weber：具备

15.5林纳氏试验Rinne：具备

15.6 伪聋测试Stenger：具备

15.7 音衰试验Tone Decay：具备

15.8 耳鸣测试Tinnitus tests：可进行耳鸣频率、响度匹配、残余抑制试验

16、内置功能：

16.1 通讯功能：医生对患者、患者对医生双向通讯系统

16.2 监听方式：内置监听扬声器，也可通过监听耳麦进行

17、操作界面：全中文操作界面，包括中文操作面板和中文操作软件

18、测试报告：

18.1 报告界面：可编辑的中文测试报告

18.2 报告模式：可将声导抗测试结果与纯音听力图打印为单页报告

18.3 报告格式：可保存为PDF格式或XML格式电子报告

二、配置要求：

1、听力计主机：              1台

2、气导耳机：                1副

3、骨导耳机：                1副

4、病人应答器：              2支

5、通讯麦克风：              2支

6、中文用户手册：            1册

7、联机电缆：                1套

8、中英文联机软件光盘：      1张

9、主流配置电脑、打印机：    1套

D包：眼震视图仪

- 可测试功能：

1.1自发性眼震

1.2扫视试验

1.3平稳跟踪试验

1.4视动性眼震试验

1.5凝视试验

1.6静态位置性试验

1.7动态位置性试验（包括Dix-Hallpike变位试验和滚转试验）

1.8瘘管试验

1.9摇头试验

1.10双耳变温冷热试验（包括Fitzgerald-Hallpike冷热试验）

2、测试模式：眼震ENG测试+眼震VNG测试

3、操作方式：可通过电脑或无线遥控器进行操作

4、VNG采集模式：VNG可同时采集双眼信号

4.1、VNG眼罩：带有封闭式护目镜及固视测试灯的双摄像头眼罩

4.2、线性系数：水平1％，垂直1.2％

4.3、最大视野：水平±55º，垂直±30º

4.4、VNG眼球跟踪范围：水平±30º，垂直±20º

5、测距方式：测试过程中自动测距，无需反复定标

6、软件功能：

6.1、操作界面：Windows Xp操作界面

6.2、数据管理：具有病人信息及测试结果数据库管理系统

6.3、正常值数据：具有正常值数据库，可与测试结果同时显示

6.4、数据分析：具有自动和手动数据分析功能

6.5、视频数据管理：具有眼动视频记录、回放、查看和存储系统

7、冷热气刺激仪

7.1、产品品牌：与眼震视图分析仪同品牌

7.2、温度范围：20℃～50℃，数字显示

7.3、温度精确度：±0.3℃

7.4、输出时间：1～99s

7.5、输出流量：4～10kg/min

7.6、安全特性：显示当前输出温度，温度过高时可自动切断

7.7、刺激控制：刺激探头手柄按钮和脚踏开关都可独立开启设备运行

8、配置要求：

8.1 VNG主机：1台

8.2操作遥控器：1只

8.3视觉刺激设备：1套

8.4医用安全隔离电源：1台

8.5 双眼记录视频眼罩：1套

8.6 VNG光学清洁包：1套

8.7同品牌冷热气刺激仪：1台

8.8电源适配器：1套

8.9中文说明书：1册

8.10软件安装光盘：1套

8.11品牌笔记本电脑一台：

8.12激光打印机一台

E包：中耳分析

| 序号 | 项目 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可测试功能 |  |
| 1.1 | 鼓室图测试 | 具备同屏三次鼓室图测试功能 具备鼓室图自动分型（Jerger）功能 |
| 1.2 | 声反射筛查 | 具备声反射筛查和声反射阈值测试功能 |
| 1.3 | 声反射阈值 | 具备同侧、对侧声反射阈值测试功能 |
| 1.4 | 声衰减测试 | 具备同侧、对侧声衰减测试功能 |
| 1.5 | 完好鼓膜咽鼓管测试 | 具备完好鼓膜咽鼓管ETF-I测试功能 |
| 1.6 | 穿孔鼓膜咽鼓管测试 | 具备穿孔鼓膜咽鼓管ETF-P测试功能 |
| 1.7 | 声导、声纳、声导纳分量测试 | 具备声导G、声纳B、声导纳Y分量测试功能 |
| 2 | 探测音系统 |  |
| 2.1 | 探测音频率 | 226Hz≥85dBSPL±1.5dB 1000Hz≥75dBSPL±1.5dB |
| 2.2 | 最大谐波失真 | ≤3% |
| 2.3 | 频率精度 | ≤±0.5% |
| 3 | 声顺范围 | 0.1～8.0ml（±5%或0.1ml） |
| 4 | 压力系统 |  |
| 4.1 | 压力范围 | +400～﹣600daPa |
| 4.2 | 压力精度 | ±10%或±10daPa |
| 4.3 | 软件安全限制 | 450±70daPa，或﹣650±70daPa |
| 4.4 | 硬件安全限制 | 530±70daPa，或－730±70daPa |
| 5 | 声反射刺激音 |  |
| 5.1 | 频率范围 | 0.5、1、2、3、4kHz |
| 5.2 | 频率精度 | ≤±0.5% |
| 5.3 | 噪声频率范围 | 0.4～4kHz |
| 5.4 | 强度范围 | 50～120dBHL |
| 5.5 | 最大谐波失真 | ≤3% |
| 5.6 | 刺激方式 | 纯音或脉冲音 |
| 6 | 其他性能 |  |
| 6.1 | 时钟和日历功能 | 自动记录测试结果和时间 |
| 6.2 | 存储功能 | 主机内可存储20个听力诊断或100个听力筛查测试结果 |
| 6.3 | 电池类型 | 可充电电池 |
| 6.4 | 电池使用时间 | 充满电后可持续≥4小时或连续检查20个病例 |
| 6.5 | 耦合腔 | 内置2cc标准耦合腔 |
| 6.6 | 报告 | 可与电测听结果打印在同一张报告单中 |

标准配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 换能器套件 | 1套 |
| 3 | USB接口 | 1套 |
| 4 | 筛查型耳塞 | 1套 |
| 5 | 诊断型耳塞 | 1套 |
| 6 | 特殊型耳塞 | 1套 |
| 7 | 插入式单耳机 | 1套 |
| 8 | 充电电池 | 1套 |
| 9 | 充电器 | 1套 |
| 10 | 肩带及挂钩 | 1套 |
| 11 | 便携箱 | 1只 |
| 12 | 联机软件光盘 | 1套 |
| 13 | 中英使用说明 | 1册 |

打分方式及商务条款：

| 项目 | 评审 因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 40分 | 最终 报价 | 40 | 满足采购文件要求且最终报价最低值为谈判基准价，其价格分为40分；其他供应商的价格分按照下列公式计算：最终报价得分=（谈判基准价/最终价格）*40%*100；报价超预算的，此项不得分。 |
| 技术和服务60分 | 设备性能、质量 | 30 | 满足采购文件要求的前提下，比较设备性能、质量，分三档进行打分，较完善的得30分，较好的得20分，一般的得10分，不满足采购文件要求得不得分。不足之处由谈判小组根据报价文件的具体情况酌情扣分。 |
|  | 设备技术参数的响应程度 | 10 | 根据采购文件的技术要求，对照各报价文件和技术支持资料的技术参数进行比较，凡有一项不满足的扣1分，直到扣完为止。 |
|  | 售后服务体系 | 10 | 在山东地区设有常驻售后服务机构的得2分，售后服务承诺细致，具有详细的培训、维修计划和处理办法的得5分。质保期在满足采购文件要求的前提下每增加一年得1分，最高3分；不能满足标书服务要求的，每有一项扣1分，扣完为止。 |
|  | 交货期及供货安装 或其他优惠条件 | 5 | 根据采购人的实际需要，对送货、安装等制定详细的计划，提供设备供货的组织方案及时间安排情况；综合考虑组织安装的合理性、管理人员及专业技术人员配备情况。劳动力组织等情况，由谈判小组根据报价文件具体情况酌情评分。 |
|  | 企业 资信 | 5 | 企业具有银企资信等级或开标前三个月内开户银行开具的资信证明文件得5分，没有不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

付款方式：验收入库后支付合同总金额的90%，一年以后设备使用无质量问题付剩余的10%。

质保期：保修两年，自报最优质保时间。

服务：2小时电话响应，48小时维修人员到达现场。

供应商资格资质要求：

厂家授权书复印件（加盖授权厂家公章），医疗器械注册证、登记表复印件，技术白皮书及彩页。