项目说明

本项目为中国人民武装警察部队山东省总队医院采购，共14个包，供应商对所报包内的货物和服务必须整体响应，不得对其分解后进行响应。标注*的条款为关键条款，一项偏离即废标。

- 采购内容及分包情况

1包设备名称：空气压力治疗仪        数量：1

- 6腔叠加气囊

- LED数码显示，压力实时显示

- 各腔压力0-200mmHg

- 各腔压力可单独调节

- 各腔压力均可调为“零”，能跳过伤口和脆弱部位

- 工作时间：0-99min或连续运行

- 套筒内衬方便拆洗、消毒

- 4种单独或组合模式

- 腔室达到设置压力后,压力保持时间0-12秒可调

- 循环充气间隔时间0-90秒可调

- 同时治疗两个肢体

- 配推车一台

2包设备名称：磁振热治疗仪           数量：1

- 温度控制：40℃、46℃、52℃、58℃四级可调；最高温不超过60℃。

- 超温保护：具有两路独立的超温保护装置。

- 磁场强度：在为1mT-38mT之间。

- 振动频率：40-60Hz，误差不大于±2Hz

- 振动周期：M1模式为2-4秒；M2模式为1-5秒

- 定时范围：0-99min，误差不大于±1%

- 输出指示：面膜控制，实时温度显示

- 断电恢复：仪器在断电再恢复时，不得有输出

- 输出通道：两路输出通道

- 配推车一台

3包设备名称：  煎药机       数量：1

- 煎药有效成份煎出率不小于50%

- 高温高压煎煮，每次能煎药3-20付药

- 具有煎药包装功能

- 能够自动完成一煎两煎全过程，提高煎药药效

- 能够拥有先煎和后下功能

- 拥有机械挤压功能，实现药渣充分分离

- 具有防高温和防干烧功能，能够计时、定时功能

- 具有文火和武火自动转换功能

- 具有安全阀，超压自动报警，保障安全

4包设备名称：牙片机      数量：1

- 球管性能稳定，管电压≥70Kv,管电流≥3mA，焦点≤0.4

- 摆位容易，臂易于固定

- 可以和医院现有CR配合使用

- 售后服务好，提供24小时服务电话，如有故障，24小时之内响应，可以提供有力技术支持。

- 使用220V，50Hz交流电

- 带防护用品（成人和儿童各一套）。

- 控制面板显示电压、电流、曝光时间、成人、儿童模式及不同牙位的选择钮。

5包设备名称：洁牙机       数量：1

- 治疗功率易于设置和调节，医生易于掌握

- 工作尖输出的振动频率精确，患者舒适无痛

- 配多种工作尖，能完成龈上洁治、龈下刮治、根面平整、超声根管荡洗、去除髓室及根管钙化物、取出根管内折断器械、去桩、去冠等治疗

- 自带供水系统，储水罐容量≥300ml，可加入不同药液配合治疗，无需外接水源。可在治疗过程中加水。

- 手柄可高温高压消毒，手柄前端可拆卸

- 电源电压240V,50Hz(±10%)

- 手柄不发热或少发热

- 冲洗流速方便调节

- 另配手柄一支。

6包设备名称：根管长度测量仪        数量：1

- 测量长度准确

- 使用方法简单，易于掌握

- 彩色液晶屏幕显示，根尖段数字显示

- 体积小巧，使用方便

- 能够提供有力的技术支持（使用培训、及时维修等）。

- 充电式

- 除标配外，另加测量线一根，唇挂钩2个，锉夹2个。

7包设备名称：辐射监测服务

  - 个人剂量监测（四个季度70个）

  - 机房防护安全监测（12个机房），每年12月份完成报告制作

  - 临时机房防护监测

  - 年度辐射安全监测

  - 辐射安全许可证到期更换的代办

  - 射线装置计量监测与报告出具

  - 响应时间为24小时，以上服务期为两年（2015.10月至2017.10月）

8包设备名称：五金及医疗设备使用配件

- 五金交电，办公自动化设备及配件，普通机械设备，电子配件，电子元器件，安防设备，计算机配件，低压电器，仪器仪表，稳压电源，风机，蓄电池，手动电动工具，劳动保护用品，医疗维修备件，维修耗材等。

- 以产品的市场价格为标准，价格以网上商城（京东商城或淘宝）市场报价作为基准，价格上限为市场报价的120%，上浮最小和下浮最大为最优。

- 送货时限及售后服务。

- 每季度汇总结算货款。

9包设备名称：低值小型医疗设备

| 序号 | 货物名称 |
| --- | --- |
| 1 | 血压计 |
| 2 | 电子血压计 |
| 3 | 超声雾化器 |
| 4 | 紫外线消毒车 |
| 5 | 体重秤 |
| 6 | 输液架 |
| 7 | 气垫床 |
| 8 | 铅衣 |
| 9 | 轮椅 |
| 10 | 特定电磁波治疗仪 |
| 11 | 陪护椅 |
| 12 | 床头橱 |
| 13 | 病床 |
| 14 | 氧气吸入器 |
| 15 | 铅帽子 |
| 16 | 铅围脖 |
| 17 | 铅眼镜 |

- 以产品的市场价格为标准，价格以网上商城（京东商城或淘宝）市场报价作为基准，价格上限为市场报价的120%，上浮最小和下浮最大为最优。

- 送货时限及售后服务。

- 每季度汇总结算货款。

10包设备名称：手术室配套设施维护

机组空调维护（加湿装置更换、消毒装置更换、风管保温、电机皮带、室外机空调、加装风管）等

11包设备名称：手术室配套设施维护

电动手术门的维护、维修等

12包设备名称：手术室配套设施维护

机房安全监控（温湿度监控、漏水、用电、视频等）,机房加湿和消毒等。

13包设备名称：手术室配套设施维护

循环水泵的更换（控制系统）、管道保温、部分管道配件更换等

14包设备名称：病床隔帘           数量：192

形状为L型轨道，尺寸为：2.3m*1.8m，轨道总长度为4-4.1m  ，颜色：白色烤漆，材质：白色烤漆外包铝内置纳米静音轨道，断面双层复合结构，截面尺寸：20mm*17mm

隔帘布料：材质：100%多元酯织品，重量：780g至800g/m，撕破强度：经向>59N，抗菌性：细菌减少百分率99.00%，缩水性：宽度方面—水洗2%，干洗1%，高度方面—水洗2%，干洗0%，洗涤：退色程度4-5级，污染度：5级，摩擦：在干情况下5级，在湿情况下5级，防火性：符合GB/T5455-1997 GB/T17596-1998，GB/T17591-2006国内永久阻燃标准（耐洗12次）

隔帘样式：1、颜色为我院内科楼已有隔帘色彩

2、上方网孔高度为65cm±5cm左右，高度根据房间高度来确定为：2.6-3.1m；隔帘底端距离地面为25cm左右，隔帘用布最小褶皱与轨道尺寸比为1.3:1

注：以上带“*”号的为重要参数，任何重大偏离将可能导致废标，10~14包购买了招标文件的潜在投标人，需携带附件十一《勘察现场授权委托书》在规定的时间进行现场勘查，统一勘查时间地点：2015年9月3日上午10点  联系人：设备科  马主任  13969176911

二、商务要求

1、付款方式：货到安装调试完毕，验收合格签字后三个月付合同款90%，余款10%作为质量保证金，设备运行一年无质量问题，一次性无息付清。

2、交货地点：用户指定地点。

3、交货时间：根据厂家投标文件自报供货时间

4、质保：设备验收签字完毕之日算起至少一年。提供原厂商标准质保和服务，同时投标人接到通知后维修人员应在24小时内赶到现场处理上门服务，质保期内所有服务及配件全部免费。质保期满后不得收取人工费（含工时费、差旅费）。