第三部分 项目说明

本项目为菏泽市立医院医疗设备采购，共四个包，供应商可以就其一个或几个包进行投标，但供应商不得对包内的货物分解后进行响应。投标人所投产品技术性能不应低于采购清单中所列的技术要求。

备注：

1、本次投标不接受打包报价！

举例：假如有A\B\C\D四个包，不允许投标公司把任意两个包组合报价，比如AB或CD等。

2、如有打包投标，按废标处理。

3、采购文件中标注“#”的条款为重要指标，其中每一项未达招标文件技术规格要求的，其评标价格将上浮2%。其他一般技术指标每一条未达招标文件技术规格要求的，其评标价格将上浮0.5%。加“#”的一般技术指标偏离≥5项，即作为废标处理。

A包设备名称：大平板多功能数字X光机

- 设备用途：应满足数字透视、数字摄影、消化系造影、泌尿系造影、子宫输卵管造影、ERCP检查等常规放射诊断及治疗的需要。

- 数量：1台

三、   设备要求：整机原装进口，设备主要部件如球管、高压发生器等均为制造商原厂统一制造。提供设备国内销售合法手续，具有SFDA证书及附件、CCC强制认证证书，提供CE或FDA认证证书。

三、   主要部件及性能参数：

1、平板探测器 ：

1.1 采用非晶硅或非晶硒动态平板探测器技术

#1.2 有效成像视野≥43cm×43cm

1.3 视野切换≥4

1.4 灰阶≥14bit

#1.5像素尺寸≤150微米

1.6空间分辨率≥3.0lp/mm

2、高压发生器：

#2.1 最大输出功率≥65kW

2.2 工作方式：高频逆变

#2.3 最大摄影管电流≥800mA

2.4 摄影管电压范围≥40～150kV

2.5 透视管电压范围≥40～125kV

#2.6具备脉冲透视功能，采集帧频≥25帧/秒

3、X线球管：

#3.1 焦点大小：双焦点，小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.0mm

3.2 最大阳极热容量≥400kHU

4、控制台部分：

4.1操作方式：彩色液晶触摸屏

4.2遥控台监视器数量≥2，近床监视器≥1

4.3监视器为≥19英寸医学专用LCD

4.4控制台可实时显示被检查者X射线辐射剂量

5、检查床部分

5.1 床体要求采用高强度低X射线吸收材料，承重≥200kg

5.2床面可升降范围≥48～95cm

5.3检查床横向移动范围≥25cm

5.4 检查床倾斜角度≥-45°～+89°

5.5 影像系统纵向移动范围≥140cm

5.6倾斜角摄影角度：≥±30°

5.7具备床侧操作按钮

5.8具备紧急停止按钮

5.9 具备麦克风装置

6、数字化图像采集及处理部分

6.1 采集矩阵：≥1024 x 1024 , 12 bit

#6.2 透视最高采集帧频≥25帧/秒

6.3刻录方式：DVD-RAM 方式

6.4具备标准DICOM3.0接口， 可打印胶片并图像发送至PACS存储

6.5图像处理功能

6.5.1 多画面/全画面表示

6.5.2 可图像放大并可打印放大图像

6.5.3 多级调整边缘强化

6.5.4 距离测定：可打印至图像上

6.5.5 角度测定：可打印至图像上

6.5.6 黑白反转

6.5.7 镜像翻转

6.5.8直方图

6.5.9电影播放

6.5.10具备黑化区优化技术

7、高级临床应用功能

#7.1具备断层融合技术或健康卫士技术或DSA等高级技术

#7.2具备全脊柱、下肢全长摄影技术

8、其他

8.1 脚踏板、肩托、患者用双侧扶手、过头扶手、钡剂托杯、对讲系统等完备附件

8.2 具备UPS电源

8.3提供国内知名品牌高端综合医疗服务自助终端打印机一台（适合体检中心使用，提供常用规格的新型打印介质价格）

8.4提供备品备件与软件备份光盘、专用维修工具、维修手册、使用说明书中英文各一套、提供与投标文件一致的中英文原件资料

8.5 提供所投标机型的正常开机时间

9、售后服务

9.1培训：现场操作培训，保证操作人员熟练使用设备；二次技术培训，进一步提高操作人员高级应用能力

9.2 维修

9.2.1提供维修地址、电话，接到报修后2小时内响应，24小时内到达现场

9.2.2 提供800免费服务电话

9.2.3 设备停产后配件供应≥8年

9.2.4 保修期内保证开机率≥95%

9.2.5 整机全免费原厂保修（含平板探测器）≥12月，投标时必须出具原厂服务承诺。

#9.2.7 投标时必须提供质保期外原厂整机（含平板探测器）年保修价格、原厂整机（不含平板探测器）年保修价格、原厂平板探测器价格（注明具体型号）、原厂球管价格。

10、市场占有率

#10.1必须如实提供所投标型号自2011年至本次投标截止时间在山东省三级综合医院已装机用户名单（至少包括装机型号、医院名称、装机时间、使用科室、联系人、联系电话）

B包设备名称：单板DR

一、总体要求

1、 配置要求：配有一套平板探测器、胸片摄影架、摄片床、立柱式或悬吊式安装的X线球管（可满足任意角度的拍片检查，包括成角拍片检查）、X线高压发生器、控制台、图像采集预览工作站等；

2、 国际知名品牌；设备所配置的软件应为最新版本并保证今后软件免费升级。提供国内SDA注册证书及中国国家安全质量许可证（CCC证）。

二、主要技术参数及要求

1．平板探测器

1.1探测器结构：非晶硅或非晶硒；

1.2有效摄影尺寸≥35cm*43cm；

1.3空间分辨率≥2.5LP/mm

1.4冷却方式：风冷或自然冷却；

1.5像素灰度≥14bit；

1.6成像时间≤7秒；

2. X线球管

2.1阳极热容量≥300KHU；

2.2球管焦点：小焦点≤0.6 mm  大焦点≤1.2mm；

2.3球管结构：立柱式或悬吊式；

2.4具有热保护功能。

3．高频逆变高压发生器

3.1输出功率≥50KW；

3.2输出电压≥40-150KV；

3.3高频≥20KHz；

3.4最短曝光时间≤1ms；

3.5最高摄影电流≥500mA(100KV)；

4．立位胸片架

4.1电机或手动驱动高度变化，探测器上下移动范围≥150cm；

4.2胸片架为活动滤线栅 。

5. 固定摄影平床或移动摄影平床

6. 图像采集工作站

6.1内存≥1G；

6.2硬盘≥100G；

6.3采用2MP医用灰阶液晶显示器≥19″；

6.4软件功能特点：图像自动最优化；窗宽窗位调整，数字边缘增强；图像垂直/水平/反置/旋转；直线、角度、多边形、矩形、椭圆等标注；影像预览、显示；完全遵循DICOM3.0标准，支持各种DICOM服务；支持激光相机的DICOM胶片打印，并支持分隔打印。

7. 图像后处理诊断工作站

7.1配置要求：内存≥2G，硬盘≥160G，≥19″3MP医用高清显示器，图像预览时间≤8S。

7.2软件功能特点：

为高级图像处理软件：窗宽/窗位调节、黑白反转、放大、漫游、旋转、注释、测量；自动边缘识别，噪音抑制；DICOM功能：打印、存储、读取、输送、双向交流、查询/获取；图像存储功能等

8. 其他：

8.1提供备品备件与软件备份光盘、维修专用工具、维修手册、使用说明书中英文各一套

8.2提供进口原装干式激光相机一台（爱克发AGFA5503或富士DRYPIX7000）

8.3整机全免费原厂保修 ≥24月（含平板探测器）, 投标时必须出具原厂服务承诺。

8.4必须提供质保期后原厂整机年保修价格（含平板探测器）、原厂整机年保修价格（不含平板探测器）、原厂平板探测器价格（注明具体型号）、原厂球管价格。

8.5维修响应速度：2小时内做出维修方案决定，24小时内到达医院

8.6保修期内保证开机率≥95%

9.市场占有率

9.1必须如实提供所投标型号自2011年至本次投标截止时间在山东省三级综合医院已装机用户名单（至少包括装机型号、医院名称、装机时间、使用科室、联系人、联系电话）

C包设备名称：多功能数字X射线透视摄影系统

一、设备用途：用于数字化胃肠道造影、T管造影、逆行胰胆管造影（ERCP）、静脉或逆行泌尿系统造影、子宫输卵管造影和下肢静脉造影等造影检查，常规透视、普通数字化摄影等影像检查。

二、设备要求：国外知名品牌，设备主要部件如球管、高压发生器等均为原厂品牌，提供SFDA注册证及中国强制认证证书（CCC）。

三、设备主要技术规格参数要求：

1、摄影床

1.1  床板：采用低射线吸收高强度碳素纤维材料，尺寸≥65×200cm

1.2  检查床距地面高度≤90cm

1.3  床板倾倒范围≥-28～+89°

1.4  床板横向移动范围≥±12.5cm

1.5  影像系统纵向移动范围≥75cm

1.6  滤线栅：栅比≥12:1  栅密度≥60 lp/cm

1.7  胃肠造影压迫装置压力：80N

1.8  胃肠造影压迫装置结构：拐入回收式

#1.9 SID≥150cm

2、控制台

2.1  遥控台及床边各一台医用灰阶液晶显示器≥19英寸

2.2  数字摄影控制：通过操作台即可进行数字摄影

2.3  具有系统故障自我诊断功能，摄影条件全自动控制

2.4  具有管电压自动适应功能

2.5  具备双向对讲系统

3、高压发生器

3.1  高频逆变方式：高频逆变方式

#3.2  发生器功率≥80kW

3.3  摄影管电流≥1000mA

#3.4  透视管电压≥40～125kV

4、X射线管

4.1  焦点大小：小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm

4.2  最大阳极热容量≥300kHU

4.3  旋转阳极类型：高速

5、成像系统

#5.1  影像增强器≥12英寸，多视野切换

5.2  对比度≥30:1

5.3  空间分辨率≥50 lp/cm

5.4  变换系数≥1000

5.5  CCD≥100万像素

#5.6  A/D转换及输出灰阶位数≥12bit

6、 数字化图像采集及处理系统

6.1  要求全数字化图像采集

#6.2  透视采集距阵≥1024×1024，12bit，30帧/秒，摄影采集≥7.5帧/秒

6.3  图像处理功能：

6.3.1  窗口/水平变换

6.3.2  自动校正

6.3.3  放大(18倍任意)

6.3.4  边缘增强

6.3.5  距离测定：可打印至胶片

6.3.6  角度测定：可打印至胶片

6.3.7  黑白反转

6.3.8  画像旋转

6.3.9  多幅显示

6.3.10 电影播放（CINE）

6.3.11 高清晰显示

6.3.12 编辑功能

6.3.13 镜像表示

6.3.14多画面表示/全画面表示

6.4  硬盘容量≥80GB

6.5  标准DICOM 3.0接口

6.6  并列处理技术：透视、摄影工作中也同时进行DICOM打印

7、 其他

7.1  具备脚踏板、肩托、患者用双侧扶手、钡剂托杯等完备的附件，具有双向对讲系统

7.2  具备UPS不间断电源

7.3  提供现场技术培训，保证使用人员能正确操作使用设备各种功能

7.4  提供备品备件与软件备份光盘、专用维修工具、维修手册、使用说明书中英文各一套、提供与投标文件一致的中英文原件资料

7.5  提供进口原装干式激光相机一台（爱克发AGFA5503或富士DRYPIX7000）

8、售后服务

8.1  配件仓库：国内具备零备件保税库并提供地址

8.2  电话维修系统：国内有800免费电话维修系统

8.3  山东省内设有原厂维修站，常驻原厂工程师，并提供办公室地址及联系方式

8.4  维修响应速度：2小时内做出维修方案决定，24小时内到达医院

8.5　保修期内的开机率：投标方保证开机率95％（按一年365天计算）

8.6  设备停产后的备件供应 ：保证8年

#8.7  整机全免费原厂保修≥24月，投标时必须出具原厂服务承诺。

#8.8  投标时必须提供质保期外原厂整机年保修价格、原厂球管价格。

9、市场占有率

#9.1必须如实提供所投标型号自2011年至本次投标截止时间在山东省三级综合医院已装机用户名单（至少包括装机型号、医院名称、装机时间、使用科室、联系人、联系电话）

D包设备名称：悬吊式单板DR

一、总体要求

1、 配置要求：配有一套平板探测器、立式多功能胸片摄影架、卧式摄片床、悬吊装置和悬吊式安装的X线球管、X线高压发生器、控制台、图像采集预览工作站等；

2、 整套装置中球管、X线高压发生器、主要机械结构等须为同一厂家生产；平板探测器须与主机保持高度兼容性并具有整体注册证及3C；设备所配置的软件应为最新版本并保证今后软件免费升级。提供整机注册证。

二、主要技术参数及要求

1．平板探测器

1.1探测器结构：非晶硅；

1.2有效摄影尺寸≥43cm*43cm；

1.3空间分辨率≥3.0LP/mm

1.4冷却方式：风冷或自然冷却；

1.5像素灰度≥14bit；

1.6成像时间≤7秒；

2. X线球管

2.1阳极热容量≥300KHU；

2.2球管焦点：小焦点≤0.6 mm  大焦点≤1.2mm；

2.3球管结构：悬吊式。具有碰撞保护功能;安全保护功能;带有灯光指示的准直器。

2.4球管与探测器自动对中跟踪；

2.5球管垂直运动范围≥150厘米；

2.6自动缩光器，可根据检查类型自动设定照射野。

3．高频逆变高压发生器

3.1输出功率≥65KW；

3.2输出电压≥40-150KV；

3.3高频≥20KHz；

3.4最短曝光时间≤1ms；

3.5最高摄影电流≥800mA(100KV)

3.6 具有摄影自动曝光控制功能

4．立位胸片架

4.1电机驱动高度变化，探测器上下移动范围≥150cm；

4.2胸片架为活动滤线栅 栅比：≥8:1；栅密度≥36线/cm。

5. 固定摄影平床或移动摄影平床

6. 图像采集工作站

6.1内存≥1G；

6.2硬盘≥100G；

6.3 2M医用灰阶液晶显示器≥19″；

6.4软件功能特点：图像自动最优化；窗宽窗位调整，数字边缘增强；图像垂直/水平/反置/旋转；直线、角度、多边形、矩形、椭圆等标注；影像预览、显示；完全遵循DICOM3.0标准，支持各种DICOM服务；支持激光相机的DICOM胶片打印，并支持分隔打印。

7. 图像后处理诊断工作站

7.1配置要求：内存≥2G，硬盘≥160G，≥19″3M医用高清显示器，图像预览时间≤8S。

7.2软件功能特点：

为高级图像处理软件：窗宽/窗位调节、黑白反转、放大、漫游、旋转、注释、测量；自动边缘识别，噪音抑制；DICOM功能：打印、存储、读取、输送、双向交流、查询/获取；图像存储功能等

8. 其他：

8.1提供备品备件与软件备份光盘、维修专用工具、维修手册、使用说明书中英文各一套、提供与投标文件一致的中英文原件资料

8.2提供国内知名品牌高端综合医疗服务自助终端打印机一台（适合体检中心使用，提供常用规格的新型打印介质价格）

9.售后服务

9.1整机全免费原厂保修（含平板探测器） ≥24月, 投标时须出具原厂服务承诺。

9.2必须提供质保期后原厂整机（含平板探测器）年保修价格、原厂整机（不含平板探测器）年保修价格、原厂平板探测器价格（注明型号）、原厂球管价格。

9.3维修响应速度：2小时内做出维修方案决定，24小时内到达医院

9.4保修期内保证开机率≥95%

10.市场占有率

10.1必须如实提供所投标型号自2011年至本次投标截止时间在山东省三级综合医院已装机用户名单（至少包括装机型号、医院名称、装机时间、使用科室、联系人、联系电话）

二、商务要求

- 付款方式：设备到医院验收合格后付款50%，半年后付40%，余款一年后付清。

- 交货地点：菏泽市立医院指定地点。

- 交货时间：按用户要求。