第三部分 项目说明

本项目为山东医学高等专科学校设备采购，供应商对所报货物和服务必须整体响应，不得对其分解后进行响应。标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何偏离将导致废标。

- 采购清单及技术要求

| 设备名称 | 数量 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 氧气瓶 | 32 | 30L |
| 氧气推车 | 28 | 40L氧气瓶推车 可折叠 喷涂 载重：200kg 主要用途：医院 工厂 学校 家庭 |
| 氧气表 | 33 | 介质：氧气等 测量范围 (0-2.5，0-25)MPa 额定进口压力 15MPa 调节范围 0.1-1.25MPa 流量 40m3/h 输入螺纹 G5/8” 输出螺纹 M16X1.5 外型尺寸 155X135x130 重量 1.31Kg |
| 晨间护理车 | 2 | 尺寸（size）: 700*600*800 材质：不锈钢 加厚帆布 脚轮：配置万向、定向脚轮，一人可轻松操作 |
| 不锈钢治疗车（100%）静音 | 20 | 670x450x800(mm) 全不锈钢材质，上下两层，带护栏，上面一层中间带抽屉一个，二层下面右边带小桶支撑架，四角定位刹车，是输液，治疗，清创等医疗护理的理想用车。 |
| 洗头车 | 2 | 使用电源：AC 220V±22V,50HZ±1HZ,洗头时可使用内置电源2.使用环境：温度10-45℃，湿度≤90% 3.额定功率≤50w, 4.水泵工作电压：直流DC12V 5.水箱容量：30L 6.喷水控制：脚踏开关控制7.内置电源：充满电时可供花洒喷水时间≥5小时 |
| 臂式电子血压计 | 2 | 1) 测量范围: 0.0-40.0kPa/0-300mmHg 2) 不确定度: ±0.4kPa/±3mmHg 3) 解析度: 0.1 kPa/1mmHg 4) 记忆功能: 最后60组测量值 5) 自动关闭: 无任何操作, 30秒后自动关闭 6) 电池型号: AA x 4, 碱性电池 7) 电池寿命: 约2个月(每天使用3分钟) 8) 尺寸: 150 x 105 x 55mm 9) 净重: 180g (包括电池) |
| 体温表甩降机 | 2 | 1.电源：（220正负22）V、（50正负1）Hz 2.功率：10W 3.转速：1250转/分钟 4.尺寸：（220X230X150）MM |
| 电子体温计和外套膜 | 50 | 1) 显示范围: 32.0~42.0oC/90.0-107.6oF 2) 不确定度: ±0.1oC/±0.2oF 3) 解析度: 0.1 4) 测量时间(仅供参考, 根据不同人各有不同): a)17±2秒(口腔) b)10±1秒(直肠) c)26±3秒(腋下) 5) 蜂鸣提示功能 6) 自动关机功能 7) 记忆功能: 最后一次测量值 8) 电池型号: 1.5V, 钮扣电池 (LR/SR-41) 9) 尺寸: 134 x 22 x 14mm 10) 显示屏尺寸: 20 x7mm 11) 净重: 12.5g |
| 吸痰器 | 40 | 1、高负压、低流量 2、电源：～220V±22V，50Hz±1Hz 3、输入功率：90VA 4、极限负压值：≥0.075MPa 5、负压调节范围：0.02MPa至极限负压值 6、抽气速率：≥15L/min 7、熔丝管：F1.5AL250V，φ5×20 8、贮液瓶：1000mL，一只 9、噪声：≤65dB（A） - 重量：4.4kg 11、外形尺寸：280×196×285(mm) |
| 床单位臭氧消毒机 | 2 | 380mm×410mm×950mm 整机重量：18kg 额定电压：220V±10% 50Hz±1Hz 额定功率：≤300W 臭氧浓度：≥600mg/m³ 床罩密闭时臭氧泄漏量：≤0.2mg/m³ 消毒时间：30min-40min 臭氧解析还原时间：4min-10min |
| 空气消毒机 | 2 | 移动式 1.动态消毒（人机共处）： 2.初、中效过滤尘埃、除菌 3.长寿命c波段超强紫外线杀菌 4.光触媒（Ti02）活性炭抗菌除异味 5.负氧离子净化、清新空气 6.静电除尘、除菌 7.紫外线灯管工作状态指示 8.整机工作状态计时器 9.超静音轴流风机 10.紫外线、风机故障报警 11.风速高、中、低可调，风向多角度循环 12.微电脑自动运行控制器，可预设消毒时间自行开关机 13.红外线遥控控制操作 处理风量m3/h：1000 紫外线管寿命：≥8000小时 负离子发生量：6×106个／cm3 洁净度：1万级 |
| 不锈钢手术器械台 | 1 | （扇形）两层台面1400*460*930 |
| 颈托 | 2 |  |
| 骨科牵引床 | 1 | 规格：2060×900×530mm 材质：304#不锈钢 说明：不锈钢床头床尾，冷轧钢床面板，带便盆器；背部倾斜80°±5°；分腿倾斜：40°±5°；前后倾斜13°±2°；配置不锈钢护栏。 |
| 轮椅 | 2 | 电镀车架及手轮、后刹、包箍式 踏板锁紧装置 |
| 医用综合急救箱 | 1 | (出诊型) |
| 自动体外除颤器(automated external defibrillator,AED) | 1 | 1最直观的彩色代码，最简单的1-2-3操作； 2..多达11级能量选择 3.交直流两用 4.除颤类型：非同步除颤 5.除颤脉冲：正弦单向波 6.除颤能量：11级，2至360焦耳 7.达到360焦耳时间：12秒 8.充电能量显示：LED指示灯 9.充电完成提示：蜂鸣声 10．自动防故障：是 11．内部释放能量：是 12．使用人群：成人，幼儿 13．电极类型：电极板 14．电池充满电使用25次（360焦耳） |
| 多参数监护仪Dash 2500床边监护仪 数 | 2 | 1一体便携式,主机与屏一体 2电池:连续使用 2小时 *3内置热敏打印机 4显示屏尺寸10.4英寸 *5同屏显示波形通道数 3（或5导） 6扫描速度: 6.25,12.5,25mm/秒 7报警级别: 4级报警 8心电 *8.1心电导联: I, II, III, AVR,AVF,AVL,V（或3导或不写此参数） *8.2滤波最大带宽0.05-100Hz或更宽 *8.3自定义心脏停搏时限 8.4心率范围:10-300次/分 8.5双腔起搏器监测 9无创血压 *9.1测量方法: 震荡法, 采用双管路袖带 9.2测量模式:自动,手动,STAT模式,NIBP自动序列定制模式 *9.3测量范围 9.3.1收缩压:成人：30-290mmHg; 新生儿：30-140 mmHg; 或大于此范围 9.3.2平均压:成人：20-260mmHg; 新生儿：20-125 mmHg; 或大于此范围 9.3.3舒张压:成人：10-220mmHg; 新生儿：10-110 mmHg; 或大于此范围 10脉搏血氧饱和度 *采用Nellcor OxiMaxTM技术或 *选用Masimo SET技术 10.3 用户可自设SpO2和PPR的上下限度 *11呼吸识别导联: I 和 II, 可通过菜单调节 12体温 12.1测量范围:27-41.1° C,或更大 *12.2测量速度12秒 *13屏幕心电波形实时冻结16秒或以上、波形存储功能 *14事件存储≥200个，并可存储心电条图 *15可保留前一个已出院病人的趋势回顾信息 16 24小时生命体征图表/趋势图, 分辨率1分钟 17工作环境 17.1 操作条件: 环境温度：5-40℃; 相对湿度：5-95%; 适用的大气压：700 ~ 1060hPa 17.2 电源要求: 120-240V AC 50/60赫兹 *17.3 防水功能 *17.4 抗震抗跌落功能 |