第三部分 项目说明

本项目为聊城市人民医院医疗设备采购，供应商对所报货物和服务必须整体响应，不得对其分解后进行响应。技术要求中“*”条款为重要条款，1条不满足即视为废标。

一、采购清单及技术要求

A包

- 设备名称：高档彩色多普勒超声诊断仪

- 数    量：1

- 设备使用单位：血管外科

- 设备用途说明：

配腹部血管探头和四肢血管探头及相匹配的软硬件技术

*各家所投机型必须满足以下要求

PHILIPS:CX30以上机型

GE:ViVide I以上机型

百盛：30Good以上机型

西门子：X300PE以上机型

其他品牌机器与以上机型档次相当即可

软件版本为最新版本

*五：SFDA和FDA认证

六、主要技术规格及系统要求

1．主机系统性能要求

1.1显示器及操作系统

1.1.1 15寸以上数字纯平高分辨率彩色超薄液晶监视器

1.1.2 智能化操作平台

1.1.3 瞬间启动功能

1.2 主机系统

1.2.1 新一代全数字高集成宽频带声束形成器

1.2.2 数字化通道数>=10000

1.2.3 动态范围>=170dB，可视可调

1.2.4 侧向增益补偿技术

1.3 二维灰阶成像（部件）单元

1.3.1 纯净波单晶体探头技术或者所有探头均为宽频、多点变频探头，成像频率必须具体在屏幕上显示

1.3.2 空间复合成像技术，实时声束偏转技术，多线可调

1.3.3 相素优化技术

1.3.4 单键实时自动优化动态范围，TGC，增益调节

1.3.5 高帧频实时解剖M型，360度范围内可调可移动

1.3.6 实时双幅对比显像

1.3.7 实时和非实时高分辨率放大

1.3.8 支持扩展成像

1.4 频谱多普勒显示及分析系统

1.4.1 智能多普勒技术自动调节声束角度

1.4.2 自适应多普勒技术减少噪声、伪像

1.4.3 自动多普勒分析

1.4.4 双同步和三同步2D、color、PW/CW成像

1.5 彩色血流成像（部件）单元

1.5.1 宽频血流技术

1.5.2 自适应彩色多普勒技术

1.5.3 单键调节血流成像频率

1.5.4 智能优化技术自动优化彩色血流

1.5.5 二维和彩色对比显像

1.5.6 实时双幅对比成像

1.5.7 实时彩色血流M型

1.5.8 彩色能量调制成像

1.6 组织多普勒成像

1.6.1 高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像

1.6.2测量软件包

1.6.3 二维，彩色M型，速度曲线同屏显示

1.7 二次谐波成像（自然组织谐波成像）

1.8 造影成像

1.8.1 低机械指数造影成像

1.8.2 闪烁造影成像

1.9 负荷超声成像

1.10 激活的原始数据处理功能

1.11高级编码谐波技术

1.12原始数据处理功能：存储的图像可进行优化、分析和测量

1.13动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEQvue格式直接存储于CD或 DVD，用于PC计算机读取，无需特殊软件

1.14 USB接口支持快速闪存卡	、硬盘/光盘/U盘图像档案管理能力

1.15在屏剪贴板功能（与实时扫查图像同时显示，并可在线预览）

*1.16DICOM联网能力

1.17可配台车、电池操作

*1.18所配软件为该机型的最新版本

2测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

- 一般测量

- 心脏测量、计算

- 多普勒血流测量与分析

- 自动多普勒血流测量与分析

- 外周血管测量与分析

3一体化图像存储与(电影)回放重现及病案管理单元

3.1静态、动态超声图像以原始数据存储及回放，不损失图像质量。

3.2病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。

3.3 主机直接支持喷墨打印机，可直接打印带有图片的报告

3.4 在屏剪帖板和多画面同屏回放功能（超过8 幅/屏），不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析

3.5 USB接口支持快速闪存卡，快速存储屏幕上的图像

4．输入/输出信号：

4.1输入：USB, PCMCIA，DC

4.2输出：SVGA,USB,PCMCIA，DC

5.图像管理与记录装置：

  - 内置图像管理系统（硬盘大于300G）

六、技术参数及要求：

6.1系统通用功能：

6.1.1监 视 器：≥15″高分辨率彩色液晶显视器

- 6.2探头规格

6.2.1频率：超宽频带或变频探头，变频探头中心频率可选择≥3种，彩色和多普勒分别可选不同频率

6.2.2类型：可支持相控阵、凸阵、线阵、经食道探头及笔式多普勒探头

高频探头中心频率≥7.5MHz

6.2.3 B/D兼用：线   阵：B/PWD

凸   阵：B/PWD

相控阵：B/PWD/CWD

- 6.3二维灰阶显像主要参数：

6.3.1扫描：

成人心脏相控阵探头：超声频率1.5 — 3.6 MHz

小儿心脏相控阵探头：超声频率3.5 — 8.0MHz

电子线阵：超声频率4.0 — 13.0MHz

经食道探头：超声频率　2.9－8.0MHz

腹部凸阵探头：超声频率1.5 — 3.6 MHz

电子线阵：超声频率4.0 — 13.0MHz

6.3.2扫描速率：

常规扇扫探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥80帧/秒

6.3.3数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥10 BIT

6.3.4 回放重现：灰阶图像回放≥3000幅

允许12窗口同屏回放

多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比

6.3.5预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

6.3.6 二次谐波：

成人相控阵探头支持5个以上二次谐波频率，腹部探头支持二次谐波

6.3.7心脏扫描深度≥30cm

6.3.8空间分辨力：符合GB10152-1997国家标准。

6.4频谱多普勒：

6.4.1方式： PWD、CWD

6.4.2多普勒发射频率

扇    扫：≥三段

线    阵：≥三段

凸    阵：≥三段

6.4.3最大测量速度：

PWD：血流速度最大6m/s

CWD：血流速度最大12m/s

6.4.4最低测量速度：≤5mm/s(非噪声信号)

6.4.5显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D

任意角度的M型、B型(或CFI)双幅、4幅

6.4.6电影回放：≥90秒，所有回放的图像仍能调节基线位置、时间轴快慢、比例标尺、角度校正和伪彩

6.4.7零位移动：≥10级

6.4.8取样宽度及位置范围：宽度1mm至15mm；分级

6.4.9滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择

6.4.10显示控制：反转显示(左/右；上/下)、零移位、90度旋转

B—刷新(手控、时间、ECG同步)、D扩展、B/D扩展，局放及移位

6.4.11实时频谱自动包络、计算：可自编、自选、自命名，并能调节包络线和计算点位置。

- 6.5彩色多普勒

6.5.1显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示

6.5.2 扇形扫描角度：10°— 85°选择；

6.5.3 彩色显示帧频：

扇扫探头、85°角，18cm深时，彩色显示帧频≥10帧/ s

6.5.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°

6.5.5显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比

6.5.6彩色增强功能：彩色多普勒能量图

6.5.7彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号）

- 6.8 超声功率输出调节：

B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调

七.备件、专用工具、资料及其它

- 7.1备件

为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件。

- 7.2专用工具

如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。

- 7.3资料

7.3.1卖方须向买方提供操作手册一套。

7.3.2卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

- 7.4技术服务

7.4.1卖方在国内应设立维修机构。

7.4.2在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试、，并承担因此发生的一切费用。

7.4.4在中国境内有相应的零配件保税库。

八.技术培训要求

- 现场培训：

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

B包

- 设备名称：高档彩色多普勒超声诊断仪

- 数    量：1

- 设备使用单位：两腺外科

- 设备用途说明：

配乳腺甲状腺探头、静脉置管穿刺探头及相匹配软硬件技术

*各家所投机型必须满足以下要求

PHILIPS:CX30以上机型

GE: ViVide I以上机型

百盛：30Good以上机型

西门子：S1000以上机型

其他品牌机器与以上机型档次相当即可

*五：SFDA和FDA认证

六、主要技术规格及系统要求

1．主机系统性能要求

1.1显示器及操作系统

1.1.1 15寸以上数字纯平高分辨率彩色超薄液晶监视器

1.1.2 智能化操作平台

1.1.3 瞬间启动功能

1.2 主机系统

1.2.1 新一代全数字高集成宽频带声束形成器

1.2.2 数字化通道数>=10000

1.2.3 动态范围>=170dB，可视可调

1.2.4 侧向增益补偿技术

1.3 二维灰阶成像（部件）单元

1.3.1 纯净波单晶体探头技术或者所有探头均为宽频、多点变频探头，成像频率必须具体在屏幕上显示

1.3.2 空间复合成像技术，实时声束偏转技术，多线可调

1.3.3 相素优化技术

1.3.4 单键实时自动优化动态范围，TGC，增益调节

1.3.5 高帧频实时解剖M型，360度范围内可调可移动

1.3.6 实时双幅对比显像

1.3.7 实时和非实时高分辨率放大

1.3.8 支持扩展成像

1.4 频谱多普勒显示及分析系统

1.4.1 智能多普勒技术自动调节声束角度

1.4.2 自适应多普勒技术减少噪声、伪像

1.4.3 自动多普勒分析

1.4.4 双同步和三同步2D、color、PW/CW成像

1.5 彩色血流成像（部件）单元

1.5.1 宽频血流技术

1.5.2 自适应彩色多普勒技术

1.5.3 单键调节血流成像频率

1.5.4 智能优化技术自动优化彩色血流

1.5.5 二维和彩色对比显像

1.5.6 实时双幅对比成像

1.5.7 实时彩色血流M型

1.5.8 彩色能量调制成像

1.6 组织多普勒成像

1.6.1 高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像

1.6.2测量软件包

1.6.3 二维，彩色M型，速度曲线同屏显示

1.7 二次谐波成像（自然组织谐波成像）

1.8 造影成像

1.8.1 低机械指数造影成像

1.8.2 闪烁造影成像

1.9 负荷超声成像

1.10 激活的原始数据处理功能

1.11高级编码谐波技术

1.12原始数据处理功能：存储的图像可进行优化、分析和测量

1.13动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEQvue格式直接存储于CD或 DVD，用于PC计算机读取，无需特殊软件

1.14 USB接口支持快速闪存卡	、硬盘/光盘/U盘图像档案管理能力

1.15在屏剪贴板功能（与实时扫查图像同时显示，并可在线预览）

*1.16DICOM联网能力

1.17可配台车、电池操作

*1.18所配软件为该机型的最新版本

2测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

- 一般测量

- 心脏测量、计算

- 多普勒血流测量与分析

- 自动多普勒血流测量与分析

- 外周血管测量与分析

3一体化图像存储与(电影)回放重现及病案管理单元

3.1静态、动态超声图像以原始数据存储及回放，不损失图像质量。

3.2病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。

3.3 主机直接支持喷墨打印机，可直接打印带有图片的报告

3.4 在屏剪帖板和多画面同屏回放功能（超过8 幅/屏），不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析

3.5 USB接口支持快速闪存卡，快速存储屏幕上的图像

4．输入/输出信号：

4.1输入：USB, PCMCIA，DC

4.2输出：SVGA,USB,PCMCIA，DC

5.图像管理与记录装置：

  - 内置图像管理系统（硬盘大于300G）

六、技术参数及要求：

6.1系统通用功能：

6.1.1监 视 器：≥15″高分辨率彩色液晶显视器

- 6.2探头规格

6.2.1频率：超宽频带或变频探头，变频探头中心频率可选择≥3种，彩色和多普勒分别可选不同频率

6.2.2类型：可支持相控阵、凸阵、线阵、经食道探头及笔式多普勒探头

高频探头中心频率≥7.5MHz

6.2.3 B/D兼用：线   阵：B/PWD

凸   阵：B/PWD

相控阵：B/PWD/CWD

- 6.3二维灰阶显像主要参数：

6.3.1扫描：

成人心脏相控阵探头：超声频率1.5 — 3.6 MHz

小儿心脏相控阵探头：超声频率3.5 — 8.0MHz

电子线阵：超声频率4.0 — 13.0MHz

经食道探头：超声频率　2.9－8.0MHz

腹部凸阵探头：超声频率1.5 — 3.6 MHz

电子线阵：超声频率4.0 — 13.0MHz

6.3.2扫描速率：

常规扇扫探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥80帧/秒

6.3.3数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥10 BIT

6.3.4 回放重现：灰阶图像回放≥3000幅

允许12窗口同屏回放

多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比

6.3.5预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

6.3.6 二次谐波：

成人相控阵探头支持5个以上二次谐波频率，腹部探头支持二次谐波

6.3.7心脏扫描深度≥30cm

6.3.8空间分辨力：符合GB10152-1997国家标准。

6.4频谱多普勒：

6.4.1方式： PWD、CWD

6.4.2多普勒发射频率

扇    扫：≥三段

线    阵：≥三段

凸    阵：≥三段

6.4.3最大测量速度：

PWD：血流速度最大6m/s

CWD：血流速度最大12m/s

6.4.4最低测量速度：≤5mm/s(非噪声信号)

6.4.5显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D

任意角度的M型、B型(或CFI)双幅、4幅

6.4.6电影回放：≥90秒，所有回放的图像仍能调节基线位置、时间轴快慢、比例标尺、角度校正和伪彩

6.4.7零位移动：≥10级

6.4.8取样宽度及位置范围：宽度1mm至15mm；分级

6.4.9滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择

6.4.10显示控制：反转显示(左/右；上/下)、零移位、90度旋转

B—刷新(手控、时间、ECG同步)、D扩展、B/D扩展，局放及移位

6.4.11实时频谱自动包络、计算：可自编、自选、自命名，并能调节包络线和计算点位置。

- 6.5彩色多普勒

6.5.1显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示

6.5.2 扇形扫描角度：10°— 85°选择；

6.5.3 彩色显示帧频：

扇扫探头、85°角，18cm深时，彩色显示帧频≥10帧/ s

6.5.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°

6.5.5显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比

6.5.6彩色增强功能：彩色多普勒能量图

6.5.7彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号）

- 6.8 超声功率输出调节：

B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调

七.备件、专用工具、资料及其它

- 7.1备件

为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件。

- 7.2专用工具

如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。

- 7.3资料

7.3.1卖方须向买方提供操作手册一套。

7.3.2卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

- 7.4技术服务

7.4.1卖方在国内应设立维修机构。

7.4.2在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试、，并承担因此发生的一切费用。

7.4.4在中国境内有相应的零配件保税库。

八.技术培训要求

- 现场培训：

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

C包

- 设备名称：高档彩色多普勒超声诊断仪

- 数    量：1

- 设备使用单位：麻醉科

- 设备用途说明：

配成人食道探头和小儿心脏探头、神经及静脉血管穿刺引导探头及探头配套技术

*各家所投机型必须满足以下要求

PHILIPS:CX50以上机型

GE:ViVide Q以上机型

百盛：30Good以上机型

西门子：S1000以上机型

索诺声：S-Nerve以上机型

其他品牌机器与以上机型档次相当即可

*五：SFDA和FDA认证

六、主要技术规格及系统要求

1．主机系统性能要求

1.1显示器及操作系统

1.1.1 15寸以上数字纯平高分辨率彩色超薄液晶监视器

1.1.2 智能化操作平台

1.1.3 瞬间启动功能

1.2 主机系统

1.2.1 新一代全数字高集成宽频带声束形成器

1.2.2 数字化通道数>=10000

1.2.3 动态范围>=170dB，可视可调

1.2.4 侧向增益补偿技术

1.3 二维灰阶成像（部件）单元

1.3.1 纯净波单晶体探头技术或者所有探头均为宽频、多点变频探头，成像频率必须具体在屏幕上显示

1.3.2 空间复合成像技术，实时声束偏转技术，多线可调

1.3.3 相素优化技术

1.3.4 单键实时自动优化动态范围，TGC，增益调节

1.3.5 高帧频实时解剖M型，360度范围内可调可移动

1.3.6 实时双幅对比显像

1.3.7 实时和非实时高分辨率放大

1.3.8 支持扩展成像

1.4 频谱多普勒显示及分析系统

1.4.1 智能多普勒技术自动调节声束角度

1.4.2 自适应多普勒技术减少噪声、伪像

1.4.3 自动多普勒分析

1.4.4 双同步和三同步2D、color、PW/CW成像

1.5 彩色血流成像（部件）单元

1.5.1 宽频血流技术

1.5.2 自适应彩色多普勒技术

1.5.3 单键调节血流成像频率

1.5.4 智能优化技术自动优化彩色血流

1.5.5 二维和彩色对比显像

1.5.6 实时双幅对比成像

1.5.7 实时彩色血流M型

1.5.8 彩色能量调制成像

1.6 组织多普勒成像

1.6.1 高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像

1.6.2测量软件包

1.6.3 二维，彩色M型，速度曲线同屏显示

1.7 二次谐波成像（自然组织谐波成像）

1.8 造影成像

1.8.1 低机械指数造影成像

1.8.2 闪烁造影成像

1.9 负荷超声成像

1.10 激活的原始数据处理功能

1.11高级编码谐波技术

1.12原始数据处理功能：存储的图像可进行优化、分析和测量

1.13动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEQvue格式直接存储于CD或 DVD，用于PC计算机读取，无需特殊软件

1.14 USB接口支持快速闪存卡	、硬盘/光盘/U盘图像档案管理能力

1.15在屏剪贴板功能（与实时扫查图像同时显示，并可在线预览）

*1.16DICOM联网能力

1.17可配台车、电池操作

*1.18所配软件为该机型的最新版本

2测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

- 一般测量

- 心脏测量、计算

- 多普勒血流测量与分析

- 自动多普勒血流测量与分析

- 外周血管测量与分析

3一体化图像存储与(电影)回放重现及病案管理单元

3.1静态、动态超声图像以原始数据存储及回放，不损失图像质量。

3.2病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。

3.3 主机直接支持喷墨打印机，可直接打印带有图片的报告

3.4 在屏剪帖板和多画面同屏回放功能（超过8 幅/屏），不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析

3.5 USB接口支持快速闪存卡，快速存储屏幕上的图像

4．输入/输出信号：

4.1输入：USB, PCMCIA，DC

4.2输出：SVGA,USB,PCMCIA，DC

5.图像管理与记录装置：

  - 内置图像管理系统（硬盘大于300G）

六、技术参数及要求：

6.1系统通用功能：

6.1.1监 视 器：≥15″高分辨率彩色液晶显视器

- 6.2探头规格

6.2.1频率：超宽频带或变频探头，变频探头中心频率可选择≥3种，彩色和多普勒分别可选不同频率

6.2.2类型：可支持相控阵、凸阵、线阵、经食道探头及笔式多普勒探头

高频探头中心频率≥7.5MHz

6.2.3 B/D兼用：线   阵：B/PWD

凸   阵：B/PWD

相控阵：B/PWD/CWD

- 6.3二维灰阶显像主要参数：

6.3.1扫描：

成人心脏相控阵探头：超声频率1.5 — 3.6 MHz

小儿心脏相控阵探头：超声频率3.5 — 8.0MHz

电子线阵：超声频率4.0 — 13.0MHz

经食道探头：超声频率　2.9－8.0MHz

腹部凸阵探头：超声频率1.5 — 3.6 MHz

电子线阵：超声频率4.0 — 13.0MHz

6.3.2扫描速率：

常规扇扫探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥80帧/秒

6.3.3数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥10 BIT

6.3.4 回放重现：灰阶图像回放≥3000幅

允许12窗口同屏回放

多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比

6.3.5预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

6.3.6 二次谐波：

成人相控阵探头支持5个以上二次谐波频率，腹部探头支持二次谐波

6.3.7心脏扫描深度≥30cm

6.3.8空间分辨力：符合GB10152-1997国家标准。

6.4频谱多普勒：

6.4.1方式： PWD、CWD

6.4.2多普勒发射频率

扇    扫：≥三段

线    阵：≥三段

凸    阵：≥三段

6.4.3最大测量速度：

PWD：血流速度最大6m/s

CWD：血流速度最大12m/s

6.4.4最低测量速度：≤5mm/s(非噪声信号)

6.4.5显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D

任意角度的M型、B型(或CFI)双幅、4幅

6.4.6电影回放：≥90秒，所有回放的图像仍能调节基线位置、时间轴快慢、比例标尺、角度校正和伪彩

6.4.7零位移动：≥10级

6.4.8取样宽度及位置范围：宽度1mm至15mm；分级

6.4.9滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择

6.4.10显示控制：反转显示(左/右；上/下)、零移位、90度旋转

B—刷新(手控、时间、ECG同步)、D扩展、B/D扩展，局放及移位

6.4.11实时频谱自动包络、计算：可自编、自选、自命名，并能调节包络线和计算点位置。

- 6.5彩色多普勒

6.5.1显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示

6.5.2 扇形扫描角度：10°— 85°选择；

6.5.3 彩色显示帧频：

扇扫探头、85°角，18cm深时，彩色显示帧频≥10帧/ s

6.5.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°

6.5.5显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比

6.5.6彩色增强功能：彩色多普勒能量图

6.5.7彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号）

- 6.8 超声功率输出调节：

B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调

七.备件、专用工具、资料及其它

- 7.1备件

为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件。

- 7.2专用工具

如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。

- 7.3资料

7.3.1卖方须向买方提供操作手册一套。

7.3.2卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

- 7.4技术服务

7.4.1卖方在国内应设立维修机构。

7.4.2在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试、，并承担因此发生的一切费用。

7.4.4在中国境内有相应的零配件保税库。

八.技术培训要求

- 现场培训：

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

D包

- 设备名称：高档彩色多普勒超声诊断仪

- 数    量：1

- 设备使用单位：肝胆外科

- 设备用途说明：（配腹部探头和腹部血管探头）

*各家所投机型必须满足以下要求

PHILIPS:HD15以上机型

GE:LOGIQ P6以上机型

百盛：MyLab 60以上机型

西门子：S1000以上机型

其他品牌机器与以上机型档次相当即可

五、主机系统性能及系统概括

1.1显示器及操作系统

1.1.1 ≥19英寸数字纯平高分辨率彩色超薄液晶监视器，无闪烁、不间断逐行扫描，高度可调，可旋转，可倾斜

1.1.2 智能化操作平台，高度可调节，可旋转

1.1.3全方位人机工程学设计

1.2 主机系统

1.2.1声束形成器：全程动态聚焦，动态聚焦长度、位置可调。

1.2.2 脉冲优化处理技术

1.2.3 编码声束处理技术

1.2.4 数字化通道数≥570,000

1.2.5 动态范围≥180dB

1.3 二维灰阶成像（部件）单元

1.4 频谱多普勒显示及分析单元

1.4.1高性能三同步功能, 可用于腹部，浅表，腔内等多种临床应用

1.4.2实时自动多普勒分析

1.4.3 单键智能优化技术自动优化多普勒频谱

1.5 彩色血流成像（部件）单元

1.5.1自适应超宽频带彩色多普勒成像技术

1.5.2 能量图及方向性能量图技术

1.5.3单键血流自动优化

1.5.4 彩色对比及实时对比显像

1.6 组织多普勒成像（TDI），具有彩色，谐波，PW，CW, M型多种模式，

1.7 二次谐波成像

1.8负荷超声成像(内置一体化)：具备二维负荷超声

1.9 实时四维成像

1.9.1 实时三维成像

1.9.2 实时四维成像

1.9.3三维超声造影成像

1.9.4 实时四维超声造影成像

1.9.5具有剪切、擦除等对获取到的三维图像进行编辑的功能，可以单独切除三维和彩色

1.10软组织弹性成像及定量

2.测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)

2.1 一般测量

2.2 多普勒血流测量及分析

2.3 产科测量与分析

2.3.1具有产科应用软件

2.3.2 可进行胎儿心脏、颜面部等角度测量，用于胎儿畸形排查

2.3.3 可同时测量≥4胞胎的生理指数

2. 4自动、实时多普勒频谱波形分析

2.5 外周血管测量分析、血管内膜厚度自动测量

2.6泌尿科测量分析

3.图像存储与（电影）回放重显单元

4.参考信号：心电、心音、脉博波、心电触发

5.输入/输出信号

输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频

输出：复合视频、RGB 彩色视频

6.连通性：DICOM 3.0版接口部件,包括传输, 打印, 检索和通用格式

7.记录装置：

7.1黑白视频打印机

7.2 DVD/CD记录

六.技术参数及要求

1.系统通用功能

1.1监视器：≥19英寸高分辨率彩色超薄液晶监视器，高度可调，可旋转，倾斜, 亮度可调。

1.2探头接口选择≥3个

1.3可选配探头类型≥3种

2.探头规格

2.1频率：超宽频带探头, 频率范围1.0—17.0MHZ

2.2二维及多普勒(B/D

2.3类型:相控阵, 电子凸阵, 电子微凸阵、电子线阵、

2.4探头阵元：

线阵探头阵元数≥256阵元，

凸阵探头阵元数≥192阵元，

凸阵容积探头阵元数≥192阵元，

相控阵探头有效单元 ≥128阵元

3.二维成像主要参数：

3.1扫描：

线阵探头：超声频率 5-12MHz

凸阵探头：超声频率1－5MHz

腔内探头：超声频率6-11MHZ

凸阵容积：超声频率2-5MHZ

相控阵探头：超声频率1.0-3.0MHZ

3.2扫描深度：最大扫描深度38cm（依据不同探头而不同）

3.3扫描线:每帧线密度≥230超声线

3.4声束聚焦：发射≥8段,接收自动连续聚焦

3.5探头成像频率个数≥3，谐波成像个数≥3个

3.6回放重现：灰阶图像回放≥1000幅

3.7预设条件：针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节

3.8用户可自定义预设条件。要求有主要脏器的协议条件，体表标志/注解自动化生成，测量自动进入报告

3.9增益调节：B/D/M可独立调节, TGC分段≥8

3.10 腹部探头最大成像视野可达80度

3.11 成像速率：

凸阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥57帧/秒

容积探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥30帧/秒

4.频普多普勒

4.1 B/D兼用

线阵: B/PWD

凸阵: B/PWD

扇扫: B/PWD, B/CWD, B/HPRF

4.2多普勒基准频率：

线阵：PWD；3.5-7.5MHZ

凸阵：PWD；2.0-5.0MHZ

扇扫: PWD/CWD: 2.0-4.0 MHZ

4.3最大测量速度：

PWD:正或反向血流速度7.6m/s

CWD:血流速度19.0m/s

4.4最低测量速度：≤1mm/s(非噪音信号)

4.5显示方式B, B/PWD、B/CW, B/HPRF, B/M、B/B、B/CFI/M, B/CFI/D, 3D

4.6 Doppler及M型电影回放：≥48秒, 回放时可以测量和计算

4.7 取样宽度及位置范围：宽度1mm至20mm;

4.8 滤波器：高通滤波和低通滤波两种，分级选择

4.9 显示控制：反转显示（左/右；上/下）、零电位、B-刷新（手控、时间、ECG同步、D扩展、B/D扩展，局放及移位

5.彩色多普勒

5.1显示方式：

速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示

二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

5.2扇形扫描角度：10°-90°选择

5.3彩色显示帧频：相控阵探头，8０°角，1７cm深时，彩色显示帧频≥１０帧/秒

凸阵探头, 8０°角，1７cm深时，彩色显示帧频≥８帧/秒

5.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°~+20°

5.5显示控制：零位移动8级可调

5.6彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）

6.超声造影功能成像

6.1腹部造影功能

6.2浅表器官造影功能

6.3经阴道或经直肠腔内造影功能

6.4三维造影功能

6.5实时四维造影功能

7. 超声图像及病案管理系统

8.超声功率输出调节： B/M,PW,CDFI,输出功率可调

七.备件、专用工具、资料及其他

1.备件

1.1卖方应随机向买方提供一套标准备件包,并列出清单及单价

1.2为保证设备正常运行,卖方应在中国境内方便的地点设置备件库,存入所有必需的备件,并保证8年以上的供应期.如果需要买方自己储备一些备件,卖方必须提供备件的名称,价格及其有效期,保证供应期等

2.专用工具：卖方向买方提供设备维护的专用工具

3.资料

3.1卖方须向买方提供操作手册,三级维修手册(包括详细的维修技术资料,维修线路图,软件等)各一套

3.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求,施工图纸及参数

4.技术服务

4.1在货物到达使用单位后,卖方应在7天内派工程技术人员到达现场,在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物,组织安装,调试,并承担由此发生一切费用

4.2设备安装后,医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收.卖方应向买方提供详细的验收标准,验收手册和部分验收专用仪器,并承担相关费用

八.技术培训要求

1. 卖方应提供现场技术培训, 保证使用人员正常操作设备的各种功能

2. 集中培训：根据设备技术要求, 可向买方提供使用人员培训

免费安装，负责操作、维修人员的培训

E包

- 设备名称：高档便携式彩色多普勒超声诊断仪

- 数    量：1

- 设备使用单位：心脏超声科

- 设备用途说明：

小儿心脏探头、成人心脏探头及探头配套软硬件技术

PHILIPS:CX50以上机型

GE:ViVide Q以上机型

百盛：30Good以上机型

西门子：Cypress以上机型

其他品牌机器与以上机型档次相当即可

*五：SFDA和FDA认证

六、主要技术规格及系统要求

1．主机系统性能要求

1.1显示器及操作系统

1.1.1 15寸以上数字纯平高分辨率彩色超薄液晶监视器

1.1.2 智能化操作平台

1.1.3 瞬间启动功能

1.2 主机系统

1.2.1 新一代全数字高集成宽频带声束形成器

1.2.2 数字化通道数>=10000

1.2.3 动态范围>=170dB，可视可调

1.2.4 侧向增益补偿技术

1.3 二维灰阶成像（部件）单元

1.3.1 纯净波单晶体探头技术或者所有探头均为宽频、多点变频探头，成像频率必须具体在屏幕上显示

1.3.2 空间复合成像技术，实时声束偏转技术，多线可调

1.3.3 相素优化技术

1.3.4 单键实时自动优化动态范围，TGC，增益调节

1.3.5 高帧频实时解剖M型，360度范围内可调可移动

1.3.6 实时双幅对比显像

1.3.7 实时和非实时高分辨率放大

1.3.8 支持扩展成像

1.4 频谱多普勒显示及分析系统

1.4.1 智能多普勒技术自动调节声束角度

1.4.2 自适应多普勒技术减少噪声、伪像

1.4.3 自动多普勒分析

1.4.4 双同步和三同步2D、color、PW/CW成像

1.5 彩色血流成像（部件）单元

1.5.1 宽频血流技术

1.5.2 自适应彩色多普勒技术

1.5.3 单键调节血流成像频率

1.5.4 智能优化技术自动优化彩色血流

1.5.5 二维和彩色对比显像

1.5.6 实时双幅对比成像

1.5.7 实时彩色血流M型

1.5.8 彩色能量调制成像

1.6 组织多普勒成像

1.6.1 高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像

1.6.2测量软件包

1.6.3 二维，彩色M型，速度曲线同屏显示

1.7 二次谐波成像（自然组织谐波成像）

1.8 造影成像

1.8.1 低机械指数造影成像

1.8.2 闪烁造影成像

1.9 负荷超声成像

1.10 激活的原始数据处理功能

1.11高级编码谐波技术

1.12原始数据处理功能：存储的图像可进行优化、分析和测量

1.13动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEQvue格式直接存储于CD或 DVD，用于PC计算机读取，无需特殊软件

1.14 USB接口支持快速闪存卡	、硬盘/光盘/U盘图像档案管理能力

1.15在屏剪贴板功能（与实时扫查图像同时显示，并可在线预览）

*1.16DICOM联网能力

1.17可配台车、电池操作

*1.18所配软件为该机型的最新版本

2测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

- 一般测量

- 心脏测量、计算

- 多普勒血流测量与分析

- 自动多普勒血流测量与分析

- 外周血管测量与分析

3一体化图像存储与(电影)回放重现及病案管理单元

3.1静态、动态超声图像以原始数据存储及回放，不损失图像质量。

3.2病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。

3.3 主机直接支持喷墨打印机，可直接打印带有图片的报告

3.4 在屏剪帖板和多画面同屏回放功能（超过8 幅/屏），不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析

3.5 USB接口支持快速闪存卡，快速存储屏幕上的图像

4．输入/输出信号：

4.1输入：USB, PCMCIA，DC

4.2输出：SVGA,USB,PCMCIA，DC

5.图像管理与记录装置：

  - 内置图像管理系统（硬盘大于300G）

六、技术参数及要求：

6.1系统通用功能：

6.1.1监 视 器：≥15″高分辨率彩色液晶显视器

- 6.2探头规格

6.2.1频率：超宽频带或变频探头，变频探头中心频率可选择≥3种，彩色和多普勒分别可选不同频率

6.2.2类型：可支持相控阵、凸阵、线阵、经食道探头及笔式多普勒探头

高频探头中心频率≥7.5MHz

6.2.3 B/D兼用：线   阵：B/PWD

凸   阵：B/PWD

相控阵：B/PWD/CWD

- 6.3二维灰阶显像主要参数：

6.3.1扫描：

成人心脏相控阵探头：超声频率1.5 — 3.6 MHz

小儿心脏相控阵探头：超声频率3.5 — 8.0MHz

电子线阵：超声频率4.0 — 13.0MHz

经食道探头：超声频率　2.9－8.0MHz

腹部凸阵探头：超声频率1.5 — 3.6 MHz

电子线阵：超声频率4.0 — 13.0MHz

6.3.2扫描速率：

常规扇扫探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥80帧/秒

6.3.3数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥10 BIT

6.3.4 回放重现：灰阶图像回放≥3000幅

允许12窗口同屏回放

多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比

6.3.5预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

6.3.6 二次谐波：

成人相控阵探头支持5个以上二次谐波频率，腹部探头支持二次谐波

6.3.7心脏扫描深度≥30cm

6.3.8空间分辨力：符合GB10152-1997国家标准。

6.4频谱多普勒：

6.4.1方式： PWD、CWD

6.4.2多普勒发射频率

扇    扫：≥三段

线    阵：≥三段

凸    阵：≥三段

6.4.3最大测量速度：

PWD：血流速度最大6m/s

CWD：血流速度最大12m/s

6.4.4最低测量速度：≤5mm/s(非噪声信号)

6.4.5显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D

任意角度的M型、B型(或CFI)双幅、4幅

6.4.6电影回放：≥90秒，所有回放的图像仍能调节基线位置、时间轴快慢、比例标尺、角度校正和伪彩

6.4.7零位移动：≥10级

6.4.8取样宽度及位置范围：宽度1mm至15mm；分级

6.4.9滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择

6.4.10显示控制：反转显示(左/右；上/下)、零移位、90度旋转

B—刷新(手控、时间、ECG同步)、D扩展、B/D扩展，局放及移位

6.4.11实时频谱自动包络、计算：可自编、自选、自命名，并能调节包络线和计算点位置。

- 6.5彩色多普勒

6.5.1显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示

6.5.2 扇形扫描角度：10°— 85°选择；

6.5.3 彩色显示帧频：

扇扫探头、85°角，18cm深时，彩色显示帧频≥10帧/ s

6.5.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°

6.5.5显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比

6.5.6彩色增强功能：彩色多普勒能量图

6.5.7彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号）

- 6.8 超声功率输出调节：

B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调

七.备件、专用工具、资料及其它

- 7.1备件

为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件。

- 7.2专用工具

如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。

- 7.3资料

7.3.1卖方须向买方提供操作手册一套。

7.3.2卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

- 7.4技术服务

7.4.1卖方在国内应设立维修机构。

7.4.2在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试、，并承担因此发生的一切费用。

7.4.4在中国境内有相应的零配件保税库。

八.技术培训要求

- 现场培训：

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

F包

- 设备名称：高档彩色多普勒超声诊断仪

- 数    量：2

- 设备使用单位：古楼分院

- 设备用途说明：

配常规三探头（心脏、腹部、小器官）

*各家所投机型必须满足以下要求包六：

PHILIPS:HD11以上机型

GE:LOGIQ P5以上机型

百盛：MyLab 50以上机型

西门子：X300以上机型

其他品牌机器与以上机型档次相当即可

五、主机系统性能及系统概括

1.1显示器及操作系统

1.1.1 ≥19英寸数字纯平高分辨率彩色超薄液晶监视器，无闪烁、不间断逐行扫描，高度可调，可旋转，可倾斜

1.1.2 智能化操作平台，高度可调节，可旋转

1.1.3全方位人机工程学设计

1.2 主机系统

1.2.1声束形成器：全程动态聚焦，动态聚焦长度、位置可调。

1.2.2 脉冲优化处理技术

1.2.3 编码声束处理技术

1.2.4 数字化通道数≥570,000

1.2.5 动态范围≥180dB

1.3 二维灰阶成像（部件）单元

1.4 频谱多普勒显示及分析单元

1.4.1高性能三同步功能, 可用于腹部，浅表，腔内等多种临床应用

1.4.2实时自动多普勒分析

1.4.3 单键智能优化技术自动优化多普勒频谱

1.5 彩色血流成像（部件）单元

1.5.1自适应超宽频带彩色多普勒成像技术

1.5.2 能量图及方向性能量图技术

1.5.3单键血流自动优化

1.5.4 彩色对比及实时对比显像

1.6 组织多普勒成像（TDI），具有彩色，谐波，PW，CW, M型多种模式，

1.7 二次谐波成像

1.8负荷超声成像(内置一体化)：具备二维负荷超声

1.9 实时四维成像

1.9.1 实时三维成像

1.9.2 实时四维成像

1.9.3三维超声造影成像

1.9.4 实时四维超声造影成像

1.9.5具有剪切、擦除等对获取到的三维图像进行编辑的功能，可以单独切除三维和彩色

1.10软组织弹性成像及定量

2.测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)

2.1 一般测量

2.2 多普勒血流测量及分析

2.3 产科测量与分析

2.3.1具有产科应用软件

2.3.2 可进行胎儿心脏、颜面部等角度测量，用于胎儿畸形排查

2.3.3 可同时测量≥4胞胎的生理指数

2. 4自动、实时多普勒频谱波形分析

2.5 外周血管测量分析、血管内膜厚度自动测量

2.6泌尿科测量分析

3.图像存储与（电影）回放重显单元

4.参考信号：心电、心音、脉博波、心电触发

5.输入/输出信号

输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频

输出：复合视频、RGB 彩色视频

6.连通性：DICOM 3.0版接口部件,包括传输, 打印, 检索和通用格式

7.记录装置：

7.1黑白视频打印机

7.2 DVD/CD记录

六.技术参数及要求

1.系统通用功能

1.1监视器：≥19英寸高分辨率彩色超薄液晶监视器，高度可调，可旋转，倾斜, 亮度可调。

1.2探头接口选择≥3个

1.3可选配探头类型≥3种

2.探头规格

2.1频率：超宽频带探头, 频率范围1.0—17.0MHZ

2.2二维及多普勒(B/D

2.3类型:相控阵, 电子凸阵, 电子微凸阵、电子线阵、

2.4探头阵元：

线阵探头阵元数≥256阵元，

凸阵探头阵元数≥192阵元，

凸阵容积探头阵元数≥192阵元，

相控阵探头有效单元 ≥128阵元

3.二维成像主要参数：

3.1扫描：

线阵探头：超声频率 5-12MHz

凸阵探头：超声频率1－5MHz

腔内探头：超声频率6-11MHZ

凸阵容积：超声频率2-5MHZ

相控阵探头：超声频率1.0-3.0MHZ

3.2扫描深度：最大扫描深度38cm（依据不同探头而不同）

3.3扫描线:每帧线密度≥230超声线

3.4声束聚焦：发射≥8段,接收自动连续聚焦

3.5探头成像频率个数≥3，谐波成像个数≥3个

3.6回放重现：灰阶图像回放≥1000幅

3.7预设条件：针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节

3.8用户可自定义预设条件。要求有主要脏器的协议条件，体表标志/注解自动化生成，测量自动进入报告

3.9增益调节：B/D/M可独立调节, TGC分段≥8

3.10 腹部探头最大成像视野可达80度

3.11 成像速率：

凸阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥57帧/秒

容积探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥30帧/秒

4.频普多普勒

4.1 B/D兼用

线阵: B/PWD

凸阵: B/PWD

扇扫: B/PWD, B/CWD, B/HPRF

4.2多普勒基准频率：

线阵：PWD；3.5-7.5MHZ

凸阵：PWD；2.0-5.0MHZ

扇扫: PWD/CWD: 2.0-4.0 MHZ

4.3最大测量速度：

PWD:正或反向血流速度7.6m/s

CWD:血流速度19.0m/s

4.4最低测量速度：≤1mm/s(非噪音信号)

4.5显示方式B, B/PWD、B/CW, B/HPRF, B/M、B/B、B/CFI/M, B/CFI/D, 3D

4.6 Doppler及M型电影回放：≥48秒, 回放时可以测量和计算

4.7 取样宽度及位置范围：宽度1mm至20mm;

4.8 滤波器：高通滤波和低通滤波两种，分级选择

4.9 显示控制：反转显示（左/右；上/下）、零电位、B-刷新（手控、时间、ECG同步、D扩展、B/D扩展，局放及移位

5.彩色多普勒

5.1显示方式：

速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示

二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

5.2扇形扫描角度：10°-90°选择

5.3彩色显示帧频：相控阵探头，8０°角，1７cm深时，彩色显示帧频≥１０帧/秒

凸阵探头, 8０°角，1７cm深时，彩色显示帧频≥８帧/秒

5.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°~+20°

5.5显示控制：零位移动8级可调

5.6彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）

6.超声造影功能成像

6.1腹部造影功能

6.2浅表器官造影功能

6.3经阴道或经直肠腔内造影功能

6.4三维造影功能

6.5实时四维造影功能

7. 超声图像及病案管理系统

8.超声功率输出调节： B/M,PW,CDFI,输出功率可调

七.备件、专用工具、资料及其他

1.备件

1.1卖方应随机向买方提供一套标准备件包,并列出清单及单价

1.2为保证设备正常运行,卖方应在中国境内方便的地点设置备件库,存入所有必需的备件,并保证8年以上的供应期.如果需要买方自己储备一些备件,卖方必须提供备件的名称,价格及其有效期,保证供应期等

2.专用工具：卖方向买方提供设备维护的专用工具

3.资料

3.1卖方须向买方提供操作手册,三级维修手册(包括详细的维修技术资料,维修线路图,软件等)各一套

3.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求,施工图纸及参数

4.技术服务

4.1在货物到达使用单位后,卖方应在7天内派工程技术人员到达现场,在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物,组织安装,调试,并承担由此发生一切费用

4.2设备安装后,医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收.卖方应向买方提供详细的验收标准,验收手册和部分验收专用仪器,并承担相关费用

八.技术培训要求

1. 卖方应提供现场技术培训, 保证使用人员正常操作设备的各种功能

2. 集中培训：根据设备技术要求, 可向买方提供使用人员培训

免费安装，负责操作、维修人员的培训

G包 高端彩超

数量：1

- 设备功能需求：

应用于不孕不育门诊，主要用于，满足妇产科超声诊断，疑难病例超声诊断及科研。

各公司投标机型要求：百胜 Mylab 40；GE LOGIQ P5；飞利浦 HD 11；西门子X300及以上档次机型，其他厂家所投标机型与上述机型档次相当。

- 主要规格及系统概述

2.1 全数字化彩色超声诊断系统主机。

*2.2 数字化二维灰阶成像单元。

2.3 数字化频谱多普勒显示和分析单元。

2.4 数字化血流成像及分析。

2.5 数字化波束形成器。

2.6 二次谐波成像。

2.7 空间符合成像技术。

2.8 智能化斑点噪声处理技术( 支持所有探头，图像处理优化，可以多级调节)。

2.9 自动优化功能。

2.10 所配软件为该设备的最新版本，硬件为该设备的最新硬件，并包含已发布的全部功能。

三、技术参数及要求

3.1主机

3.1.1 全数字化平台，具备连续升级能力。。

3.1.2 数字化波束形成器。

*3.1.3 显示器≧15”，逐行扫描无闪烁高分辨率液晶显示器。

3.1.4 探头接口≧3个。

3.1.5 安全性能：符合进口商品安全质量要求。

3.2 探头

3.2.1 超宽频、变频探头, 工作频率需说明。

3.2.2 机器探头配置

腹部探头： 1个。

经阴道探头/腔内探头： 1个。

3.3 二维灰阶显像主要参数

3.3.1扫描：

电子凸阵：超声频率2.0-6.0（或2-5）MHz

腔内探头：超声频率4.0-11.0（或5-12）MHz（穿刺架）

3.3.2扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥50帧/秒

*3.3.3  最大探测深度≧30CM。

3.3.4  图像局部放大功能。

3.3.5  实时复合成像技术。

3.3.6  图像优化技术，实时非预设置的自动组织优化功能。

3.3.7  扫描线：每帧线密度≧230超声线。

3.3.8 发射声束聚焦：发射≥8段

3.3.9 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

3.3.10 回放重现：灰阶图像回放≥1000幅、回放时间≥60秒

3.4 彩色多普勒成像

3.4.1 显示方式：速度分散（方差）显示、能量显示、速度显示、分散（方差）显示。

3.4.2 扇形扫描角度：10-90°或更高。

3.4.3 彩色显示帧频：腹部探头、最大角度，18CM深时，彩色显示帧频≧10帧/S。

3.4.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20·～+20·。

3.4.5 显示控制：零位移动多级可调，黑/白与彩色比较、彩色对比。

3.4.6 彩色增强功能：彩色多普勒能量图。

3.4.7 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≦5MM/S（非噪声信号）。

3.5 频谱多普勒

3.5.1 方式：脉冲波多普勒：PWD。

3.5.2 多普勒发射频率：凸阵：2-5MHZ，线阵： 5-12MHZ。

3.5.3 最大测量速度：PWD：血流速度≥7.6M/S。

3.5.4 最低测量速度：≦1MM/S（非噪声信号）。

3.5.5 显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D。

3.5.6 电影回放：≧60秒。

3.5.7 零位移动：≧6级。

3.5.8 取样宽度及位置范围：宽度1MM至15MM,或更高。

3.5.9 显示控制：反转显示（左/右：上/下）零移位、B-刷新（手控、时间）、D扩展、B/D扩展，局放及移位。

3.6测量和分析（包括B型、M型、频谱多普勒，彩色多普勒）

3.6.1 一般测量。

3.6.2 妇科、产科测量。

3.7 图像管理与记录系统

3.7.1 超声图像存档与病案管理功能（内置或外置）实时动态静态捕获/存储超声图像，动、静态图像和频谱图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像。

3.7.2 图像管理与记录装置：DVD/CD-RW（刻录病人资料并可保存）。

3.7.3 采集，存储，回放动态图像。

3.7.4 电影回放功能。

3.7.7 具备USB接口。

3.8 输入/输出信号

3.8.1 输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频。

3.8.2 输出：复合视频、RGB彩色视频、S—视频。

3.9 标配DICOM 3.0接口功能。

H包 高端彩超

数量：1

一、设备功能需求

1.1应用于生殖遗传实验室，主要用于妇产科，满足产科孕前、孕后超声诊断，疑难病例超声诊断，输卵管超声造影，胎儿畸形产前诊断及科研。投标设备必须为各厂家的妇产科专业机型。

各公司投标机型要求：百胜 Mylab Twice；GE Voluson E8；飞利浦 iu 22；西门子S2000及以上档次机型，其他厂家所投标机型与上述机型档次相当。

二、主要规格及系统概述

2.1全数字化彩色超声诊断系统主机。

*2.2数字化高分辨率二维灰阶成像单元。

2.3数字化频谱多普勒显示和分析单元。

2.4数字化血流成像及分析。

2.5数字化波束形成器。

2.6二次谐波成像。

*2.7造影剂二次谐波成像单元。

*2.8四维成像技术

2.9 空间符合成像技术

2.10 智能化斑点噪声处理技术( 支持所有探头，图像处理优化，可以多级调节)

2.11自动优化功能

2.12 所配软件为该设备的最新版本，硬件为该设备的最新硬件，并包含已发布的全部功能。

三、技术参数及要求

3.1主机

3.1.1 全数字化平台，具备连续升级能力。要求发射物理通道1024。

3.1.2 数字化波束形成器。

*3.1.3 显示器≧17”，逐行扫描无闪烁高分辨率液晶显示器，万向自由臂设计。

3.1.4 探头接口≧3个。

3.1.5 安全性能：符合进口商品安全质量要求。

3.2 探头

3.2.1 超宽频、变频探头, 工作频率需说明，晶片数≥256。

3.2.2 机器探头配置

腹部凸阵探头：超声频率2-6MHZ     1个。

经阴道探头/腔内探头：超声频率5-9MHZ 1个。

四维探头：超声频率2-6MHZ  1个。

3.3二维灰阶显像主要参数

3.3.1 声束发射≧8段；灰阶256。

3.3.2 动态范围：系统动态范围180DB。

*3.3.3 最大探测深度≧30CM。

3.3.4 图像局部放大功能。

3.3.5 实时复合成像技术。

3.3.6 图像优化技术，实时非预设置的自动组织优化功能。

3.3.7 扫描线：每帧线密度≧230超声线。

3.4 彩色多普勒成像

3.4.1 显示方式：速度分散（方差）显示、能量显示、速度显示、分散（方差）显示。

3.4.2 扇形扫描角度：10-90°或更高。

3.4.3 彩色显示帧频：腹部探头、最大角度，18CM深时，彩色显示帧频≧16帧/S。

3.4.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20·～+20·。

3.4.5 显示控制：零位移动多级可调。

3.4.6 彩色增强功能：彩色多普勒能量图。

3.4.7 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≦5MM/S（非噪声信号）。

3.4.8 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

3.3.9 回放重现：灰阶图像回放≥1000幅、回放时间≥60秒

3.5 频谱多普勒

3.5.1 方式：脉冲波多普勒：PWD；连续波多普勒：CWD。

3.5.2 多普勒发射频率：凸阵：2-5MHZ，线阵： 3.5-7.5MHZ。

3.5.3 最大测量速度：PWD：血流速度≥7.5M/S。

3.5.4 最低测量速度：≦1MM/S（非噪声信号）。

3.5.5 显示方式：B、B/D、B/PWD 、B/M、B+B、D 、B/CFI/D B/HPRF、B/CW、3D。

3.5.6 电影回放：≧60秒。

3.5.7 零位移动：≧6级。

*3.5.8 取样宽度及位置范围：宽度1MM至15MM,或更高。

3.5.9 显示控制：反转显示（左/右：上/下）零移位、B-刷新（手控、时间）、D扩展、B/D扩展，局放及移位。

3.6测量和分析（包括B型、M型、频谱多普勒，彩色多普勒）

3.6.1 一般测量：距离、面积、周长、斜率、心率、流率、压力、流速比等。

3.6.2 妇科、产科测量，可用于生殖医学卵泡生长监测及脑室等液性区域的体积测量具有产科应用软件（具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示，胎儿超声心动图计测）。

3.7 四维成像技术，实时四维成像

3.8 图像管理与记录系统

3.8.1 超声图像及病案管理系统。

3.8.2 超声图像存档与病案管理功能（内置或外置）实时动态静态捕获/存储超声图像，动、静态图像和频谱图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像。

3.8.3 可对调出回放的图像进行增益，放大，测量等后处理。

3.8.4 图像管理与记录装置：DVD/CD-RW（刻录病人资料并可保存）。

3.8.5 采集，存储，回放动态图像。

3.8.6 电影回放功能。

3.8.7 USB接口≧4个。

3.9 输入/输出信号

3.9.1 输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频。

3.9.2 输出：复合视频、RGB彩色视频、S—视频、USB、VGA。

3.10 标配DICOM 3.0接口功能。

I包

| 产品招标要求 |  |
| --- | --- |
| 货物名称及数量 | 数字化移动式C臂X光机：壹台 |
| 临床要求 | 能满足骨科、创伤、关节、手足等外科应用。具备低剂量透视及高清透视模式，特别要求能够实时提供腰椎、骨盆等部位的高清晰成像。 |
| 制造及认证要求 | 全球知名生产商制造，整机原装进口，具备FDA、SFDA、欧盟CE认证！ |
| 设备主要技术参数 |  |
| C臂机架 |  |
| 垂直升降 | ≥ 450 |
| 水平移动 | ≥ 200 mm |
| 绕弧形臂旋转 | ≥ -90° / +45° (135°) 、 |
| 轴向旋转 | ≥ ±220° |
| 左右摆角 | ≥ ±12.5° |
| SID源像距 | ≥ 1000mm |
| C臂开口 | ≥ 780mm |
| C臂弧深 | ≥ 730mm |
| X线发生系统 |  |
| 高压发生器 |  |
| 频率 | ≥ 40kHz高频/多脉冲，微处理器控制 |
| 最大输出功率 | ≥ 2.2KW |
| 最大输出电压 | ≥ 110KV、 |
| 最大透视管电流 | ≥15.2mA、 |
| 直接摄片管电流 脉冲透视管电流 | ≥20mA、 ≥12mA |
| 最大mAs 脉冲频率 数字点片功能 | ≥150mAs ≥8p/s 具备 |
| X线球管 |  |
| 双焦点设计 | 小焦点：≤ 0.6mm 大焦点：≤ 1.5mm |
| 阳极热容量 | ≥ 45 KHU |
| 阳极散热率 | ≥ 45 KHU/min |
| 球管组合热容量 | ≥ 1.0 MHU |
| 球管冷却方式 旋转阳极 | 油浸对流冷却方式以保证较高的散热效率、风冷 具备 |
| 准直器 |  |
| 虹膜光圈 | 多翼可调 |
| 束光器调节 | 对称可调,≥±90°旋转 |
| 无射线数字图像旋转 | 具备 |
| 影像增强器系统 |  |
| *视野尺寸 | ≥ 9” 且三视野可变 |
| 最大中心分辨率 | ≥ 6.8Lp/mm |
| 最大DQE指数 | ≥ 65% |
| 最大对比度 | ≥ 30:1 |
| CCD摄像系统 |  |
| 有效像素 | ≥ 100万像素 |
| 采集矩阵 | ≥ 1024 × 1024×12bit |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 扫描线数 | ≥ 1300线 |
| 监示器系统 |  |
| 监视器器尺寸 | ≥ 19”（16:9）智能双分屏平板显示器 |
| 显示方式 | 高亮度显示实时图像和参考图像且亮度自动调整 |
| 自然分辨率 | ≥ 1280×1024像素 |
| 最大亮度 | ≥1000cd/m2 |
| 视角(水平和垂直) | ≥ 170° |
| 扫描模式 | 像素逐点扫描 |
| TV系统最大分辨率 | ≥ 1.8 Lp/mm |
| 图像储存和存档 |  |
| 本机自带硬盘实时储存容量 | ≥150幅 |
| 影像处理储存矩阵 | ≥1024×1024 |
| 数字处理深度 | ≥16Bit |
| USB端口及存储格式 | 具备且须原厂主机标配，U盘直接导出JPEG或TIF格式图像，无需人工转换或专门的浏览软件 |
| 软件功能 |  |
| 脉冲透视模式 | 具备 |
| 增强透视模式 | 具备 |
| “半剂量”及“儿童”自动透视模式，节省50%的放射剂量及保护小儿患者 | 具备 |
| “胸腹部”曝光模式 | 具备 |
| “金属”智能探测曝光补偿模式 | 具备 |
| “软组织”智能探测曝光模式 | 具备 |
| 透视时间及累积剂量显示 | 具备 |
| 最长脚踏曝光控制线 | ≥ 5.0米，原厂配置 |
| 实时图像处理功能 |  |
| 马赛克图像显示和搜索 | ≥ 16幅 |
| 非透视状态下数字图像旋转 | 具备 |
| 非透视状态下数字图像镜像 | 具备 |
| 图像左右翻转 | 具备 |
| 黑白翻转（负片） | 具备 |
| 最后一幅图像冻结功能 | 具备 |
| 实时边缘增强 | 具备 |
| 实时窗宽窗位 | 具备 |
| 动态降噪功能 实时去除运动伪影功能 实时金属修正功能 实时软组织修正功能 末帧图像自动冻结功能 | 具备 具备 具备 具备 具备 |
| 售后服务要求 |  |
| 400或800售后服务专线 | 具备 |
| 整机原厂质保 | ≥ 1年，包含球管和影像增强器等全部部件，同时提供原厂或制造商中国分公司售后服务承诺书 |
| 报修响应时间 | 报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时 |
| 过保后先维修后付款以确保及时修复，减少临床维修等待时间 | 具备 |

J包

设备名称：高端骨科显微镜

数量：1

- 适用范围科室：脊柱外科、手足外科

- 配置要求：一主刀镜、一对手镜、高清摄像头及工作站

- 光学系统放大比 ：1：6

- 光学放大倍数：1.2倍-12.8倍，电动调节，有手动应急按钮

- 景深：最大景深180mm以上

- 视野	（厂家提供具体数值）

- 变焦范围：（厂家提供具体数值）电动调节，满足深部、浅部不同手术要求

- 对手镜:与主刀同视野、同亮度、同景深、在空间方向可选择、且前后倾斜角可调节，范围为（厂家提供具体数值）

- 镜下自动聚焦及视频自动跟随对焦、电动连续变焦、手动连续变焦

- 目镜屈光度可调

- 自动照明光栅:随放大倍数增加而自动缩小照明光圈，最小至10毫米直径，保护病人暴露的脑组织，并适宜深部、狭窄腔隙手术需要

- 光强度保护功能：随焦距的减少光强度减弱，防止灼伤病人组织

- 手柄功能：电动连续调焦、电动连续变倍,释放电磁锁，调整光亮度，还可按医生个性化需求来任意设置包括镜内导航/光强等功能

- 不间断光源: 内置两套独立光源系统,主、备用灯为300W氙灯独立供电的电气系统，自动切换

- 控制系统	双触摸屏控制，独立的触摸影像系统和显微镜系统，

- 支架过头设计:支架净高度（厂家提供具体数值）,可放置于术者身后，不占用 手术床两侧空间,带有配重、重锤式的反重力平衡（重锤式平衡）

- 最大水平伸展范围:（厂家提供具体数值）；光学镜头沿纵轴上下垂直移动范围（厂家提供具体数值）

- 术中平衡：在显微镜光学头的前臂上有专门方便术中自动平衡的按扭，功能为光学部分的全自动平衡，可在术中通过按下此单键快速重新恢复系统平衡

- 电动XY平移：与导航连接后可以进行器械追踪，不与导航连接时在不释放电磁锁的情况下可以电动XY方向微调平行移动，改变观察角度

- 电磁锁：6个电磁锁，可以分别控制电磁锁，两个开关

- 导航接口:标配导航接口，可直接连接各种品牌导航工作站 ，可升级到镜内导航

- 摄录象系统: (1)工作站（原厂）

(2) 原厂高清摄像机及显示器

- 物镜保护镜：可高压蒸汽消毒光学玻璃保护镜3个，可重复使用

确保手术区绝对无菌，且不影响光学品质

- 工作距离:（厂家提供具体数值）

K包

- 设备名称：超声共振骨动力系统

- 数量：1

- *SFDA和FDA认证

- 工作模式：超声共振切割模式、超声共振刨削模式，完成骨的切割、磨削修整

- 预设开机自检模式，自动识别工作刀头和超声共振发生器的功能，防止手术时仪器故障

- 显示超声共振切割模式，并有多种记忆切割模式参数进行选择

- 高对比度液晶显示屏

- 超声共振功率≥170 W，输出功率连续可调；

- 输出频率最小25000赫兹，最大35000赫兹，输出全部连续可调；以满足各种骨科手术切割刀头的要求

- 超声共振发生器≥30厘米，含压电陶瓷发生器不少于6片，超声发生器含电缆线长度不少于3.3米，并可高温高压134度消毒灭菌；

- 含冲水管路，自动喷雾状冲水式，使术区温度保持在38度以下。

- 参数调节：功率≥50级、频率≥10级，全部连续可调。

- 微电脑控制可自行编制、记忆存储10个工作程序，满足各种脊柱手术、手足手术的要求的工作程序

- 多功能气动脚踏开关控制超声输出模式

- 有记忆储存清洗功能，手术完毕后可自动冲洗超声发生器，防止结晶延长使用寿命

- 内置冲水蠕动泵，输出雾状水气流，并可调节水量大小

- 刀头扳手：专用恒力控制的刀头扳手，防止扭力过大损坏工作刀头

- 工作刀头的要求：

- 燕尾状带凹槽平板三角形切割刀头    3把

- 快速高效椎板深度切割刀头   3把

- 椎管内360度解压刨削刀头，向下弯度120°    2把

- 圆形切割骨收集刀头，带刮制功能   1把

- 金刚砂精细截骨解剖刀头，骨凿形状     1把

- 碳纤维小切口牵开工作通道1套，并能透X光

L包

- 高档麻醉机（用于复合手术室）

- 数量：1台

- 1、原装进口

- 2、适用于新生儿到成人的手术麻醉

- 3、气源：氧气、笑气，空气

- 4、麻醉挥发罐：双罐位（异氟烷、七氟烷或地氟烷）

- 5、回路可高温高压消毒

- 6、呼吸模式

- （1）容量控制模式：潮气量最小20ml

- （2）压力控制模式

- （3）同步间歇指令通气（可选）

- （4）呼气末正压通气（PEEP）

- 7、有蓄电池，在断电情况下，保证机器正常运作不小于2小时

- 8、废气排放系统

- 9、完善的报警系统

- M包

- 监护仪参数

- （1）监护项目：5导ECG（兼容3导、12导ECG）、心率、脉搏、呼吸、SPO2、无创血压、双体温、2有创压监测、心排量监测、麻醉气体监测、BIS。

- （2）有网卡与手术麻醉系统连接

- （3）在操作间外挂显示屏一个

- （4）所用配件与目前麻醉科监护仪可以互换

- N包

- 中档麻醉机（淘汰现有无法维修的麻醉机）

- 数量：4台

- 1、原装进口

- 2、适用于新生儿到成人的手术麻醉

- 3、气源：氧气、笑气，空气

- 4、麻醉挥发罐：双罐位（异氟烷、七氟烷）

- 5、回路可高温高压消毒

- 6、呼吸模式

- （1）容量控制模式：潮气量最小20ml

- 7、有蓄电池，在断电情况下，保证机器正常运作不小于2小时

- 8、废气排放系统

- 9、完善的报警系统

- 10、不配监护仪

O包

- 设备名称：胃镜设备

主机系统及各类镜子

| 系统组件 | 具体配置内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 影像处理系统 | *主机（高清、具备早癌筛查功能） | 2 |
|  | ② 300W氙光源 | 2 |
|  | ③ 监视器 | 2 |
|  | ④ 台车（腔镜专用台车） | 2 |
| 胃镜 |  | 3 |
| 肠镜 |  | 3 |
| 超声治疗镜 |  | 1 |
| 十二指肠镜 |  | 2 |
| （六）美迪康图文工作站 |  | 2 |

以上镜子也要具备高清和早癌筛查功能。

P包（消化手术工具）

- 设备名称：海博刀

2、数量：1套

3、用途说明：具有独立的智能内镜电切（ENDCUT）模式，专业用于消化内镜下息肉，ERCP、EMR和ESD等微创手术。

二、主要技术性能指标及要求、配置：

1、设备要求原装进口。

2、模块化设计，并具备软硬件可持续升级功能，具有标记、隆起、切割/剥离、止血等ESD手术四合一功能。

3、加载高压水刀，采用STEP无针隆起技术进行精细水束注射、组织隆起。

4、液晶屏幕显示，可存储≥99组临床经验设置。

5、具有器械自动识别功能，即插即用，可屏幕显示。

6、具有PPS功率峰值系统 、自动功率调节输出系统、智能电压和电弧调节系统，能根据术中组织的需要动态输出所需功率。

7、单极模块电切功率≤200W，电凝功能≤120W。

8、具有≥3种电切方式：自动电切、ENDO CUT I、ENDO CUT Q。

9、具有≥3种电凝方式：柔和电凝、、强力电凝、双极电凝。

10、具有内镜电切ENDO CUT I针形刀专用切割模块和ENDO Q圈套器的内镜专用模块。

11、内镜电切ENDO CUT I/Q技术要求：

12、内镜电切ENDO CUT I：功率≤200W，效果调节≥4档，最大峰值电压≤550伏。

13、内镜电切ENDO CUT Q：功率≤200W，效果调节≥4档，最大峰值电压≤770伏。

14、电切、电凝智能地自动交替进行，最大限度地避免出现出血或穿孔等并发症，切割间隔时间调节≥6档，切割宽度参数调节≥2档。

15、主机配有ECB数据线接口，具有远程诊断功能，能自动存储错误代码并显示错误信息。

16、具有中性电极安全系统（NESSY），可消除“边缘热效应”，可自动持续检测中性电极与设备及病员连接是否正确、接触状态、接触面积、电流密度与电流平衡，在出现危险时可自动关闭功能输出并通过文字显示及声音信号报警。

17、消化内镜下精细ESD手术系统。

18、采用中文操作界面，液晶屏幕显示。

19、压力范围：1至50bar.

20、脚控启动，遥控切换程序设置。

21、具有多种功能应用手柄，可分别用于消化内镜，开放和腹腔镜手术。

22、手柄喷嘴直径：120微米。

23、精细分离介质：无菌生理盐水。

24、具有高度灵活的组织选择性，定位准确的组织分离。

25、不损伤周围组织，没有热损伤，分离冲洗及液体抽吸使手术视野保持清晰。

26、海博刀刀头具有I型、T型、O型多种型号可供选择。

- 27、主机配有ECB数据线接口，方便远程控制和远程会诊。

二、商务要求

- 付款方式：国产设备验收合格后付总货款的90%，设备验收合格一年后付清余款；进口设备对外开证前七日内付总货款的90%，设备验收合格一年后付清余款。

- 交货地点：用户指定地点。

- 交货时间：合同签订后2个月内。

4、质保：设备验收签字完毕之日算起至少一年。提供原厂商标准质保和服务，同时供应商接到通知后维修人员应在24小时内赶到现场处理上门服务，质保期内所有服务及配件全部免费。质保期满后不得收取人工费（含工时费、差旅费）。