第三部分 项目说明

本项目内容为仪器设备采购，内容1个包，供应商不得对包内的货物分解后进行响应。供应商所投产品技术性能不应低于采购清单中所列的技术要求。

- 采购清单及技术要求

第一项：原子吸收设备  一套

|  | 1测定系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测定波长范围 | 185~900nm |
|  |  | 单色器 | 象差校正型 Czerny-Turner 装置 |
|  |  | 光栅刻线条数 | 1800条/mm |
|  |  | 带宽 | 0.2，0.7，0.7(Low)，2.0(Low) nm （4 档自动切换） |
|  |  | 检测器 | 光电倍增管 |
|  |  | 光度测定方法 | 火焰：光学双光束 |
|  |  |  | 石墨炉：电子双光束 |
|  |  | 背景校正 | 快速自吸收（BGC-SR） |
|  |  |  | 快速速氘灯法 （BGC-D2） |
|  |  | 灯座数 | 6 灯插座，2 灯同时点亮 （1 预热） |
|  |  | 点灯方式 | 发射，NON-BGC，BGC-SR，BGC- D2 |
|  |  | 基线稳定性 | 0.004Abs/30min |
|  |  | 软件环境 | Microsoft Windows 2000/xpTM |
|  |  | 参数设置 | Wizard 方式 |
|  |  | 测定方式 | 火焰连续法，火焰微量进样法，石墨炉法 |
|  |  | 浓度转换方式 | 校准曲线（可选择 1次，2次，3次函数） |
|  |  |  | 标准加入法/简化标准加入法 （1次函数） |
|  |  | 重复测定 | 最多20 次重复 |
|  |  |  | 显示平均值，标准偏差 （SD）和相对标准偏差 （RSD） |
|  |  |  | 根据标准偏差(SD)和相对标准偏差（RSD）值自动排除异常值 |
|  |  | 基线校正 | 采用峰高和峰面积的偏移量校正方法，自动校正基线的漂移 |
|  |  | 峰数据处理范围 | 峰数据处理范围，可选峰高和峰面积方式。 |
|  |  | 灵敏度校正 | 通过灵敏度比较，自动校正校准曲线 |
|  |  | 表格数据处理功能 | 采用重量因子，稀释因子，定容因子和校正因子计算实样浓度。 |
|  |  | 装载参数 | 有模板功能 |
|  |  | 多任务功能 | 测定过程中，可以使用文字处理等其他软件 |
|  |  | 步骤/结果显示 | MRT 工作单 （MRT：测定结果表） |
|  |  | 结果打印 | 汇总报告 |
|  |  | QA/QC | 相关系数、%RSD、LCS、SPK、DUP 等，超过标准时可选择暂停、标记或继续分析 |
|  |  | 重新测定 | 可选择是否重新测定。 |
|  |  |  | 自动进样器对未知样品自动稀释后重新测定 （火焰微量进样法、石墨炉法） |
|  |  | 电子记录和电子签名 | 注册ID/密码用户管理 |
|  |  |  | 用户级别限制赋予的权限 |
|  |  |  | 日志记录 |
|  |  |  | 追踪审核 |
|  |  |  | 电子签名 |
| 2 |  | 对电源的要求 | AC220V，230VA、50/60Hz，PC 机的功率外加。 |
|  |  | 尺寸、重量 | 长835×宽545×高460 mm，70 kg |
|  |  |  | ( 不包括突出部分和选购件) |
|  |  | 环境温度和湿度范围 | 10°C～35°C，20%～80% |
|  |  |  | （如果温度超过 30°C，湿度应该小于 70%） |
| 3 | 火焰规格 |  |  |
|  | 燃烧器单元 | 类型 | 气冷预混合型 |
|  |  | 燃烧器头 | 10 cm钛制 （5cm钛制，用于 N2O-C2H2 火焰，选购件） |
|  |  | 雾化器 | Pt-Ir 毛细管，特氟隆喷嘴，陶瓷撞击球（可用于氢氟酸） |
|  |  | 雾化室 | 经过特殊处理的聚丙烯 |
|  |  | 位置调节 | 上下位置自动调节 |
|  |  |  | 自动搜索最优燃烧器高度 |
|  |  | 角度调节 | 0-90度 |
|  | 气体控制器 | 流量控制 | 自动设置燃气和助燃气流量 （0.1 L/min 增量） |
|  |  |  | 自动搜索最优气体流量 |
|  |  | 安全性能 | 安全点火、熄火程序 |
|  |  |  | 通过压力监视器防止回火 |
|  |  |  | 防止火焰意外熄灭时未燃烧的燃气泄漏 |
|  |  |  | 防止误用燃烧器头 |
|  |  |  | 停电时自动熄火 |
|  |  |  | 废液水位监控器 |
|  |  |  | 软件支持安全检查，装置安全机构的自我诊断 |
|  | 灵敏度 | 2ppm Cu的吸光度约0.32Abs |  |
|  |  | Cu的检出限：不大于0.004PPm |  |
| 4 | 石墨炉规格 |  |  |
|  |  | 加热温度范围 | 室温～3000°C |
|  |  | 加热控制法 | 干燥：电流控制方法（带温度自动校正功能） |
|  |  |  | 灰化/原子化：光学温度控制方法 |
|  |  | 加热参数设置 | 最大升温速率：3000°C/秒 |
|  |  |  | 最多20 段 |
|  |  |  | 加热方式：斜坡/阶梯 |
|  |  |  | 内部气体类型：2-路切换 |
|  |  |  | 高灵敏度设置 |
|  |  |  | 石墨炉浓度富集循环：最多20 次 |
|  |  |  | 最优石墨炉程序搜索功能 |
|  |  |  | 内部气体流量：0～1.5 L/min,气体控制精度能够达到0.01L/min |
|  |  | 灵敏度 | Pb的检出限：0.06ppb |
|  |  | 安全性能 | 冷却水流量监控器 |
|  |  |  | 气体压力监控器 |
|  |  |  | 过电流保护 （断路器和光学探头双重监测） |
|  |  |  | 石墨炉冷却块检查 |
| 5 | 自动进样器 |  |  |
|  |  |  | 一机两用，能同时满足火焰和石墨炉的需要 |
|  |  | 火焰和石墨炉通用规格 | 一台自动进样器主机即可用于火焰分析也可用于石墨炉分析 |
|  |  | 功能 | 原点检测功能；自动清洗功能；自诊断功能；随机编排 |
|  |  | 最大样品个数 | 试剂用8个 样品60个(都可以随机编排) |
|  |  | 样品容器 | 样品容器16ml(火焰专用试管)或 2ml(石墨炉专用样品小瓶) |
|  |  | 试剂容器 | 40ml (火焰专用试管)或试剂容器 20ml(石墨炉专用试管) |
|  |  | 喷管清洗 | 溶剂排出方式（石墨炉测定时） 溶剂吸引方式（火焰测定时） |
|  |  | 清洗液瓶 | 2L |
| 6 | 石墨炉专用规格 |  |  |
|  |  | 采样功能 | 稀释功能 试剂添加功能 |
|  |  | 注射器 | 250 μl |
|  |  | 进样量 | 2~100 μl |
|  |  | 重现性 | 1% R.S.D(20μl时) |
|  |  | 交叉污染 | 清洗口0.00001以下 混合口0.00001以下 |
|  |  | 混合口清洗 | 溶剂排出方式 、样品共洗方式 |
|  |  | 混合功能 | 使用混合口、可混合最大容量为600μl |
|  |  | 添加试剂数 | 最多4液体,可设定样品、试剂的进样顺序（非混合时） |
|  |  | 可混合液体数 | 工作曲线法：最多5液体 标准加入法：最多6液体 |
|  |  | 自动稀释再测定 | 根据工作曲线对未知样品的结果进行判断。能够外延法时，根据进入工作曲线的范围自动计算稀释倍数进行稀释。不能外延法时，稀释倍数一律为10倍 |
| 7 | 电脑及打印机 | 主流电脑品牌及打印机一套 |  |
| 8 | 空心阴极灯 |  | Ni、Sr、Li、Cu、Zn、Mn、Al、Ba、Co、Cr、Ag、Mo、K、Na、Mg、Ca、V |

第二项：电子天平      一个

参数： 量程0-210个g精度0.1mg。